Technická specifikace dodávky

Zadavatel akceptuje odchylku od číselných parametrů o +/- 10 %

Automatický dezinfektor - 1 KS

(Celková maximální cena za KS vč. DPH: 1 474 613,00 Kč)

Technické parametry: zařízení určené pro současné automatické čištění a desinfekci minimálně dvou flexibilních endoskopů v jedné dezinfekční komoře v plně automatickém dezinfektoru endoskopů v jednom pracovním cyklu

| P. č. | Požadavek –základní specifikace | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zařízení s minimálně jednou komorou na čištění a desinfekci 2 flexibilních endoskopů v jedné komoře s plně automatickým provozem |  |
| 2 | Termochemický dezinfekční proces PAA (PerAcetic Acid proces) na bázi kyseliny per-octové. |  |
| 3 | uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatickou zkoušku těsnosti během celého procesu dezinfekce, předčištění, automatické mytí v detergentu, oplach, automatickou dezinfekci a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata) provádění autodezinfekční cyklu |  |
| 4 | doba trvání jednoho dezinfekčního cyklu za přesně validovatelných podmínek – teplota 35 stupňů Celsia, objemu litrů vody a spotřeby dezinfekce |  |
| 5 | automatické dávkování pracovních roztoků (chemikálií)pomocí dávkovacích pump a kontrola stavu chemikálií během cyklu a po něm včetně měření koncentrace chemikálií pro každý cyklus. |  |
| 6 | automatická identifikace endoskopů a uživatele |  |
| 7 | plně validovatelný proces s automatickou kontrolou průchodnosti jednotlivých kanálků endoskopu, pro každý kanál zvlášť, |  |
| 8 | nahlášení alarmu při netěsnosti endoskopů, nesprávném připojení konektorů, nedostatečném uzavření dvířek dezinfektoru, nedostatku dezinfekce a nesprávného nastavení teploty apod. |  |
| 9 | jednotka pro dekontaminaci vstupní vody |  |
| 10 | zobrazení aktuálních parametrů procesu na displeji (doba chodu, teplota) |  |
| 11 | datové rozhraní pro Ethernet, sloužící pro tiskárnu a následný tisk validních protokolů o provedení dezinfekce, možnost připojení do NISu, konektor pro externí klávesnici, externí klávesnice, tiskárna pro tisk výstupních validačních parametrů desinfekčního procesu |  |
| 12 | automatická identifikace endoskopů a uživatelů (RFID technologie nebo čárový kód) |  |
| 13 | dezinfektor musí plně vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012, normám ISO-15883-1,2,4, nebo rovnocenné řešení) |  |
| 14 | kompatibilita se všemi typy flexibilních endoskopů předních výrobců, Olympus, Fujinon, Pentax |  |