## Část 2
Veřejná zakázka Zdravotnické přístroje II.
Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Část veřejné zakázky | Název části veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč bez DPH
2 | Vrtací systémy |  |  | 0
Předmět plnění |  | počet ks | cena za 1 ks v Kč bez DPH | cena celkem v Kč bez DPH
Bateriová vrtačka pro operační sály s užitím v ortopedii a traumatologii |  | 3 | 0 | 0
Baterie Pack |  | 6 | 0 | 0
Nástavec oscilační pily |  | 3 | 0 | 0
Nástavec reciproční pily |  | 3 | 0 | 0
Nástavec na frézování AO |  | 3 | 0 | 0
Nástavec na frézování Hudson |  | 3 | 0 | 0
Nástavec - Univerzální vrtací sklíčidlo Jacobs |  | 3 | 0 | 0
Rychlospojka vrtací "small" AO Adapter |  | 3 | 0 | 0
Zavaděč K-drátů kanylace 1,0 – 4,0 mm |  | 3 | 0 | 0
Nabíječka akumulátorů 230V/50Hz |  | 2 | 0 | 0
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení bateriové vrtačky nabízené dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky | cena za 1 ks v Kč bez DPH
Bateriová vrtačka pro operační sály s užitím v ortopedii a traumatologii |  |  | X
Pohonná modulární akumulátorová jednotka |  |  | X
Výkon jednotky s baterií min. 250 W
Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění |  |  | X
Kanylace (průměr kanálu) min. 4 mm
Jedna společná rukojeť pro pilu i frézu |  |  | X
Nástavce lze aretovat v rukojeti po 30° nebo 45°
Baterie Pack |  |  | X
2 ks baterií ke každé pohonné jednotce |  |  | X
Lithiové (Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) nebo Li-Ion) – bez paměťového efektu a nutnosti úplného vybití, s možností okamžitého opětovného nabíjení
Parametry napětí a proudu min. 16,5V/7,5A
Kapacita min. 1,1 Ah
Pracovní čas plně nabité baterie nejméně 15 min.
Doba nabití vybité baterie cca 60 minut (tj. max do 90 v závislosti na kapacitě baterie a stavu nabití)
Obal na sterilizaci
Nástavce a příslušenství (ke každé pohonné jednotce)
Nástavec oscilační pily |  |  | X
Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění |  |  | X
Rozsah 0 až min. 11 000 oscilací/min.
Min. 8 poloh nastavení hlavice (změna pozice po pravidelných, stejně velkých úsecích) |  |  | X
Rozkmit listu max. 4,5°
Nástavec reciproční pily |  |  | X
Dvoutlačítkové ovládání s možností aretace proti nechtěnému spuštění |  |  | X
Rozsah 0 až min. 11 000 recip./min.
Min. 8 poloh nastavení hlavice (změna pozice po pravidelných, stejně velkých úsecích) |  |  | X
Nástavec na frézování AO |  |  | X
Rozsah 0 až min. 330 otáček/min. při frézování
Krouticí moment při frézování min. 9,0 Nm
Nástavec na frézování Hudson |  |  | X
Rozsah 0 až min. 330 otáček/min. při frézování
Krouticí moment při frézování min. 9,0 Nm
Nástavec - univerzální vrtací sklíčidlo Jacobs |  |  | X
Nejméně 1000 otáček/min. při vrtání (s tolerancí +/- 10%)
Krouticí moment při vrtání min. 3,0 Nm
Kanylace 0 - 6,5 mm |  |  | X
Rychlospojka vrtací "small" AO Adapter |  |  | X
Nejméně 1000 otáček/min. při vrtání
Krouticí moment při vrtání min. 3,0 Nm
Zavaděč K-drátů kanylace 1,0 - 4,0 mm |  |  | X
Nejméně 1000 otáček/min. při vrtání
Krouticí moment při vrtání min. 3,0 Nm
Nabíječka akumulátorů 230V/50Hz |  |  | X
4 porty baterií |  |  | X
LED indikátory režimu (baterie se nabíjí, baterie je nabita a připravena k použití) |  |  | X
Automatický standby režim pro úsporu elektrické energie |  |  | X