* Holterovské systémy

CPV 33120000 – záznamové systémy a vyšetřovací přístroje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Název + typ (označení) nabízeného přístroje** |
| Holterovský záznamník EKG, NIBP | 4 kusy |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické parametry** | **Požadovaná hodnota**  **ANO/NE** | **Popis účastníka – splňuje ANO/ nesplňuje NE, účastník uvede nabízené parametry** |
| **Základní požadavky na Holter EKG:** |  | |
| Vyhodnocovací SW pro holter EKG v Českém jazyce | ano |  |
| 3 kanálový EKG holter záznam minimálně 7 dní | ano |  |
| Kompatibilita SW s moderními OS WIN 7/10 64 bit | ano |  |
| 2 ks pacientských jednotek včetně příslušenství součástí dodávky | ano |  |
| Vyhodnocovací PC včetně OS součástí dodávky  Vyhodnocovací jednotka v provedení „All in One“ pro ušetření místa s minimální velikostí LCD 23“ a rozlišením min. FullHD pro pohodlné zobrazení všech dat o záznamu. | ano |  |
| detekce pacemakeru (kardiostimulátoru) | ano |  |
| Zobrazeni EKG křivky na LCD záznamové jednotky před spuštěním záznamu | ano |  |
| přenos zaznamenaných dat do PC kabelem USB (nikoli bezdrátově, nebo paměťovou kartou) | ano |  |
| ukládání záznamu do vnitřní paměti pacientské jednotky (žádná vyměnitelná paměťová media média CF/SD …) | ano |  |
| pacientské tlačítko pro záznam událostí | ano |  |
| možnost použití klasických jednorázových nebo voděodolných elektrod | ano |  |
| váha včetně baterií | max. 40 g |  |
| Napájení jednotky vyměnitelnou AAA baterií | max. 1 ks |  |
| Pacientská databáze umožňující přiřadit více záznamů k jednomu pacientovi | ano |  |
| veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |
| Součástí dodávky budou 2 samostatné síťové licence vyhodnocovacího systému, které umožní hodnocení pořízených EKG holterovských záznamů z jiných PC zapojených do počítačové sítě. | ano |  |
| **Holter TK** |  | |
| Monitorace minimálně 48 hodin | ano |  |
| 2ks pacientských jednotek součástí dodávky | ano |  |
| hodnotící SW pro kompletní analýzu (v českém jazyce), kompatibilní s Windows 7/10 64 bit | ano |  |
| přenos zaznamenaných dat do PC | ano |  |
| Oscilometrická metoda měření | ano |  |
| Možnost měření PWA | ano |  |
| pacientské tlačítko pro záznam událostí | ano |  |
| možnost použití alespoň 4 velikostí manžet (součástí dodávky alespoň jeden kus od každé velikosti) | ano |  |
| Možnost použití dobíjecích baterií (akumulátorů) | ano |  |
| ochranného pouzdro s možností připevnění na opasek | ano |  |
| možnost hodnocení záznamu ze vzdáleného PC | ano |  |
| veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |
| Součástí dodávky budou 2 samostatné síťové licence vyhodnocovacího systému, které umožní hodnocení pořízených TK holterovských záznamů z jiných PC zapojených do počítačové sítě. | ano |  |