Rámcové požadavky na předmět plnění – „Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě“

| Rámcový požadavek | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) | Komentář dodavatele |
| --- | --- | --- |

| - Stropová cena (bez DPH): 5 330 000 Kč | ano-ne |  |
| --- | --- | --- |
| - Záruka 2 roky od předání plnění (platby vlastní servisních podpory budou zahájeny až od 3-tího roku) | ano-ne |  |
| - Garance servisní podpory minimálně 5 let od předání plnění (rozsah servisní podpory v pozáruční době bude upraven samostatnou smlouvou) | ano-ne |  |
| - SW centrálního obrazového archivu a SW diagnostických prohlížečů: uchazeč doloží certifikaci (s uvedením všech nabízených modulů) na „SW pro lékařskou diagnostiku ve třídě zdravotnického prostředku IIb (nebo vyšší)“ | ano-ne |  |
| - Plnění do 6-ti týdnů od podpisu smlouvy (pokud ne, napište jaká je vaše standardní doba dodání). | ano-ne |  |
| - Naplnění platné legislativy, zejména soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění jejich pozdějších předpisů. | ano-ne |  |
| - komplexní implementace tj. dodaná zařízení dopravit, provést jejich montáž a instalaci na určené místo a provést úplné a bezvadné provedení všech dodávek, služeb a prací nezbytných pro řádné uvedení dodávek do provozu (typicky začlenění do stávající infrastruktury, konfigurace datových toků, migrace stávajících dat do PACS apod.) | ano-ne |  |
| - Dodané systémy budou začleněny do stávající infrastruktury nemocnice a bude ve společné doméně s využitím autorizace uživatelů službami Active Direktory. | ano-ne |  |
| - Uchazečem nabízený licenční model pokryje níže uvedené požadavky na současně pracující uživatele: 10ks licencí DICOM prohlížeče – diagnostické verze (10 diagnostických stanic, na kterých budeme realizovat výpočty objemových operací (3D), tyto stanice budou vybaveny vlastní vhodnou grafickou kartou, podporující tyto výpočty. 30ks licencí DICOM prohlížeče – klinické verze 4ks licencí pro vzdálené online konzultace/popisy 1ks licence DICOM prohlížeče pro správu dat PACS (exporty/importy, servisní údržba PACS a dat), 1ks licence DICOM prohlížeče pro radiologické vizity, napojení externí 50“ LCD zobrazovací jednotky neomezená multilicence webového klinického DICOM prohlížeče licence prohlížeče pro data exportován na CD/DVD, určeno pro předání jinému ZZ | ano-ne |  |

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

Identifikační údaje dodavatele: ………………………………………..

Jméno a příjmení osoby zodpovědné za vyplněné údaje:   ………………………………….

Místo a datum: …………………………………..