TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Část 1 – Anesteziologické přístroje

Celková maximálně přípustná cena za 2 kusy přístrojů včetně příslušenství: 	2 100 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Specifikace pro 1 kus přístroje:

| Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |
| Anesteziologický přístroj s monitorovací jednotkou, pro pacienty všech věkových skupin |  |  |
| Jednoduchý testovací režim s možností uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí |  |  |
| Přístroj s pojízdným podvozkem, se 4 antistatickými bržděnými kolečky |  |  |
| Integrované osvětlení pracovní plochy |  |  |
| Integrovaný odtah anesteziologických plynů |  |  |
| Integrovaná odsávačka, volitelně pohon na vakuum |  |  |
| Integrovaná baterie na minimálně 60 min. provozu |  |  |
| Přístroj disponuje minimálně 4 elektrickými zásuvkami |  |  |
| Přístroj s výstupem na připojení jednocestného okruhu |  |  |
| Možnost použití pro manuální či řízenou objemovou ventilaci |  |  |
| Součástí dodávky přístroje jsou veškeré komponenty, nutné pro provoz zařízení (kabely, přípojky, atd.) |  |  |
| SMĚŠOVAČ ČERSTVÉ SMĚSI |
| Elektronický a plně automatický směšovač |  |  |
| Hypoxická ochrana nastavení čerstvé směsi |  |  |
| Elektronické průtokoměry |  |  |
| Rozsah nastavení flow čerstvé směsi minimálně 0,2 - 15 l/min. |  |  |
| Možnost podávání Low-flow |  |  |
| Přídavný externí výstup čerstvých plynů |  |  |
| Monitoring spotřeby anestetik |  |  |
| Proplach O2 minimálně 35 l/min. |  |  |
| Systém AGSS odtahu přebytečného anestetika |  |  |
| VENTILACE |
| Elektronicky řízená s elektronickou kontrolou |  |  |
| Polouzavřený ventilační systém, aktivně vyhřívaný pacientský blok s pohlcovačem CO2 a s náplní vyměnitelnou za provozu |  |  |
| Provozní režimy: min. MAN/SPONT, IMV, PS, SIMV+PS, PCV, S-PCV |  |  |
| Inspirační průtok minimálně 120 l/min. * |  |  |
| Inspirační pauza minimálně 0 – 60 % |  |  |
| Rozsah VT minimálně 20 – 1400 ml |  |  |
| Rozsah dechové frekvence minimálně 4 – 80 dechů/min. |  |  |
| Podíl I:E 4:1 – 1:4 |  |  |
| Flow trigger v rozsahu minimálně 0,5 – 10 l/min. |  |  |
| PEEP v rozsahu minimálně 1 – 20 mbar |  |  |
| Tlak při umělé plicní ventilaci v rozsahu minimálně 10 – 70 mbar |  |  |
| MONITORING VENTILACE A PLYNŮ |
| Monitorace ventilačních parametrů: min. objem flow sensorem na inspiriu i expiriru VTi a VTe, minutová ventilace, dechová frekvence, peak pressure, mean airway pressure, PEEP, plateau pressure, patient compliance, frekvence spontánních dechů, I: E, rezistence |  |  |
| Displej ventilátoru barevný, uhlopříčka minimálně 12“ |  |  |
| Monitorace a analýza plynů: vestavěný analyzátor anestetik s automatickou analýzou min. 3 anestetik, včetně monitorace směsi anestetik, MAC, MACage, monitorace CO2, O2, N2O, FiO2 |  |  |
| Zobrazení minimálně 3 křivek v reálném čase současně, zobrazení trendů a smyček |  |  |
| Inspirační i expirační flow sensor |  |  |
| Veškerá monitorace, nastavení a ovládání v českém jazyce |  |  |
| MONITOR VITÁLNÍCH FUNKCÍ |
| Monitor s dotykovým displejem, uhlopříčka minimálně 12“ |  |  |
| Základní parametry: 3-5 svodů EKG, HR, respirace, ST analýza, NIPB, 2 x IPB, 2 x teplota, SPO2, TOF, BIS |  |  |
| Zvukové a optické alarmy všech měřených parametrů |  |  |
| Počet současně zobrazených křivek na obrazovce monitoru životních funkcí mimo režim 10 - ti svodového EKG * |  |  |
| Veškerá monitorace, nastavení a ovládání v českém jazyce |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| Zásobník na katetry |  |  |
| O2 průtokoměr (emergentní, nezávislý) |  |  |
| Držák tlakových lahví O2 a N2O v objemu 10 l |  |  |
| Lišta na odpařovač anestetik typu Selectatec, s místem pro minimálně 2 odpařovače |  |  |
| 1 ks odpařovač Sevofluran |  |  |
| 1 ks odpařovač Isofluran |  |  |
| Záložní baterie na minimálně 50 minut provozu |  |  |
| Rozhraní ethernet nebo USB nebo RS 232 (COM) |  |  |

* Bodovaný parametr v rámci hodnotícího kritéria „Technická úroveň“

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň“ je posuzována technická a kvalitativní úroveň každého nabízeného přístroje, dle níže uvedených bodů:

| Poř. číslo | Bodované vlastnosti | Bodové hodnocení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dvouhadicový systém měření NIBP | ANO = 2 body NE = 0 bodů |
| 2 | Inspirační průtok – body za každý litr navíc oproti minimálnímu požadavku (120 l) | 2 body |
| 3 | Počet současně zobrazených křivek na obrazovce monitoru životních funkcí mimo režim 10-ti svodového EKG – body za každou křivku | 2 body |
| 4 | Transportní modul monitoru vitálních funkcí s obrazovkou o minimální velikosti 5“ | ANO = 2 body NE = 0 bodů |