TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Část 2 – Elektrochirurgický generátor

Celková maximálně přípustná cena za 1 kus přístroje včetně příslušenství: 	1 000 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |
| 1 | Elektrochirurgický generátor pro otevřené, laparoskopické a endoskopické operace s velmi jednoduchým a přehledným ovládáním řízený mikroprocesorem – 1 kus |  |  |
| 2 | Programovatelný generátor řízený mikroprocesorem s pamětí na min. 190 programů (přednastavené a volně programovatelné, možnost vytvoření programů uživateli včetně vlastních názvů), možnost třídění programů |  |  |
| 3 | Výstupní výkon: bipolární min. 120 W, monopolární min. 400 W |  |  |
| 4 | Generátor má automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  |
| 5 | Frekvence 350 kHZ/1 MHz |  |  |
| 6 | Přístroj s velkým (rozměry min. 10 x 10 cm), barevným a přehledným displejem, s možností nastavení jasu, čelní panel z bezpečnostního skla, nebo materiálu obdobných vlastností, který se nepoškrábe, snadno se čistí a udržuje dezinfekčními prostředky s širokým spektrem účinku, rozlišení displeje min. 640x480 pixelů |  |  |
| 7 | Indikace chybových stavů optická (na displeji) a akustická |  |  |
| 8 | Nastavení a regulace hlasitosti akustické kontroly činnosti a výstrah |  |  |
| 9 | Menu přístroje je uživatelsky přehledné, jednoduché a má nejvýše 3 úrovně, možnost ovládání menu ze sterilního operačního pole (např. ručkou či pedálem) |  |  |
| 10 | Menu přístroje, nápověda, informační a chybová hlášení v českém jazyce |  |  |
| 11 | Generátor disponující bezpečnostním systémem, který monitoruje připojené dělené neutrální elektrody – funkce kontroly asymetrie umístění elektrody na pacientovi, měření hustoty proudu na neutrální elektrodě |  |  |
| 12 | Generátor disponující systémem detekce jiskření – kontrola elektrického výboje pro maximální homogenitu řezu |  |  |
| 13 | Přístroj umožňuje používání nástrojů s čipy i bez čipů, u nástrojů s čipy je zajištěna plná komunikace s generátorem |  |  |
| 14 | Upgrade přístroje pomocí USB, či jiné přímé technologie |  |  |
| 15 | Monitorování a omezení výkonu dětské neutrální elektrody |  |  |
| 16 | Přístroj musí disponovat: kombinovanou monopolární zásuvkou pro zapojení 3 kolíkové nebo 1 kolíkové koncovky kabelu o průměru 5 mm, minimálně 2 zásuvky kombinovanou bipolární zásuvkou pro zapojení 2 kolíkové koncovky kabelu se vzdáleností kolíků 22 mm a 28,5 mm |  |  |
| 17 | Přístroj umožňuje připojení minimálně dvou nožních spínačů současně a jejich volné přiřazení všem zdířkám |  |  |
| 18 | Konektor pro připojení argonové jednotky |  |  |
| 19 | Konektor pro připojení odsávačky kouře |  |  |
| 20 | Konektor pro připojení proplachové pumpy |  |  |
| ŘEZY A KOAGULACE |
| 21 | Monopolární a bipolární řez a koagulace |  |  |
| 22 | Monopolární řez minimálně 400 W |  |  |
| 23 | Monopolární koagulace minimálně 200 W |  |  |
| 24 | Bipolární řez minimálně 100 W |  |  |
| 25 | Bipolární koagulace minimálně 120 W |  |  |
| 26 | Monopolární řez – standardní, čistý, smíšený, resekční, laparoskopický, mikro, suchý řez, gastro řez (různé rychlosti – minimálně tři, pro různé nástroje), argonový |  |  |
| 27 | Bipolární řez – standardní |  |  |
| 28 | Monopolární a bipolární koagulace – koagulační módy pro gastroenterologii (klasický, zesílený, pulzní, precizní) |  |  |
| 29 | Zobrazení výkonu ve Wattech, možnost nastavení výkonu u řezu a koagulace po kroku 1 Wattu |  |  |
| 30 | U všech typů řezu a koagulace nastavení hemostazického efektu v rozmezí 1 až 8 |  |  |
| 31 | Automatické přizpůsobení výkonu operované tkáni, podpora řezu |  |  |
| 32 | Aktivace nástroje ručně, nožním pedálem anebo autostartem (u bipolárního režimu), nastavení doby zpoždění aktivace autostartu |  |  |
| ARGON-PLAZMOVÁ JEDNOTKA |
| 33 | Programovatelná jednotka, kterou lze rozšířit využitelnost elektrochirurgických generátorů |  |  |
| 34 | Nastavení jednotky prostřednictvím displeje vysokofrekvenčního generátoru |  |  |
| 35 | Ovládání jednotky ručně nebo nožním pedálem |  |  |
| 36 | Ovládání jednotky v českém jazyce |  |  |
| 37 | Autotest po zapnutí přístroje i během jeho provozu |  |  |
| 38 | Indikace chybových stavů – optická a akustická, stavová hlášení, hlášení poruchy systému |  |  |
| 39 | Jednotka musí být kompatibilní pro propojení se stávajícím vysokofrekvenčním generátorem na endoskopických sálech |  |  |
| 40 | Jednotka disponující 2 aktivními výstupními zdířky pro argon-plazmovou koagulaci |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| 41 | Nožní pedál pro ovládání řezu a koagulace – 1 kus |  |  |
| 42 | Kabel pro připojení endoskopických nástrojů – 1 kus |  |  |
| 43 | Kabel pro flexibilní argonplazmové aplikátory – 1 kus |  |  |
| 44 | Flexibilní argonplazmové aplikátory (sondy): s přímým vývodem - 2 kusy s bočním vývodem - 1 kus pro gastroenterologii v délce 2,2 m; průměr 2,3 mm |  |  |
| 45 | Ergonomický vozík s úložným prostorem pro elektrochirurgický generátor a argonplazmovou jednotku – 1 kus |  |  |
| 46 | Gumové neutrální elektrody – 1 kus Kabel pro připojení elektrod – 1 kus |  |  |
| 47 | Bezpečnostní dělené neutrální elektrody s konstrukčním prvkem, zajišťujícím vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochrana) – 50 kusů Kabel pro připojení elektrod – 1 kus |  |  |