Technická specifikace dodávky

AGITÁTOR S INKUBÁTOREM – 1 KUS

Celková maximální cena za ks vč. DPH: 197 173,- Kč

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Nákupem tohoto zařízení dojde ke zkvalitnění uchování trombocytárních transfuzních přípravků, jeho monitorování a dohledatelnosti podmínek skladování. Správné skladování výrazně ovlivňuje jakost trombocytových transfuzních přípravků. Trombocytární transfuzní přípravky se využívají pro terapii, která je prováděna v centrech návazné péče: onkologické, traumatologické a onkogynekologické.

Technická specifikace (splnění je povinné):

| Pořadové číslo | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agitátor musí být umístěn v uzavřeném inkubátoru, který zajistí stabilní vnitřní teplotu |  |
| 2 | Horizontální míchání agitátoru |  |
| 3 | Min. 60 kyvů za minutu |  |
| 4 | Rovnoměrné míchání obsahu vaku |  |
| 5 | Agitátor pro minimálně 6 vaků o velikosti 300 ml a maximálně pro 12 vaků o velikosti 300 ml |  |
| 6 | Nastavení vnitřní teploty inkubátoru v rozsahu min. +20° C až +24° C, digitální zobrazení teploty |  |
| 7 | Nucená cirkulace vzduchu zaručující teplotní homogenitu uvnitř inkubátoru |  |
| 8 | Automatické zastavení horizontálního míchání agitátoru při otevření dveří inkubátoru |  |
| 9 | Optická a akustická signalizace poruchy teploty |  |
| 10 | Možnost napojení externího drátového čidla dodaného zadavatelem pro sledování teploty bez nároku na dodatečnou platbu (y) ze strany dodavatele |  |
| 11 | Intuitivní ovládání, snadná údržba a obsluha |  |
| 12 | Napájení: běžná zásuvka 230V/50Hz |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.