TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Laminární boxy

Celková maximálně přípustná cena za kompletní dodávku 2 kusů přístrojů:	410 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Specifikace pro 1 ks přístroje:

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní parametry přístroje |  |  |  |
| 1 | Laminární box pro práci s materiálem vyžadující ochranu před částicovou a bakteriální kontaminací a současně poskytující ochranu odborného pracovníka a okolí před vlivem zpracovávaného produktu |  |  |
| 2 | Bezpečnostní biohazard box třídy II., bezodtahový, certifikace dle ČSN EN 12469 |  |  |
| 3 | Vertikální laminární proudění vzduchu, mikroprocesorové řízení |  |  |
| 4 | Bezpečnostní alarmy, optická i akustická signalizace, interní chybové hlášení |  |  |
| 5 | 2x HEPA filtr H14 (99,99% pro částice 0,3 µm), filtrace přiváděného i odváděného vzduchu |  |  |
| 6 | 1x úsporný ventilátor, hlučnost boxu max. 56 dB |  |  |
| 7 | Přední část z bezpečnostního skla, manuální posuv čelního skla (s protizávažím), ergonomický sklon skla, vyklápění skla pro možnost čištění |  |  |
| 8 | Celonerezový interiér |  |  |
| 9 | Šířka pracovního prostoru min. 1100 mm (max. 1300 mm) |  |  |
| 10 | Nerezová, nedělená, neperforovaná pracovní plocha se zvýšenými okraji (ochrana před zatečením tekutin) |  |  |
| 11 | Vnitřní osvětlení pracovní plochy min. 800 Lux, homogenní osvit, neoslňující |  |  |
| 12 | Zabudovaná germicidní UV lampa s časovačem, homogenní osvit |  |  |
| 13 | Počítadlo času práce i svícení UV lampy |  |  |
| 14 | Ovládání pro nastavení parametrů boxu |  |  |
| 15 | Displej pro sledování nastavených parametrů boxu |  |  |
| 16 | Podpěra na ruce pro déletrvající operace |  |  |
| 17 | Nesmývatelný antimikrobiální nátěr na povrchu těla přístroje |  |  |
| 18 | Hloubka boxu maximálně 90 cm (z důvodu přesunu boxu dveřmi o šířce 90 cm) |  |  |
| 19 | Zabudovaná el. zásuvka 230 V/50 Hz – na boční straně pracovního prostoru (možnost levé i pravé strany) 2 kusy |  |  |
| 20 | Přívod plynu z rozvodu, včetně napojení plynu do boxu/pracovního prostoru/ventil – na boční straně pracovního prostoru (možnost levé i pravé strany) |  |  |
| 21 | Plynový kahan – (použitelný v laminárním boxu – šetrný k filtrům) s nožním spínačem, napájený síťovým adaptérem |  |  |
| 22 | Podstavec boxu s brzděnými kolečky |  |  |