TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

IZOLÁTORY PRO LÉKÁRNU

Celková předpokládaná hodnota za 2 kusy přístrojů: 	2 500 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Specifikace pro 1 kus přístroje:

| Poř. číslo | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| OBECNÉ PARAMETRY |
| 1 | Podtlakový izolátor s laminárním prouděním, třída čistoty A, pro aseptickou přípravu cytostatik |  |  |
| 2 | Izolátor splňující normy ČSN EN ISO 14644-1 |  |  |
| 3 | Izolátor s předním průhledným vyklápěcím krytem, vybaveným dvěma rukávcovými otvory |  |  |
| 4 | Rukávcové otvory v průměru minimálně 300 mm s náramky a manžetovými kroužky |  |  |
| 5 | Pracovní plocha izolátoru v rozměrech minimálně (h x d x v) 520 x 1180 x 690 mm |  |  |
| 6 | Pracovní plocha splňující normu EC GMP třídy A s laminárním prouděním vzduchu a předepsanou třídou HEPA filtrů |  |  |
| 7 | Vyjímatelná pracovní plocha z nerezu |  |  |
| 8 | Osvětlení pracovní plochy (min. 500 luxů) |  |  |
| 9 | Připojení izolátoru na odtah mimo budovu, připojení na stávající vzduchotechniku (v případě, že izolátor nebude možno napojit na stávající odtah, musí být v ceně dodávky zahrnuty též náklady na stavební úpravy spojené s připojením) |  |  |
| 10 | Vnitřní ventilátor (y)s nastavitelnou rychlostí |  |  |
| 11 | Izolátor disponující minimálně 2 elektrickými voděodolnými zásuvkami s vlastním jističem v prostoru boxu |  |  |
| 12 | Řídicí systém s automatickým řízením funkcí, včetně testů celistvosti a kontroly parametrů se zobrazením základních provozních hodnot, v českém jazyce, s pamětí (minimálně datum, čas a výsledek posledního testu) |  |  |
| 13 | Automatické ukládání časové historie kritických parametrů izolátoru (tlaky v hlavní komoře, počet vzduchových výměn v hlavní komoře, pokles tlaku na hlavním HEPA filtru) na přenosné medium (např. paměťovou kartu umístěnou v ovládacím panelu), s možností přenosu hodnot do počítače |  |  |
| 14 | Dvoukomorová podávací verze, oddělitelné transportní komory, s časově nastavitelným blokováním otevření dvířek mezi transportní a pracovní komorou |  |  |
| 15 | Možnost zvolení ekonomického nočního režimu |  |  |
| 16 | Posuvné podnosy mezi transportní a pracovní komorou |  |  |
| 17 | Indikátory a ovládání - indikátor zapnutí, vypínač ventilátoru, vypínač světla, pomocný vypínač, vnitřní tlakoměr |  |  |
| 18 | Počet výměn vzduchu v pracovní komoře minimálně 1800/hod. |  |  |
| 19 | Počet výměn vzduchu v transportních komorách minimálně 3400/hod. |  |  |
| 20 | Vzduchový průtokoměr, nulování alarmu, ztlumení alarmu, tlakoměr hlavního filtru |  |  |
| 21 | Akustická a optická signalizace poruchových stavů |  |  |
| 22 | Integrované zařízení na provádění testů kontroly celistvosti (těsnosti izolátoru i těsnosti rukavic) dle vyhlášky č. 84/2008 Sb. |  |  |
| 23 | Označení přístroje „CE“, případně CE-IVD |  |  |
| 24 | Hlavní i výfukový HEPA filtr s dlouhou životností (min. 5 let) |  |  |
| 25 | Bezkontaminační (bezpečná) výměna HEPA filtrů |  |  |
| 26 | Nožní ovládání otevření dvířek mezi transportní a pracovní komorou, případně jiné, bez nutnosti vytažení rukou z pracovního prostoru |  |  |
| 27 | Sterilní systém výměny rukavic |  |  |
| 28 | Úroveň hluku ≤ 65 dB dle ČSN EN 12469 |  |  |
| 29 | Automaticky uzavíratelná výfuková klapka |  |  |
| 30 | Umístění izolátoru na podstavec, který je součástí dodávky, s pevnou výškou pro práci vsedě |  |  |
| 31 | Vyjímatelná závěsná nerezová tyč v pracovní komoře |  |  |
| 32 | Napájení 230V/50Hz |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |
| 33 | Vestavěný dotykový LCD monitor v zadní stěně izolátoru hlavní pracovní komory, minimálně 17“ |  |  |
| 34 | Rukávce - 1 pár rukávců včetně příslušenství k připevnění rukávců k rukávcovým otvorům a příslušenství k připevnění rukavic |  |  |
| 35 | Laboratorní váha – váživost minimálně 4 kg, přesnost 0,01 g, do laminárního prostředí, s možností připojení na tiskárnu nebo počítač mimo izolátor (např. USB; eternetový port na připojení k počítačové síti) 1 ks |  |  |