Příloha č. 2 zadávací dokumentace (příloha č. 1 Kupní smlouvy)

| Specifikace pečovatelských lůžek |
| --- |
| Parametr | Požadavek | Nabídka-doplní uchazeč ano/ne, příp. číselnou hodnotu |
| 109 kusů nových elektricky polohovatelných lůžek typu I. – s dělenými postranicemi |
| Ložná plocha |
| Vnitřní rozměry min 195 x 85 cm, max. 200 x 90, s možností prodloužení o 20 cm bez použití nástrojů | Ano |  |
| 4 dílná ložná plocha | Ano |  |
| Nosnost min. 220 kg | Ano |  |
| Lakovaný rám s kovovým roštem a odnímatelnými ochrannými plastovými kryty | Ano |  |
| Současně elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl | Ano |  |
| Mechanicky polohovatelný lýtkový díl | Ano |  |
| Podstupování minimálně zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm | Ano |  |
| Spodní poloha lůžka max. 25 cm | Ano |  |
| Horní poloha lůžka max. 80 cm | Ano |  |
| Postranice |
| Dělené postranice v polovině lůžka v poměru 50:50 nebo 60:40 bez prostředního sloupku | Ano |  |
| Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění | Ano |  |
| Min. 4 výškové pozice postranic, nejvyšší pozice min. 35 cm od ložné plochy | Ano |  |
| Postranice zasouvací nikoliv výklopné | Ano |  |
| Čela lůžka |
| Pevná dřevěná čela nebo z LTD | Ano |  |
| Dekor dřeva, možnost z výběru minimálně 4 vzorů | Ano |  |
| Panely se zakulaceným designem, u nožní části se zakulaceným madlem z masivního dřeva | Ano |  |
| Podvozek |
| 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm | Ano |  |
| Kolečka nepřesahující půdorys lůžka | Ano |  |
| Kolečka v ochranném krytu, nesmí být kolečka vidět | Ano |  |
| Brždění každé osy zvlášť | Ano |  |
| Ovladač |
| Opatřený piktogramy | Ano |  |
| Opatřený mechanickým zámkem | Ano |  |
| Umožňující zdvih ložné plochy | Ano |  |
| Naprogramované automatické polohy „Kardiacké“ křeslo“, „Trendelenburg“ a dále „výstupní poloha pro snadné vstávání“ a „bezpečný spánek, poloha v nejnižší úrovni výšky“ | Ano |  |
| Hrazda |
| Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou | Ano |  |
| Nosnost minimálně 75 kg | Ano |  |
| Rukojeť plastová | Ano |  |
| Výškově nastavitelný řemen | Ano |  |
| Norma |
| Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52 | Ano |  |
| 109 kusů nových antidekubitních matrací |
| Rozměr |  |  |
| Výška matrace minimálně 14 cm | Ano |  |
| Rozměr odpovídající vnitřním rozměrům ložné plochy lůžkům I. a II. typu | Ano |  |
| Typ |  |  |
| Pasivní antidekubitní matrace min. pro vyšší riziko vzniku dekubitů (III. stupeň) | Ano |  |
| Nosnost minimálně 180 kg | Ano |  |
| Potah |  |  |
| Paropropustný a voděodolný potah proti vnějším tekutinám | Ano |  |
| Snímatelný potah, zip po celém obvodu, překrytý chlopou proti znečištění | Ano |  |
| Spoje potahu svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra matrace | Ano |  |
| Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými čisticími prostředky | Ano |  |
| Jádro matrace |  |  |
| Sendvičová z min 2 druhů pěny | Ano |  |
| Spodní nosná pěna tvořená PUR pěnou s hustotou min 50 kg/m3 | Ano |  |
| Vrchní část matrace složené z minimálně tří ergonomických zón | Ano |  |
| Základní jádro s prořezy na spodní straně v místech polohování dílů | Ano |  |
| 59 ks nočních stolků typ I. – bez jídelní desky |
| Pojízdný noční stolek | Ano |  |
| 1x vrchní zásuvka se zámkem, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokací proti náklonu, uvnitř zásuvek plastové vyjímatelné vložky s vnitřními radiusy pro snadné vyjímání a údržbu a desinfekci | Ano |  |
| rozměr cca: šířka 460 mm; hloubka 420 mm, výška 890 mm | Ano |  |
| Lepený korpus z LTD 18 mm | Ano |  |
| vrchní deska, omyvatelný plastový výlisek se zaoblenými a zvýšenými okraji | Ano |  |
| bezpečnostní lemování rohů korpusu z masivního dřeva buk ve všech rozích, sloupek o rozměrech min. 45x45 mm, odstín odpovídající dekoru lůžka | Ano |  |
| úchytky hliníkové, rozteč 160mm | Ano |  |
| Horní a spodní zásuvka vyjímatelná s kuličkovým 100 % výsuvem a pojistkou proti vypadnutí | Ano |  |
| Odkládací hliníková hrazda na ručník na boční straně stolku | Ano |  |
| V spodní boční části kovový držák na min.2 láhve, v horní části kovový držák na osobní věci, drátěný program, v celé hloubce stolku | Ano |  |
| Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm | Ano |  |
| Kolečka bržděná se speciálním měkčeným běhounem, min. 60 mm | Ano |  |
| 50 ks nočních stolků typ II. – s jídelní deskou |
| Pojízdný noční stolek s výklopnou jídelní deskou | Ano |  |
| Výklopná plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice | Ano |  |
| Bezpečné ovládání zdvihu mechaniky tlačítkem s ergonomickým plastovým držadlem, s vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy | Ano |  |
| Výklopná jídelní deska omyvatelná s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním vstřikovaným po celém obvodu desky, vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích. | Ano |  |
| 1x vrchní zásuvka se zámkem, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokací proti náklonu, uvnitř zásuvek plastové vyjímatelné vložky s vnitřními rádiusy pro snadné vyjímání a údržbu a desinfekci | Ano |  |
| rozměr cca: šířka 460 mm; hloubka 420 mm, výška 890 mm | Ano |  |
| Lepený korpus z LTD 18 mm | Ano |  |
| vrchní deska, omyvatelný plastový výlisek se zaoblenými a zvýšenými okraji | Ano |  |
| bezpečnostní lemování rohů korpusu z masivního dřeva buk ve všech rozích, sloupek o rozměrech min. 45x45 mm, odstín odpovídající dekoru lůžka | Ano |  |
| úchytky hliníkové, rozteč 160mm | Ano |  |
| Horní a spodní zásuvka vyjímatelná s kuličkovým 100 % výsuvem a pojistkou proti vypadnutí | Ano |  |
| Odkládací hliníková hrazda na ručník na boční straně stolku | Ano |  |
| V spodní boční části kovový držák na min.2 láhve, v horní části kovový držák na osobní věci, drátěný program, v celé hloubce stolku | Ano |  |
| Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm | Ano |  |
| Kolečka bržděná se speciálním měkčeným běhounem, min. 60 mm | Ano |  |