TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –

Komplement

Část 1 – Gynekologické vyšetřovací křeslo

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	386 994,05 Kč bez DPH

468 262,80 Kč vč. DPH

(Předmětem plnění jsou 3 kusy gynekologických vyšetřovacích křesel, včetně daného příslušenství)

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit dle pravdivých skutečností (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Specifikace pro 1 kus:

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní charakteristika |  |  |  |
| 1 | Gynekologické vyšetřovací křeslo s elektrickým ovládáním |  |  |
| 2 | Vyšetřovací křeslo složené ze sedací, zádové a hlavové části |  |  |
| 3 | Sedací část křesla s gynekologickým výřezem |  |  |
| 4 | Elektrické polohování minimálně: poloha Trendelenbug, nastavení výšky křesla, polohování zádové části |  |  |
| 5 | Nastavitelná výška křesla minimálně v rozsahu 65 – 90 cm |  |  |
| 6 | Poloha Trendelenbug minimálně v rozsahu 19° |  |  |
| 7 | Pracovní zatížení/nosnost křesla minimálně 150 kg (ve všech polohách) |  |  |
| 8 | Paměťová funkce pro minimálně 3 pozice |  |  |
| 9 | Ovládání funkcí křesla nožním ovladačem |  |  |
| 10 | Polstrování křesla z koženky určené pro zdravotnický provoz – omyvatelná, dezinfikovatelná běžnými prostředky |  |  |
| 11 | Bezešvé polstrování |  |  |
| 12 | Možnost volby barvy polstrování (minimálně 6 barev) |  |  |
| 13 | Napájení křesla prostřednictvím síťového kabelu |  |  |
| 14 | Bržděná kolečka |  |  |
| 15 | Křeslo vybavené eurolištami pro upevnění příslušenství, minimálně podél zádové části křesla |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 16 | Podpěry nohou pacienta, odnímatelné – 1 pár |  |  |
| 17 | Držák pro role papíru, integrovaný na vyšetřovacím křesle – 1 kus |  |  |
| 18 | Závěsná miska, nerezová – 1 kus |  |  |
| 19 | Držák pro kolposkop – 1 kus |  |  |