**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –**

**Komplement**

**Část 1 – Gynekologické vyšetřovací křeslo**

**Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 386 994,05 Kč bez DPH**

**468 262,80 Kč vč. DPH**

(Předmětem plnění jsou **3 kusy** gynekologických vyšetřovacích křesel, včetně daného příslušenství)

**Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit dle pravdivých skutečností (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.**

**Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

**Specifikace pro 1 kus:**

| **Číslo p.** | **Požadavek** | **Splnění**  **ANO/NE** | **Konkrétní hodnota nabízeného zařízení** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Základní charakteristika** | | | |
| **1** | Gynekologické vyšetřovací křeslo s elektrickým ovládáním |  |  |
| **2** | Vyšetřovací křeslo složené ze sedací, zádové a hlavové části |  |  |
| **3** | Sedací část křesla s gynekologickým výřezem |  |  |
| **4** | Elektrické polohování minimálně: poloha Trendelenbug, nastavení výšky křesla, polohování zádové části |  |  |
| **5** | Nastavitelná výška křesla minimálně v rozsahu 65 – 90 cm |  |  |
| **6** | Poloha Trendelenbug minimálně v rozsahu 19° |  |  |
| **7** | Pracovní zatížení/nosnost křesla minimálně 150 kg (ve všech polohách) |  |  |
| **8** | Paměťová funkce pro minimálně 3 pozice |  |  |
| **9** | Ovládání funkcí křesla nožním ovladačem |  |  |
| **10** | Polstrování křesla z koženky určené pro zdravotnický provoz – omyvatelná, dezinfikovatelná běžnými prostředky |  |  |
| **11** | Bezešvé polstrování |  |  |
| **12** | Možnost volby barvy polstrování (minimálně 6 barev) |  |  |
| **13** | Napájení křesla prostřednictvím síťového kabelu |  |  |
| **14** | Bržděná kolečka |  |  |
| **15** | Křeslo vybavené eurolištami pro upevnění příslušenství, minimálně podél zádové části křesla |  |  |
| **Příslušenství** | | | |
| **16** | Podpěry nohou pacienta, odnímatelné – 1 pár |  |  |
| **17** | Držák pro role papíru, integrovaný na vyšetřovacím křesle – 1 kus |  |  |
| **18** | Závěsná miska, nerezová – 1 kus |  |  |
| **19** | Držák pro kolposkop – 1 kus |  |  |