TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –

Magnetická rezonance

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	31 454 545,50 Kč bez DPH

38 060 000,00 Kč vč. DPH

Popis přístroje

Vyšetření pomocí magnetické rezonance (MR) patří mezi moderní zobrazovací metody. Vyniká především vynikajícím kontrastním rozlišením jednotlivých tkání, tj. schopností odlišit od sebe i tkáně s velmi obdobnou strukturou. V praxi to znamená nejen například vynikající odlišení bílé a šedé hmoty mozkové, ale (a to je důležitější) rozlišení normální tkáně od tkáně postižené chorobným procesem. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami.

Účel:

Morfologická MR vyšetření v oblastech hlavy, krku, hrudi včetně prsou, břicha, pánve a končetin. Celotělová vyšetření. Perfuzní diagnostika a difúzně vážené zobrazování. SWI zobrazování. Cévní vyšetření všech oblastí těla. Spektroskopická vyšetření. Kompletní kardiologická vyšetření.

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit dle pravdivých skutečností (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základní charakteristika |  |  |
| 1.1 | Supravodivý aktivně stíněný magnet s indukcí pole 1,5 Tesla |  |  |
| 1.2 | Bezodparový systém, bez nutnosti doplňování chladiva |  |  |
| 1.3 | Průměr otvoru pro tělo pacienta ≥ 70 cm |  |  |
| 1.4 | Vyšetřovací FOV v objemu min. 50x50x45 cm v osách (x,y,z) |  |  |
| 1.5 | Garantovaná homogenita pole v požadovaném FOV ≤ 4ppm VRMS |  |  |
| 1.6 | Aktivní kompenzace nehomogenity vnesené pacientem |  |  |
| 1.7 | Aktivní shim na pacienta, automatický algoritmus výpočtu pro zvolený 3D objem |  |  |
| 1.8 | Systém ventilace a osvětlení místa pacienta v gantry včetně obousměrné slovní komunikace s pacientem během vyšetření, zrcátko (pro výhled při poloze v leže), bezpečnostní pacientské tlačítko, sluchátka pro pacienta (ochrana sluchu/audio) |  |  |
| 1.9 | Hradlování podle EKG, dechu a pulzu včetně potřebného příslušenství pro plnou funkčnost |  |  |
| 1.10 | Možnost současné akvizice a rekonstrukce dat |  |  |
| 2 | Gradientní systém |  |  |
| 2.1 | Dosažitelná amplituda gradientního systému v každé ose (x,y,z) ≥ 40 mT/m |  |  |
| 2.2 | Rychlost vzrůstu amplitudy v každé ose (x,y,z) ≥ 200 T/m/s |  |  |
| 2.3 | Obou uvedených hodnot musí být dosaženo současně a po 100 % času |  |  |
| 3 | Radiofrekvenční systém |  |  |
| 3.1 | Počet nezávislých RF přijímacích kanálů akvizičního systému ≥ 32 |  |  |
| 3.2 | Maximální dosažitelný výkon RF zesilovače ≥ 15 kW |  |  |
| 4 | Vyšetřovací stůl - dokovací |  |  |
| 4.1 | Vyšetřovací stůl s možností dokování celého stolu pro přípravu pacienta mimo vyšetřovnu |  |  |
| 4.2 | Nosnost stolu při zachování všech motorických pohybů ≥ 220 kg |  |  |
| 4.3 | Vyšetřovací rozsah stolu (podélná osa pacienta) ≥ 200 cm |  |  |
| 4.4 | Minimální výška pacientské desky stolu od podlahy ≤ 76 cm |  |  |
| 4.5 | Součástí bude sada matrací stolu, podpěry (hlavy, nohou, kolen), klíny a upínací řemínky pro komfort pacienta a jeho polohování |  |  |
| 5 | Cívky |  |  |
|  | Sada cívek pro celotělové vyšetření (bez nutnosti změny polohy pacienta či cívek) umožňující zobrazení celého těla v kvalitě lokální cívky, součet rozměrů (kraniokaudálních) použitých cívek musí být ≥ 200 cm Sada se musí skládat minimálně z: |  |  |
| 5.1 | - dedikovaná hlavokrční (neurovaskulární) cívka pro současné i samostatné zobrazení hlavy a krku, počet nezávislých kanálů ≥ 20 |  |  |
| 5.2 | - dedikovaná/é torzo (anterior) cívka/y pokrývající nejméně 54 cm v „z“ směru samostatně nebo kombinací více cívek, počet nezávislých kanálů každé cívky ≥ 16 |  |  |
| 5.3 | - dedikovaná periferní cévní cívka pro vyšetření dolních končetin, pokrývající nejméně 85 cm v „z“ směru, počet nezávislých kanálů ≥ 24 |  |  |
| 5.4 | - dedikovaná páteřní (posterior) cívka, integrovaná ve stole, počet nezávislých kanálů ≥ 32 |  |  |
|  | Povrchové cívky dodané zvlášť mimo celotělový koncept cívek: |  |  |
| 5.5 | - rigidní anatomicky tvarované dedikované cívky pro koleno (Tx/Rx), rameno a zápěstí, počet nezávislých kanálů ≥ 15 |  |  |
| 5.6 | - rigidní anatomicky tvarovaná dedikovaná cívka pro kotník, počet nezávislých kanálů ≥ 8 |  |  |
| 5.7 | - dedikovaná prsní cívka pro současné zobrazení obou prsů, počet nezávislých kanálů ≥ 8 |  |  |
| 5.8 | - vícekanálové flexibilní cívky pro všeobecné použití – 1x velká a 1x malá, počet nezávislých kanálů každé cívky ≥ 4 |  |  |
| 6 | Druhy vyšetření |  |  |
| 6.1 | MR vyšetření mozku (morfologické, difuzní, perfuzní, traktografie, kvantitativní měření toku, Arterial Spin Labeling – ASL, ADC mapy), výpočet obsahu skalní kosti, orbit a čelistních kloubů |  |  |
| 6.2 | MR vyšetření srdce (morfologické, dynamické, viabilita, perfuze a koronarografie, charakterizace tkáně, EKG a pulsní hradlování, relaxační mapy) |  |  |
| 6.3 | MR vyšetření jednotlivých úseků páteře a míchy i zobrazení celé páteře (automatické skládání jednotlivých úseků) ve vysokém rozlišení včetně MR myelografií |  |  |
| 6.4 | MR vyšetření ortopedická (zobrazování MSK, chrupavek včetně numerického hodnocení, diferenciace kloubní tekutiny) |  |  |
| 6.5 | MR vyšetření prsů včetně dynamického postkontrastního, spektroskopie |  |  |
| 6.6 | Kompletní MR angiografie včetně periferní a celotělové, s použitím kontrastní látky i bez použití kontrastní látky s možností EKG hradlování, dynamická 4D MRA |  |  |
| 6.7 | Morfologické zobrazování orgánů hrudníku a krku |  |  |
| 6.8 | Zobrazování jater, ledvin, gynekologických orgánů, prostaty (včetně spektroskopie), rekta (vyšetření: morfologická, dynamická, onkologická kontrastní) |  |  |
| 6.9 | Zobrazování orgánů trávicí trubice včetně MR cholangiopankreatikografie (2D i 3D) |  |  |
| 6.10 | MR enterografie |  |  |
| 6.11 | MR vyšetření pediatrická |  |  |
| 7 | Sekvence a technologie snímání |  |  |
| 7.1 | Všechny sekvence a technologie snímání k plnohodnotnému provádění výše uvedených vyšetření |  |  |
| 7.2 | Základní standardní sekvence |  |  |
| 7.3 | Paralelní akviziční techniky pro paralelní akvizici ve 2D i 3D |  |  |
| 7.4 | Volumetrické akvizice (izotropní 3D) možné rekonstruovat ve všech rovinách |  |  |
| 7.5 | Technologie pro potlačení pohybových artefaktů hybridním náběrem dat (kombinace radiálního a karteziánského) či obdobným způsobem |  |  |
| 7.6 | Sekvence a technologie pro potlačení artefaktů z metalických implantátů |  |  |
| 7.7 | Technologie pro snížení hluku během akvizice (bez zmenšení gradientního výkonu nebo prodloužení času akvizice) |  |  |
| 7.8 | MR spektroskopie single-voxel i chemical shift imaging ve 2D a 3D (použitelné ve všech částech těla) |  |  |
| 7.9 | MR celotělové difuzně vážené sekvence s maximálním b faktorem nejméně 800 zhotovené beze změny polohy pacienta, možnost společného plánování sekvencí v různých úrovních |  |  |
| 7.10 | Sekvence pro difuzní zobrazení s vysokým rozlišením a potlačením susceptibility |  |  |
| 7.11 | Ultrarychlé sekvence se saturací tuku k vyšetření břicha během jednoho nádechu pacienta |  |  |
| 7.12 | Sekvence se supresí tuku včetně chemical shift (typu DIXON – TSE i GRE) |  |  |
| 7.13 | Sekvence gradientního echa se zesíleným efektem susceptibility (SWI) |  |  |
| 7.14 | Sekvence pro kvantifikaci toku v cévách i likvoru |  |  |
| 7.15 | Numerické vyhodnocování objemu a stavu chrupavek v kloubech |  |  |
| 7.16 | Kardiologické sekvence včetně sekvence MOLLI |  |  |
| 7.17 | Automatické polohování řezů, minimálně pro mozek |  |  |
| 7.18 | Sekvence pro T1, T2, T2* mapping, relaxometrické sekvence |  |  |
| 7.19 | Skládání obrazů z různých poloh stolu do jednoho anatomického celku – celotělové zobrazování |  |  |
| 8 | Akviziční stanice |  |  |
| 8.1 | Stanice s odpovídajícím HW a SW pro komplexní přípravu a řízení akvizice, zpracování dat a prohlížení obrazové dokumentace včetně barevného min. 19“ LCD monitoru |  |  |
| 8.2 | Vyšetřovací protokoly s anatomicky naváděnými a automatizovanými pracovními procesy pro standardní klinické situace v oblasti mozku |  |  |
| 8.3 | Možnost práce s více pacienty najednou (v průběhu akvizice dat jednoho pacienta je možné pracovat s daty jiného pacienta) |  |  |
| 8.4 | SW pro tvorbu MPR, MIP rekonstrukcí |  |  |
| 8.5 | SW pro spektroskopii |  |  |
| 8.6 | SW pro časování vstřiku kontrastní látky — včetně rekonstrukce real time pro sledování průtoku kontrastní látky |  |  |
| 8.7 | Komunikace formou protokolu DICOM v rozsahu min.: Modality Worklist, Send/Receive, Storage, Q/R, Media |  |  |
| 8.8 | Archivace na CD/DVD |  |  |
| 8.9 | Možnost exportu dat, včetně anonymizovaného exportu na lokální flash medium |  |  |
| 8.10 | Možnost opakování studie při zachování parametrů předchozího vyšetření téhož pacienta |  |  |
| 9 | Vyhodnocovací stanice – 2 kusy |  |  |
| 9.1 | Stanice s odpovídajícím HW i SW vybavením pro efektivní zpracování a vyhodnocení výše uvedeného požadovaného spektra vyšetření a sekvencí včetně dvojice min. 21“ diagnostických barevných LCD monitorů |  |  |
| 9.2 | DICOM kompatibilita a možnost základní práce s objekty jiných modalit |  |  |
| 9.3 | Archivace na CD/DVD |  |  |
| 9.4 | Možnost exportu dat, včetně anonymizovaného exportu na lokální flash medium |  |  |
| 10 | NIS stanice – 2 kusy |  |  |
| 10.1 | Pracovní stanice s vhodným HW i SW vybavením pro práci s NISem a PACSem zadavatele, možnost doinstalování MS Office, PDF Reader, NIS a PACS zadavatele (požadavkem je OS Windows 10 Pro, 64 bit, obrazovka min. 19“) |  |  |
| 11 | Další vybavení |  |  |
| 11.1 | Odpovídající RF stínící kabina zajišťující komplexní odstínění vysokofrekvenčních kmitů včetně odpovídajícího vnitřního vybavení (pozorovací okno, dveře, podlahová krytina, stěny, podhledy, LED osvětlení, kotevní prvky, rámy, kabelové kanály, terminál medicinálních plynů, el. a datové zásuvky, nouzové odtahové potrubí pro tzv. Quench – pokud provoz MR vyžaduje) Rozměry RF stínící kabiny: 7490 x 4675 x 2800 mm (DxŠxV) |  |  |
| 11.2 | Odpovídající pracovní stůl (pro dvě pracovní místa) a 4x křeslo do ovladovny (nosnost křesla min. 120 kg) |  |  |
| 11.3 | Systém polic pro umístění všech požadovaných přijímacích cívek ve vyšetřovně |  |  |
| 11.4 | Systém chlazení v provedení s nejméně dvěma nezávislými kompresorovými okruhy a dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroje, s možností nouzového provozu na vodu z vodovodního řadu, chlazení technické místnosti |  |  |
| 11.6 | Rozvaděč pro připojení zařízení k elektrickému rozvodu s monitoringem stavu bezpečnostních tlačítek a automatickou obnovou napájení po výpadku |  |  |
| 11.7 | Vzdálený monitoring parametrů systému |  |  |
| 11.8 | Zapojení zařízení – instalační a testovací práce na zařízení vč. zapojení celého zařízení do PACS a NIS systému nemocnice v rámci plné funkcionality |  |  |
| 11.9 | MR kompatibilní dvoupístkový mobilní injektor kontrastní látky s možností přímého napojení na napájecí síť a ovládáním z ovladovny |  |  |
| 11.10 | MR kompatibilní mobilní anesteziologický přístroj včetně monitoringu anesteziologických plynů, specifikace níže |  |  |
| 11.11 | MR kompatibilní ventilátor transportní s odpovídajícím stojanem/stolkem, specifikace níže |  |  |
| 11.12 | MR kompatibilní monitorovací systém vitálních funkcí s odpovídajícím stojanem/stolkem, specifikace níže |  |  |
| 11.13 | MR kompatibilní infuzní přístroj, specifikace níže |  |  |

Zvlášť bodované parametry – v rámci hodnotícího kritéria „Technická úroveň“

| Bodované vlastnosti | Váha kritéria | Konkrétní hodnota nabízeného řešení |
| --- | --- | --- |
| Maximální součin současně dosažitelné amplitudy a slew rate gradientního systému (gradient performance) pro každou z os (x,y,z) | 20 |  |
| Počet nezávislých cívkových elementů, plně umístitelných a použitelných ve FOV s garantovanou homogenitou (údaj pro vyšetření s maximální hodnotou, ale s dodanými cívkami) | 40 |  |
| Počet nezávislých kanálů pro specifický (nelineární) shim na pacienta | 20 |  |
| Software pro automatické polohování řezů: - srdce - páteř | 20 (srdce 15 + páteř 5) |  |

Součástí dodávky bude doplňkové vybavení k anestezii:

MR kompatibilní mobilní anesteziologický přístroj – 1 kus

      - anesteziologický přístroj do prostředí MR s indukcí magnetického pole až do 3 T

      - pro pacienty všech věkových skupin – děti a dospělí

      - použití pro všechny typy MR scanneru

      - garance zamezení rušení při všech provozních režimech MR scanneru

      - ventilační režimy: VCV, PCV, PSV, SIMV, Manuální

      - elektronický PEEP v rozsahu 0 - 20 cm H2O

      - dechová frekvence v rozsahu min. 4 - 70 dechů/minutu

      - nastavitelný dechový objem v rozsahu min. 20 – 1600 ml

      - inspirační tlak v rozsahu min. 5 – 60 cm H2O

      - integrovaný monitoring anesteziologických plynů

      - monitoring parametrů: tlaková křivka, PEEP, Plateau, Compliance, Tidal/Minute volume

      - absorber CO2 (autoklávovatelná nádoba absorberu), odpařovač (Sevoflurane) MR kompatibilní

      - možnost připojení dvou odpařovačů (Selectatec)

      - vizuální a akustické alarmy

      - integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu nebo regulátor podtlaku z centrálního rozvodu

      - integrovaný monitoring síly magnetického pole pro vhodné umístění

      - příslušné tlakové hadice pro připojení k centrálnímu rozvodu plynů – vzduch, N2O, O2

      - systém zamezující vytvoření hypoxické směsi

      - externí průtokoměr O2

      - systém odtahu přebytečných plynů do centrálního odsávání včetně potřebného příslušenství

      - napájení 230 V/50 Hz

      - integrovaná baterie na minimálně 60 minut provozu

      - plně autoklávovatelná, odnímatelná pacientská část

      - pojízdný přístroj se 4 bržděnými antistatickými kolečky

      - součástí veškeré příslušenství potřebné pro plnou funkčnost přístroje dle specifikace – kompatibilní s MR, pro všechny věkové kategorie

MR kompatibilní ventilátor transportní – 1 kus

- kompatibilní přístroj s MR až do 3 T

- plicní ventilátor pro ventilaci všech věkových skupin – děti a dospělí

- integrovaný monitoring síly magnetického pole pro vhodné umístění

- ventilační režimy min.: objemově řízené – CMV, SIMV, tlakově řízené – PCV, PSIMV, spontánní s/bez tlakové podpory, NIV, automatický pro pacienty s/bez dechové aktivity

- nezávislost na centrálním rozvodu plynů – vlastní integrovaná turbína

- dechový objem v rozsahu min. 20 - 2000 ml

- dechová frekvence v rozsahu min. 4 - 70 dechů/minutu

- nastavitelný elektronický PEEP v rozsahu min. 0 - 30 cm H2O

- nastavitelný FiO2 v rozsahu min. 25 – 100 %

- vizuální a akustické alarmy

- grafický displej zobrazující parametry ventilace (flow, tlak, objem, plicní mechanika, FiO2)

- napájení 230 V/50 Hz

- záložní baterie s výdrží minimálně na 5 hodin

- součástí veškeré příslušenství potřebné pro plnou funkčnost přístroje dle specifikace – kompatibilní s MR, pro všechny věkové kategorie, včetně pacientského okruhu s exhalačním ventilem a tlakovou hadičkou

MR kompatibilní monitorovací systém vitálních funkcí – 1 kus

- kompatibilní přístroj s MR až do 3 T

- monitorace všech věkových kategorií – děti, dospělí

- monitorace parametrů: EKG, SpO2, NIBP (EKG a SpO2 bezdrátově, automatická kontrola svodů/elektrod EKG)

- externí ovládací stanice s monitorem min. 15“

- dynamický ukazatel vývoje trendů

- vizuální a akustické alarmy

- možnost gatingu (kardiální, periferní) pro MR různých výrobců

- napájení 230 V/50 Hz

- integrovaná baterie s výdrží minimálně na 6 hodin provozu

- součástí veškeré příslušenství potřebné pro plnou funkčnost přístroje (kompatibilní s MR) a k monitoringu všech výše popsaných funkcí a pro všechny věkové kategorie – elektrody, čidla, manžety různých rozměrů

MR kompatibilní infuzní přístroj – 1 kus

- kompatibilní přístroj s MR až do 3 T

- integrovaný monitoring síly magnetického pole pro vhodné umístění

- dvoukanálový – dávkování ze dvou nezávislých zdrojů

- podávání léčiva infuzním setem i stříkačkou (funkce lineárního dávkovače)

- ultrazvuková detekce vzduchu v setu

- detekce okluze (uzávěru)

- rozsah průtoku 1 - 99 ml/hod (krok po 0,1 ml/hod)

- 100 - 999 ml/hod (krok po 1 ml/hod)

- přesnost průtoku min +/- 5 %

- rozsah udržovacího průtoku (KVO) min. 1 – 5 ml/hod.

- nastavitelný uzávěr (Downstream Occlusion) v rozsahu 1 – 10 psi

- provoz na baterie

- externí ovládací stanice

- příslušenství potřebné pro plnou funkčnost přístroje dle specifikace – kompatibilní s MR