TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava –

Vybavení operačních sálů

Část 8 – Technologie k detekci sentinelových uzlin

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	527 850,00 Kč bez DPH

638 698,50 Kč vč. DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit dle pravdivých skutečností a učinit ji součástí svojí nabídky. U číselně vyjádřitelných parametrů je účastník povinen uvést konkrétní hodnotu nabízeného předmětu plnění.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Základní charakteristika přístroje – 1 kus |  |  |
| 1 | Přenosný systém pro přesné určení ploch se zvýšeným příjmem radionuklidů (radiofarmak) pro radiačně navigovanou chirurgii, s možností rozšíření celého systému o duální detekci (radioaktivity a fluorescence ICG) v budoucnosti |  |  |
| 2 | Hmotnost přístroje ≤ 5 kg |  |  |
| 3 | Velký a přehledný numerický displej |  |  |
| 4 | Automatická kalibrace přístroje po zapnutí |  |  |
| 5 | Automatická detekce připojené sondy |  |  |
| 6 | Přednastavená detekční okna pro běžně používané radioizotopy (TC-99m, I-125, In-111, I-131, F-18) s možností dalšího individuálního nastavení v rozsahu min. 27 keV až 600 keV |  |  |
| 7 | Optická signalizace aktivity na displeji a signalizace akustická (včetně regulace hlasitosti) |  |  |
| 8 | Možnost aktualizací (PC port) |  |  |
| 9 | Možnost připojení drátových i bezdrátových sond (integrovaná bezdrátová technologie) |  |  |
| 10 | Napájení ze síťového rozvodu 230V/50Hz |  |  |
|  | Sonda – 1 kus |  |  |
| 11 | Opakovatelně použitelná drátová rovná sonda pro otevřené výkony |  |  |
| 12 | Pracovní teplota cca 15 – 40°C |  |  |
| 13 | Resterilizovatelná |  |  |
| 14 | Ergonomická rukojeť |  |  |
| 15 | Rozsah detektoru pro radioizotopy min. TC-99m, I-125, In-111, I-131 |  |  |
| 16 | Zabudovaný kolimátor |  |  |
| 17 | Vysoká citlivost ≥ 15 000 pulsů/sek/MBq (40° kolimátor) |  |  |
| 18 | Vysoké boční stínění |  |  |