## VETR- část 1 sono
Veřejná zakázka:
„Dodávka veterinárního přístrojového vybavení“
Část 1: sonografický systém
Příloha 1 výzvy k podání nabídek - technická specifikace, položkový rozpočet
Položka | Název | Popis, požadovaná minimální specifikace | Počet kusů | Cena Kč celkem bez DPH | DPH v Kč (21%) | Cenacelkem Kč s DPH | Nabízená přesná technická speciffikace, název výrobku a označení výrobce
1 | Sonografický přístroj | *Pulsní doppler *Color/Power doppler *HPRF *min. 21,5" FULL HD LCD monitor + min. 13,3" Full HD touch panel *Konektor na min. 3 sondy *min. 1TB hard disk *Spatial Compounding Imaging *redukce šumu pro lepší rozlišitelnost tkání * automatická optimalizace obrazu *Phase Shift Harmonické zobrazení *Trapezoidní zobrazení *Režimy zobrazení min. B/2B/4B/M/B+M *správa pacientské databáze *8-segmentové nastavení zisku *min. 4x USB port, 1x VGA výstup, 1x S-video výstup *aplikace pro posílání dat do externích zařízení | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Příslušenství - Sonda | Mikrokonvexní sonda frekvence 5.0/6.5/8.0 MHz, radius min. 15 mm | 1
3 | Příslušenství | Abdominální ultrasonografie psa a kočky | 1
4 | Příslušenství | Echokardiografický atlas psa a kočky | 1
5 | Příslušenství | Ultrasonografie ve veterinárním porodnictví a gynekologii | 1
6 | Doprava, montáž, uvedení do prov. | Doprava, montáž, uvedení do provozu veškerého zařízení (předchozích položek), zaškolení a další činnosti dle 1.4 kupní smlouvy (obchodních podmínek) | 1 | 0 | 0 | 0 | nevyplňuje se.
Celková nabídková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pokyny k vyplnění - zejm. modře podbarvená pole:
a) | Dodavatel vyplní u každé položky cenu s max. dvě desetinná místa, a to za položku bez DPH, výši DPH, cena za položku s DPH. Cena přístroje zahrnuje příslušenství dle tabulky.
Dodavatel uvede samostatně celkovou nabídkovou cenu bez DPH, celkovou výši DPH, celkovou nabídkovou cenu s DPH, které budou dány vždy součtem jednotlivých položek. Přednastavené vzorce je dodavatel povinen překontrolovat, predefinované nastavení není závazné.
b) | Dále dodavatel vyplní u každé položky přesnou nabízenou technickou specifikaci tak, aby bylo možné ověřit splnění minimálních technických specifikací stanovených zadavatelem ve sloupci "Nabízená přesná technická specifikace...",
a také uvede název nabízeného výrobku a označení výrobce.
c) | Dodavatel přiloží v nabídce technický list obsahující popis nabízeného výrobku, zejm. technické údaje výrobku.

## VETR- část 2 analyzátory
Veřejná zakázka:
„Dodávka veterinárního přístrojového vybavení“
Část 2: biochemický a hematologický analyzátor
Příloha 1 výzvy k podání nabídek - technická specifikace, položkový rozpočet
Položka | Název | Popis, požadovaná minimální specifikace | Počet kusů | Cena Kč celkem bez DPH | DPH v Kč (21%) | Cenacelkem Kč s DPH | Nabízená přesná technická speciffikace, název výrobku a označení výrobce
1 | Veterinární hematologický analyzátor | -minimální počet parametrů krevního obrazu: WBC, LYM, LYM%, MON, MON%, NEU, NEU%, EOS, EOS%, HGB, MCH, MCHC, RBC, MCV, HCT, RDW%, RDW, PLT, MPV - uživatelsky programovatelný WBC diskriminátor - možnost nastavení lyzačního času WBC uživatelem - obsluha analyzátoru pomocí vestavěného dotykového displeje - možnost nastavení času (délky) aspirace krevního vzorku - reagenční management (elektronická registrace reagencií - číslo šarže, datum instalace, datum expirace) - zvířecí profily: pes, kočka, kůň, kráva, prase, králík, myš, krysa/potkan, koza, ovce, fretka, morče, činčila - asistovaná kalibrace s automatickým výpočtem optimálního kal. faktoru - uzavřený systém - reagenční, kalibrační a kontrolní materiál dodává výrobce analyzátoru - automatické čištění analyzátoru bez zásahu obsluhy - uživatelem volitelná funkce čištění měřích apertur RBC/PLT a WBC - uživatelská možnost přizpůsobení softwarového menu analyzátoru dle vlastní potřeby - možnost vložení diagnostického popisu ke změřenému vzorku - export výsledku analýzy na usb disk | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Startovací balíček spotřebního materiálu | Diluid, min. 1 bal. Lyse, min. 1 bal. EOS reagent, min. 1 ks Cleaner, min. 1 ks Collection Tubes, min. 1 bal. | 1
3 | Doprava, montáž, uvedení do prov. | Doprava, montáž, uvedení do provozu veškerého zařízení (předchozích položek), zaškolení a další činnosti dle 1.4 kupní smlouvy (obchodních podmínek) | 1 | 0 | 0 | 0 | nevyplňuje se.
Celková nabídková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0
Položka | Název | Popis, požadovaná minimální specifikace | Počet kusů | Cena Kč celkem bez DPH | DPH v Kč (21%) | Cenacelkem Kč s DPH | Nabízená přesná technická speciffikace, název výrobku a označení výrobce
1 | Veterinární biochemický analyzátor | - slidová technologie - minimální počet parametrů ALP, AMYL, AST, ALT, LDH, ALB, BUN, CHE, CPK, GGT, Ca, HDL-C, CREA, DBIL, GLUC, IP, Mg, TBIL, NH3, CHOL, TG, TP, UA, Na, K, Cl, v-LIPASE CANINE, tCO2, CRP-Canine, GLOB*, ALB/GLOB*, BUN/CREA*, Na/K* - kontinuální analýza minimálně 20 parametrů na jeden vzorek (bez nutnosti přerušení analýzy) - potenciometrická technologie analýzy sodíku, draslíku a chloridů - typ vzorku plazma/sérum, plná krev - přednastavené profily měření: pes, kočka, králík, fretka, kůň, koza, ovce, skot, prase, činčila, morče, potkan - funkce automatického ředění vzorku analyzátorem s možností uživatelského nastavení ředicího poměru - možnost korekce kalibračních faktorů jednotlivých parametrů - obsluha analyzátoru pomocí vestavěného dotykového displeje - displej graficky zobrazuje referenčního rozmezí u výsledků analýzy - vestavěná tiskárna | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Startovací balíček spotřebního materiálu | Slide GLUC, min. 1 bal. Slide ALP, , min. 1 bal. Slide UREA, min. 1 bal. Slide CRE, min. 1 bal. Slide AST, min. 1 bal. Slide ALT, min. 1 bal. Fdc Immuno AU10V, min. 1ks Collection Tubes, min. 1 bal. Auto tips, min. 1 bal. v-T4 Cartridge, min. 1 bal. v-PRG Cartridge (Progesteron), min.1 bal. | 1
3 | Doprava, montáž, uvedení do prov. | Doprava, montáž, uvedení do provozu veškerého zařízení (předchozích položek), zaškolení a další činnosti dle 1.4 kupní smlouvy (obchodních podmínek) | 1 | 0 | 0 | 0 | nevyplňuje se.
Celková nabídková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem za analyzátory |  |  |  | Cena Kč celkem bez DPH | DPH v Kč (21%) | Cenacelkem Kč s DPH
Celková nabídková cena - hematologický analyzátor |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena - biochemický analyzátor |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celkem za analyzátory |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pokyny k vyplnění - zejm. modře podbarvená pole:
a) | Dodavatel vyplní u každé položky cenu s max. dvě desetinná místa, a to za položku bez DPH, výši DPH, cena za položku s DPH. Cena přístroje zahrnuje příslušenství dle tabulky.
Dodavatel uvede samostatně (za jeden i za všechny přístroje) celkovou nabídkovou cenu bez DPH, celkovou výši DPH, celkovou nabídkovou cenu s DPH, které budou dány vždy součtem jednotlivých položek. Přednastavené vzorce je dodavatel povinen překontrolovat, predefinované nastavení není závazné.
b) | Dále dodavatel vyplní ve sloupci "Nabízená přesná technická specifikace..." u každé položky přesnou nabízenou technickou specifikaci tak, aby bylo možné ověřit splnění minimálních technických specifikací stanovených zadavatelem.
Dodavatel také uvede název nabízeného výrobku a označení výrobce.
c) | Dodavatel přiloží v nabídce technický list obsahující popis nabízeného výrobku, zejm. technické údaje výrobku.
d) | Nabídku lze podat pouze na všechny položky - oba analyzátory

## VETR- část 3 rentgen
Veřejná zakázka:
„Dodávka veterinárního přístrojového vybavení“
Část 3: rentgenologický přístroj s digitalizací
Příloha 1 výzvy k podání nabídek - technická specifikace, položkový rozpočet
Položka | Název | Popis, požadovaná minimální specifikace | Počet kusů | Cena Kč celkem bez DPH | DPH v Kč (21%) | Cenacelkem Kč s DPH | Nabízená přesná technická speciffikace, název výrobku a označení výrobce
1 | Nepřímá digitalizace | Systém pro přímou digitalizaci RTG obrazu *automatická detekce záření (AED) *typ detektoru: TFT panel s CSi scintilační vrstvou *zobrazovací plocha min. 422x 422 mm *rozlišení - velikost pixelu: min. 127 μm *prostorové rozlišení: min. 3,9 lp/mm *akviziční čas: <5 sekund *pracovní napětí: AC 100~240V±10% (50/60Hz) | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Rentgenologický přístroj | vysokofrekvenční RTG s anatomickým programem Výkon generátoru: min. 30 kW Napájení: 230-240V, 50-60Hz Maximální proud: 25 A Frekvence: 40 kHz Typ rentgenky: rotující anoda s proměnlivým ohniskem min. 0,6/1,3 mm Rozpětí kV: od 40 do 125 kV Maximální mA: 400 mA Čas expozice: od 0,03 do 1 s mAs: 0.6 - 80 Operační módy: manuální nebo anatomický 3 cestná plovoucí deska min. 150x60 cm s mechanickými brzdami | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Příslušenství přístroje - pomůcky | min. 2 ks - set ochranných pomůcek: zástěra, rukavice, límec - 0.35mm Pb | 1 kpl
4 | Příslušenství - software | Software administrovatelný processing expozic dle jednotlivých projekcí; DICOM Query, Send, Receive; integrovaný DICOM prohlížeč; Window/Level; Histogram Equalization; Despeckling, Zoom, and Cropping atd., Patient CD modul (vypalování snímků na CD včetně DICOM prohlížeče); měření vzdálenosti, úhlu (Quandriceps/Femoris angle), VHS (Vertebral Heart Score) a Norberg Angle | 1
5 | Příslušenství - hardware | Pracovní stanice min. FULL HD, min. 23"; procesor min. 4GB RAM, min. 256 GB pevný disk SSD nebo 500 GB HDD, DVD-RW mechanika, Windows 10 CZE | 1
6 | Příslušenství - servisní balíčk | Servisní balíček na 12 měsíců: bezplatná telefonická podpora a vzdálená správa (8:00 -16:00), garance technické podpory do jednoho pracovního dne od nahlášení problému; náhradní zařízení po dobu případné opravy; bezplatná instalace upgradů softwaru (jsou-li k dispozici od výrobce)
7 | Doprava, montáž, uvedení do prov. | Doprava, montáž, uvedení do provozu veškerého zařízení (předchozích položek), zaškolení a další činnosti dle 1.4 kupní smlouvy (obchodních podmínek) | 1 | 0 | 0 | 0 | nevyplňuje se.
Celková nabídková cena |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pokyny k vyplnění - zejm. modře podbarvená pole:
a) | Dodavatel vyplní u každé položky cenu s max. dvě desetinná místa, a to za položku bez DPH, výši DPH, cena za položku s DPH. Cena přístroje zahrnuje příslušenství dle tabulky.
Dodavatel uvede samostatně celkovou nabídkovou cenu bez DPH, celkovou výši DPH, celkovou nabídkovou cenu s DPH, které budou dány vždy součtem jednotlivých položek. Přednastavené vzorce je dodavatel povinen překontrolovat, predefinované nastavení není závazné.
b) | Dále dodavatel vyplní u každé položky přesnou nabízenou technickou specifikaci tak, aby bylo možné ověřit splnění minimálních technických specifikací stanovených zadavatelem ve sloupci "Nabízená přesná technická specifikace...",
a také uvede název nabízeného výrobku a označení výrobce.
c) | Dodavatel přiloží v nabídce technický list obsahující popis nabízeného výrobku, zejm. technické údaje výrobku.