- Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Systém výpočetní tomografie |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve VVZ: | Z2019-025789 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 01/19/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks systému výpočetní tomografie pro použití na radiologickém oddělení zadavatele (dále také „CT přístroj“), a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 5 pracovních dnů a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (dále také „dodávka CT přístroje“);

- provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení CT přístroje, a to minimálně periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu 8 roků od skončení záruky za jakost dle písm. a) výše.

- Po dobu trvání záruky za jakost dle písm. a) výše musí být záruční autorizované servisní zabezpečení prováděno bezplatně, a to za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

- Specifikace předmětu plnění resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany a

-	s ostatní platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) | kde je prokázáno v nabídce (např. str. v nabídce, v návodu, v technickém listu atd. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT přístroje |  |  |  |  |  |  |
| Gantry |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Velikost otvoru gantry min. 78 cm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 2. | Sklon gantry min. +/- 30° | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| Detekční systém |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Počet detektorových řad v ose Z minimálně 64 s minimálně 128 současně získaných řezů na jednu 360° rotaci | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 4. | Počet detektorových řad v ose Z min. 64 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 5. | Šířka vrstvy v každé řadě matrixového detektoru (nominální kolimace) max. 0,65 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 6. | Celková efektivní šířka detektorového pole v izocentru v ose Z min. 35 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 7. | Detektory poslední generace (např. Stellar, Gemstone, Purevision, NanoPanel, Clarity new gen atd.) | požadováno | absolutnír | ano - ne | ………. | ………… |
| Rentgenka |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Tepelná kapacita anody rentgenky min. 7 MHU (nebo ekvivalent k chladícímu výkonu min. 20 MHU) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……… |
| 9. | Chladící výkon anody rentgenové lampy min. 1000 kHU/min | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| Generátor |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Výkon generátoru max. 80 kW | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| Pacientský stůl |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Nosnost stolu min. 300kg | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 12. | Skenovací rozsah stolu v ose Z min. 1745 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| Skenovací parametry |  |  |  |  |  |  |
| 13. | FOV („field of view,“ tj. zorné pole) min. 500 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……………… |
| 14. | Čas 360° rotace pro helikální skenování max. 0,35 s (pro všechny protokoly) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……… |
| 15. | Nastavitelné napětí min. v rozsahu 80 kV až 135 kV | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 16. | Maximální volitelný proud min. 600 mA | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 17. | Kontinuální skenovací čas (pro dynamický sken) min. 100s | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 18. | Min. šíře pro skenování mozkové perfuze 120 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| Parametry zobrazení |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rekonstrukční matrice min 512x512 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……… |
| 20. | Nutná dávka v mGy pro nízkokontrastní rozlišení (120 kV, 10 mm, Capthan phantom) 5 mm@ 0,3 %, nebo 3 HU max. 10,7 mGy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 21. | Vysokokontrastní rozlišení v LP/cm (LP tj. páry čar na cm) pro 0 % MTF – min. 19,5 lp/cm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 22. | Aktivní kolimátor - nástroj pro redukci dávky a restrikci záření v okrajích, resp. mimo vyšetřovací pole | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| Akviziční konzole |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 1 ks monitor min. 19" | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 24. | Moderní iterativní rekonstrukce v prostoru raw dat (min. ASIR-V, IMR, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 25. | Rychlost rekonstrukce obrazu iterativní metodou v prostoru raw dat (ASIR-V, IMR, AIDR3D ENHANCED, ADMIRE) min. 40 obr./sec. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 26. | Import pacientských dat z RIS/HIS (DICOM Modality Worklist) a funkce DICOM Storage, Print a Query/Retrieve | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 27. | Software pro odstranění metalických artefaktů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 28. | Program optimalizace synchronizace podání kontrastní látky (bolus tracking) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 29. | Automatická optimalizace mA v průběhu skenování | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 30. | Automatické nastavení kV před skenováním dle habitu pacienta | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 31. | Automatická tvorba sérií thick MPR (multiplanární rekonstrukce) dle orgánových programů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 32. | Náhledové zobrazení při skenování v reálném čase | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 33. | HW a SW pro scan s duální energií pro tvorbu perfuzních map pro hodnocení plicní embolie nebo subtrakční scanování pro tvorbu perfuzních map pro hodnocení plicní embolie + SW pro zpracování těchto dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 34. | HW a SW pro scan s duální energií pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách nebo subtrakční scanování pro odstranění kostí, kalcifikací, či stentů v tepnách + SW pro zpracování těchto dat | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 35. | HW a SW pro EKG synchronizace - prospektivní sken a retrospektivní rekonstrukce včetně možnosti modulace mA | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 36. | Zálohování akviziční stanice v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 15 minut | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| Parametry multimodalitního serverového portálu |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Dodání multimodalitního serverového portálu včetně dodání serveru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 38. | Dodání veškerého nezbytného HW a SW nutného pro plynulý a řádný provoz přístroje, včetně instalace a konfigurace | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 39. | Zadavatel poskytuje konektivitu do sítě zadavatele 1Gigabit a 10 Gigabit Ethernet | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 40. | Zadavatel poskytuje zázemí v technologické místnosti-serverovně, ve které je dostupná klimatizace, centrálně zálohované napájení 230V a monitoring provozu systémem PRTG | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 41. | Je požadováno provedení hardware pro instalaci do datových rozvaděčů/stojanů 19“ | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 42. | Kapacita a výkon serveru musí odpovídat objemu dat na 3 roky při předpokládaném počtu 600 vyšetření měsíčně při této struktuře: CT břicha – 170, CT mozku a hlavy – 250, CT plic – 70, CT páteře – 45, CTAG – 30, CT končetin – 17, CT intervence – 15, CT krku - 3 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 43. | Zálohování serveru v případě výpadku proudu pomocí UPS min. 15 minut | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 44. | SW a HW pro přístup min. 5 uživatelů, přitom 3 současně pracující uživatelé provádějící náročné analýzy (např. vaskulární analýzy) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 45. | Dodání 3ks samostatných pracovních stanic pro práci s portálovým serverem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 46. | Každá pracovní stanice bude obsahovat: | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
|  | - 2 ks barevné vysokokontrastní medicínské LCD monitory min. 24" | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
|  | - Rozlišení medicínského monitoru min. 1,5 Mpix | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ……… |
|  | - Svítivost medicínského monitoru min. 250 cd/m2 | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
|  | - 1ks administrativní LCD monitor min 19" | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
|  | - Zobrazení všech monitorů (administrativních i medicínských) na výšku a na šířku (otočením monitoru) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
|  | - 1ks PC s výkonem odpovídající účelu a použití níže požadovaných SW funkcí a neomezující práci na serverovém portálu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
|  | - Grafická karta – medicínská karta optimalizovaná pro zobrazení a zpracování obrazu z CT | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
|  | - Grafická karta – výstupy pro min. 3 monitory, rozhraní podle dodaných monitorů | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
|  | - na PC bude zadavatelem nainstalován NIS zadavatele (Medea – Stapro) a PACS (v součinnosti s dodavatelem) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
|  | - Archivační jednotka min. CD/DVD a USB | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 47. | Níže uvedené požadované softwarové vybavení pro minimálně 3 uživatele současně | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 48. | min. 2D, 3D, MPR (multiplanární rekonstrukce), MPR curved (multiplanární rekonstrukce se zakřivením), MPR thick (multiplanární rekonstrukce širších vrstev), MIP (maximum intenstity projection), minIP (minimal intensity projection), VRT (volume rendering technique), měření HU, měření anatomických vzdáleností a úhlů. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 49. | SW pro automatické odstraňování kostí | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 50. | SW pro CT kolonoskopii | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 51. | SW pro CT angiografie včetně automatické subtrakce skeletu, CT-DSA zahrnující možnosti automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 52. | SW pro plně kvantitativní mozkovou objemovou perfuzi v rozsahu min 120 mm, automatická tvorba barevných perfuzních map (axiální, sagitální, coronální rovina) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 53. | SW pro 4D angiografii mozku (dynamické CTA mozku) v rozsahu min. 120 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 54. | SW pro hodnocení vyšetření srdce – Calcium Score, věnčitých tepen a pro funkční analýzu srdce | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 55. | Dicom Storage, Print, Q/R | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 56. | Export v DICOM, PNG, AVI formátu | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| Injektor kontrastní látky |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Automatický dvouhlavý tlakový injektor | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 58. | Podávání kontrastní látky a fyziologického roztoku, podávání různých typů kontrastních látek | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 59. | Stropní závěs včetně náhledového monitoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 60. | Injektor ovládaný z ovladovny | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| Další požadavky |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Fantomy, jejich držáky a ostatní pomůcky pro provádění zkoušek provozní stálosti doporučených výrobcem | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 62. | Interkom mezi ovladovnou a vyšetřovnou | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |
| 63. | Náhledová kamera na pacienta, včetně náhledového monitoru nebo zobrazení na akviziční stanici | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | ………… |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 5 pracovních dnů.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a

- požadavky/podmínky na stavební připravenost

Podrobnosti k předložení viz čl. 11.1.1 ZD

_________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení