TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Vakuový tkáňový procesor pro patologii

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	800 000 Kč bez DPH

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ovládání pomocí barevného dotykového displeje |  |  |
| 2 | Ovládání v češtině, český software |  |  |
| 3 | Kapacita: maximálně 300 kazet/1 cyklus |  |  |
| 5 | Reagencie ve skladovacích kontejnerech o objemu min. 3,5 l |  |  |
| 6 | Počet skladovacích kontejnerů: min. 14 ks pro proces a min. 3 ks pro čištění |  |  |
| 7 | Plnění reagenčních nádob nasáváním ze zásobních kontejnerů automaticky během procesu |  |  |
| 8 | Systém rotace reagencií navazující na měření kvality alkoholu |  |  |
| 9 | Použitelné chemikálie: standardně použitelné v histol. procesu, nevázané na jediného dodavatele (volně dostupné v prodeji) |  |  |
| 10 | Systém odsávání par z prostoru skříně a nad reakční komorou |  |  |
| 11 | Průhledné víko reakční komory |  |  |
| 12 | Vestavěný záložní zdroj napájení (zajištění chodu pod dobu min. 3 hodin) |  |  |
| 13 | Možnost zálohování dat a provádění upgrade přes USB |  |  |
| 14 | Možnost naprogramování odloženého startu |  |  |
| 15 | Předehřev uložených reagencií |  |  |