Rámcové požadavky na předmět plnění – „Modernizace systému PACS v Nemocnici Nové Město na Moravě“

| Rámcový požadavek | Reálná hodnota (vyplní dodavatel) | Komentář dodavatele |
| --- | --- | --- |

| - Stropová cena (bez DPH): 5 330 000 Kč | Ano |  |
| --- | --- | --- |
| - Záruka 2 roky od předání plnění (platby vlastní servisních podpory budou zahájeny až od 3-tího roku) | Ano |  |
| - Garance servisní podpory minimálně 5 let od předání plnění (rozsah servisní podpory v pozáruční době bude upraven samostatnou smlouvou) | Ano |  |
| - SW centrálního obrazového archivu a SW diagnostických prohlížečů: uchazeč doloží certifikaci (s uvedením všech nabízených modulů) na „SW pro lékařskou diagnostiku ve třídě zdravotnického prostředku IIb (nebo vyšší)“ | ne | PACS systémy jsou obvykle zařazované do třídy IIa. Třída IIb je obvykle vyhrazena zdravotnickým prostředkům učeným pro diagnostiku a aktivním, tj. prostředkům, jejichž činnost je přímo závislá na dodávce elektrické energie. Klasifikace PACS systému nicméně není jednotná, proto se všeobecně a celosvětově přijímá stanovisko, že PACS systémy jsou klasifikovány ve tříde IIa nebo vyšší. |
| - Plnění do 6-ti týdnů od podpisu smlouvy (pokud ne, napište jaká je vaše standardní doba dodání). | Ano |  |
| - Naplnění platné legislativy, zejména soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění jejich pozdějších předpisů. | Ano |  |
| - komplexní implementace tj. dodaná zařízení dopravit, provést jejich montáž a instalaci na určené místo a provést úplné a bezvadné provedení všech dodávek, služeb a prací nezbytných pro řádné uvedení dodávek do provozu (typicky začlenění do stávající infrastruktury, konfigurace datových toků, migrace stávajících dat do PACS apod.) | Ano |  |
| - Dodané systémy budou začleněny do stávající infrastruktury nemocnice a bude ve společné doméně s využitím autorizace uživatelů službami Active Direktory. | ano |  |
| - Uchazečem nabízený licenční model pokryje níže uvedené požadavky na současně pracující uživatele: 10ks licencí DICOM prohlížeče – diagnostické verze (10 diagnostických stanic, na kterých budeme realizovat výpočty objemových operací (3D), tyto stanice budou vybaveny vlastní vhodnou grafickou kartou, podporující tyto výpočty. 30ks licencí DICOM prohlížeče – klinické verze 4ks licencí pro vzdálené online konzultace/popisy 1ks licence DICOM prohlížeče pro správu dat PACS (exporty/importy, servisní údržba PACS a dat), 1ks licence DICOM prohlížeče pro radiologické vizity, napojení externí 50“ LCD zobrazovací jednotky neomezená multilicence webového klinického DICOM prohlížeče licence prohlížeče pro data exportován na CD/DVD, určeno pro předání jinému ZZ | ano | Požadavky na počet licencí v tomto bodě neodpovídají požadavkům na vlastní zařízení uvedeným v tabulce PACS_technicke_parametry. Např. zde chybí požadavky na počet licencí pro : - Mamografický prohlížeč (předpokládáme 1ks) - Prohlížeče pro mobilní zařízení - Software pro import dat - Software pro převod dokumentů do DICOM PDF - Software pro uložená fotografií do PACS systému Naopak zde jsou uvedeny licence, které nejsou součástí požadavků v PACS_technicke_parametry, ale jsou jinak zapezpečeny ostatními moduly PACS systému. Jedná se o: - Software pro vzdálené konzultace - DICOM prohlížeč pro správu dat PACS. |

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

Identifikační údaje dodavatele: ………………………………………..

Jméno a příjmení osoby zodpovědné za vyplněné údaje:   ………………………………….

Místo a datum: …………………………………..