TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Měřicí technika a simulátory pro testování zdravotnické techniky

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	522 000 Kč bez DPH

Popis přístroje:

Simulátory pacienta s možností simulace a měření EKG, SpO2, NIBP, IBP, Sat, T a Cardiac output. Tester pro infuzní techniku.

Účel:

Testování infuzní techniky a ověření veškerých funkcí monitorů a jejich parametrů. Možnost interpretace výsledků a vyhodnocení funkčnosti zdravotnické techniky s možností vydávání protokolů dle platného zákona.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Simulátor životních funkcí |  |  |
| 1.1 | Simulace až 12ti svodového EKG, simulace fetálního EKG, simulace arytmií, max. tepová frekvence min. 350 BPM, simulace křivek kardiostimulace |  |  |
| 1.2 | Simulace respirace |  |  |
| 1.3 | Simulace teploty kompatibilní se sondami YSI 400/700, min. 4 °C, max. 41 °C, s krokem minimálně 1 °C |  |  |
| 1.4 | Simulace NIBP; normálního, hypertenzního a hypotonického tlaku, testování přetlakového ventilu (až 400 mmHg), cílový tlak min. 30 mmHg až 400 mmHg, simulace dětské a dospělé osoby |  |  |
| 1.5 | Simulace IBP, 2 kanály pro testování 2 nezávislých hodnot |  |  |
| 1.6 | Simulace SpO2 |  |  |
| 1.7 | Minutový srdeční výdej – Cardiac output |  |  |
| 1.8 | Software pro připojení k PC a interpretaci výsledků měření |  |  |
| 1.9 | Přehledný barevný displej |  |  |
| 1.10 | Napájení na nabíjecí akumulátor, min. výdrž 8 hodin |  |  |
| 1.11 | Propojovací kabaly pro testování výrobků značky Nihon-Kohden (IBP, T YSI400) |  |  |
| 1.12 | Taška pro přenášení přístroje |  |  |
| 2 | Tester infuzní techniky |  |  |
| 2.1 | Kompatibilita se všemi dostupnými infuzními pumpami a dávkovači včetně PCA infuzních pump |  |  |
| 2.2 | Měření okamžitého a průměrného průtoku |  |  |
| 2.3 | Rozsah průtoku 1-1400 ml/h |  |  |
| 2.4 | Možnost nastavení bolusu od 0,5 ml do 9000 ml |  |  |
| 2.5 | Měření okluzního tlaku s min. rozsahem 0 až 45 PSI (s možností zobrazení v jednotkách mmHg a kPa) |  |  |
| 2.6 | Přehledný barevný displej |  |  |
| 2.7 | Paměť pro ukládání měření |  |  |
| 2.8 | Software pro připojení k PC a interpretaci výsledků měření |  |  |
| 3 | Servisní podmínky a kalibrace |  |  |
| 3.1 | Počáteční kalibrace v ceně dodávky |  |  |
| 3.2 | Kalibrace po dobu záruky v ceně dodávky |  |  |