Dodávka HW centrálního PACS:

# Požadavky na dodávku HW centrálního PACS

Požadovaný HW slouží pro archivaci dat ze systému MARIE PACS, jehož dodavatelem je spol. OR-CZ spol. s r.o.

Uchazeč musí v nabídce specifikovat název výrobce a označení nabízeného HW.

2× Server pro provoz SW licencí systému pro archivaci zdravotnické obrazové dokumentace, každý server minimálně v následující konfiguraci:

- CPU o výkonu min. 11 000 bodů Passmark CPU Mark (dle http://www.cpubenchmark.net/)

- 64 GB RAM DDR4

- 2× 10 Gbit LAN

- 2× 120 GB HDD SSD pro systém (RAID 1 - mirror)

- 2× 120 GB HDD SSD pro DB, cache, apod. (RAID 1 - mirror)

- 4× HDD SATA 1TB (disky určené pro provoz 24×7) RAID 10

- rackmount provedení

- redundantní zdroj napájení

- integrovaný modul pro vzdálenou správu

- grafická karta, min. 4GB RAM s podporou OpenGL o výkonu min. 4500 bodů PassMark - G3D Mark (dle http://www. videocardbenchmark.net/

- podpora operačního systému Ubuntu Server LTS pro běh SW licencí PACS

2× Datové úložiště typu NAS, každé s kapacitou 32 TB pro archivaci zdravotnické obrazové dokumentace, každé datové úložiště (storage node) minimálně v následující konfiguraci:

- CPU o výkonu min. 11 000 bodů Passmark CPU Mark (dle http://www.cpubenchmark.net/)

- 16 GB RAM DDR4

- 2× 10Gbit LAN

- 2× 120 GB HDD SSD pro systém (RAID 1 - mirror)

- hrubá datová kapacita 32TB (min. 7200 ot., disky určené pro provoz 24×7), možnost rozšíření o min. 6 HDD

- zálohovaný HW řadič (podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 a 60, podporované OS Microsoft Windows, Linux, Solaris, VMware, FreeBSD, CentOS, Canonical, Citrix, FreeBSD, Fedora, Debian)

- podpora hotswap

- min. počet instalovatelných HDD: 12x hot swap 3,5“

- integrovaný modul pro vzdálenou správu

- rack provedení

# 1× Diagnostická pracovní stanice

Zadavatel požaduje dodávku 1 ks kompletní sestavy diagnostické pracovní stanice. Tato stanice bude primárně využívána pro diagnostiku obrazových vyšetření pacientů.

Minimální konfigurace diagnostické pracovní stanice (1× PC, 2× diagnostický monitor, 1× náhledový monitor) je následující:

- CPU o výkonu min. 10000 bodů Passmark CPU Mark (dle http://www.cpubenchmark.net/)

- 16 GB RAM DDR4,

- 1×120 GB SSD HDD pro systém,

- 1× 1TB HDD pro data,

- optická mechanika DVD+/-RW DL,

- zdroj 500 W PFC tichý,

- Gbit LAN,

- grafická karta s odpovídajícím výkonem, určená výrobcem monitoru pro navrhovaný typ diagnostického monitoru s napojením i na kancelářský monitor,

- CZ USB klávesnice, myš,

- MS Windows 10 Pro, CZ, 64-bit nebo vyšší,

- záložní zdroj napájení s minimální kapacitou 700VA.

Minimální technické požadavky na diagnostický monitor:

- barevný diagnostický monitor

- rozlišení 3MPix (2048×1536)

- úhlopříčka 21"

- kalibrovaná svítivost 500 cd/m2 (max. 1000 cd/m2)

- kontrast 1500:1

- LED technologie

- pozor. úhel 178°

- 1× DVI-D, 1× DisplayPort

- Portrait/landscape mode

- EN 60601-1

- stabilizovaný podsvit

- přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení

- interní rekalibrace senzoru

- automatické nastavení jasu při zobrazení textu

- senzor okolního osvětlení

- senzor přítomnosti osoby před monitorem

- SW pro samočinnou kalibraci a možnost nastavení pravidelných intervalů kalibrace

Minimální technické požadavky na náhledový monitor:

- barevný LCD monitor,

- minimální rozlišení monitoru 1280×1024(1024×1280),

- úhlopříčka min. 19",

- svítivost 250 cd/m2,

- kontrast 1000:1,

- pozor. úhel 170°,

- 1 × DisplayPort, 1× DVI-D (Dual Link),

- LED podsvit,

# Podpora nabízeného řešení a servisní zajištění

## Záruka

Na dodané řešení musí být poskytnuta záruční doba v délce 36 měsíců na hardware (HW).

## Servisní zajištění

Zajištění servisní podpory minimálně v následujícím rozsahu:

- hotline v režimu 24×7×365 v českém jazyce,

- služba helpdesk min. v pracovních dnech od 8:00 do 16:00,

- helpdesk musí být v českém jazyce,

- doba odezvy max. 1 hod. od diagnostiky či od nahlášení na HelpDesk (HW),

- servisní zásah v místě do 24 hodin,

- 1× ročně periodická bezpečnostně technická kontrola zdravotnických prostředků v místě

# Implementační služby

Předmětem zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou – doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, konfigurace a zprovoznění komunikace, nastavení datových toků (nastavení/propojení s ostatními servery), testování, bezplatné preventivní prohlídky po dobu záruky.

Součástí nabídkové ceny musí být i veškeré práce či činnosti, které v této zadávací dokumentaci nejsou explicitně uvedeny, ale které musí uchazeč s ohledem na jím nabízený předmět veřejné zakázky a jeho řádnou a úplnou realizaci provést k dosažení zadavatelem požadovaného cílového stavu.

Zadavatel nepřipouští žádné další náklady.

U všech dodávek bude požadováno dodání originálních a nových zařízení.