TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zdravotnická technika pro intenzivní péči

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich

odchýlit o +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu.

U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak

výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pacientské transportní moduly pro ARO – 6 kusů |  |  |
| 1. | Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí, určen k monitorování fyziologických parametrů pacientů při transportu, na odděleních ARO a operačních sálech |  |  |
| 2. | Monitor vhodný pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních |  |  |
| 3. | Barevný ovládací dotykový displej o velikosti min. 5,2“ max. 7“ |  |  |
| 4. | Zobrazení nejméně 9ti křivek (mimo režim 10-ti svodového EKG); 3 až 10-ti svodové EKG; detekce arytmie; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2, nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP, CO, CO2, BIS, 2x teplota, možnost měření neinvazivního CCO |  |  |
| 5. | Minimálně 72h trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; minimálně 72h “full disclosure“; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje |  |  |
| 6. | Součástí dodávky 3 kusy nabíjecích základen |  |  |
| 7. | Alarm minimálně ve třech úrovních, viditelný v úhlu 360 stupňů |  |  |
| 8. | Vše v českém jazyce – ovládání, software, návod |  |  |
| 9. | Hmotnost max. 1,6 kg |  |  |
| 10. | Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 4 hodin |  |  |
|  | Příslušenství pro 1 pacientský monitor: |  |  |
| 11. | - Manžeta NIBP v různých velikostech – 2 ks - Propojovací kabel k měření IBP – 2 ks - Modul pro měření etCO2 včetně příslušenství metodou mainstream - EKG kabel 3-svodový - Prstové SpO2 čidlo a kabel - Teplotní sonda kožní - Veškerý materiál a příslušenství potřebné k uvedení zařízení do provozu |  |  |
|  | Příslušenství společné pro všechny pacientské monitory: |  |  |
| 12. | - EKG kabel 10-ti svodový – 1 ks - Ušní čidlo SpO2 – 6 ks |  |  |
|  | Monitorovací systém pro CHIR JIP |  |  |
|  | - Centrální monitor vitálních funkcí – 1 kus |  |  |
| 13. | Obrazovka barevná, včetně klávesnice a myši |  |  |
| 14. | Displej barevný, rozlišení min. 1920x1200, úhlopříčka min. 24“ |  |  |
| 15. | SW v českém jazyce |  |  |
| 16. | Schopnost zobrazení dat a křivek jednoho až osmi pacientů současně |  |  |
| 17. | Možnost zobrazení dat a křivek až pro 48 pacientů |  |  |
| 18. | Kompatibilita s pacientskými monitory Nihon-Kohden |  |  |
| 19. | Spuštění měření NIBP i nastavování alarmů z centrály |  |  |
|  | Zobrazování a ukládání dat |  |  |
| 20. | Křivkami zobrazované parametry: EKG 1-12 svod, IBP 1-8, respirace, puls (SpO2), EEG (1-2), Flow/Paw, CO2 |  |  |
| 21. | Hodnotami zobrazované parametry: anestetický plyn (O2, CO2, N2O, Agent), NIBP, CO, CCO, ventilační parametry, teplota, piCCO, BIS |  |  |
| 22. | Grafické a tabulkové trendy (min. 72 hod / lůžko), full disclosure u všech pacientů (min. 72 hod / lůžko), |  |  |
| 23. | Vyhodnocení arytmií (minimálně 1500 na lůžko) |  |  |
| 24. | Vyhodnocení ST úseků (4320 zápisů na lůžko) - Holter, 6 křivek pro každého pacienta |  |  |
| 25. | Hemodynamika, analýza 12-ti kanálového EKG |  |  |
|  | Komunikace |  |  |
| 26. | Síťový konektor LAN, USB vstup, vstup pro připojení dvou monitorů |  |  |
| 27. | Možnost zapojení do NIS protokolem HL7 a nahrávání do PACS |  |  |
|  | Příslušenství |  |  |
| 28. | Laserová tiskárna (pro tisk alarmů i trendů) |  |  |
| 29. | Možnost připojení zapisovače |  |  |
| 30. | UPS pro provoz centrálního monitoru min. na 20 minut |  |  |
|  | - Monitory vitálních funkcí – 6 kusů |  |  |
| 31. | Monitor životních funkcí vyšší třídy, určen k monitorování fyziologických parametrů pacientů |  |  |
| 32. | Monitor vhodný pro všechny skupiny pacientů |  |  |
| 33. | Monitor – LCD displej, barevný, úhlopříčka min. 12“ možnost druhého displeje libovolných rozměrů |  |  |
| 34. | Ovládání pomocí dotykové obrazovky, možnost bezdrátového dálkového ovládání |  |  |
| 35. | Vše v českém jazyce – ovládání, software |  |  |
| 36. | Zobrazení nejméně 15 křivek současně, mimo režim 12-ti kanálového EKG |  |  |
| 37. | Alarm minimálně ve třech úrovních, viditelný v úhlu 360 stupňů |  |  |
| 38. | Základní fyziologické a lékové kalkulace, hemodynamické výpočty |  |  |
| 39. | Odolnost proti defibrilačnímu výboji |  |  |
| 40. | Možnost monitorace parametrů připojením externích zařízení – až 8-mi kanálové EEG; Vigileo; SvO2; PICCO; TOF; analýza anestetických plynů; spirometrie; PPV/SPV |  |  |
| 41. | Možnost zabudovaného zapisovače |  |  |
| 42. | Připojení monitoru k centrální stanici kabelem – obousměrná komunikace, možnost komunikace telemetrickým přenosem i WiFi. Možné budoucí připojení přes HL7 k dalšímu zpracování dat. |  |  |
|  | Zobrazované parametry |  |  |
| 43. | Zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách: simultánní zobrazení 10-ti svodového EKG; detekce arytmie; zobrazení krátkého trendu přímo na hlavní obrazovce displeje; vyhodnocení arytmií s výběrem všech 10-ti libovolných svodů; ST úseku; min. 72h trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry; min. 72h “full disclosure“ nejméně 5 křivek současně; zobrazení vzdáleného lůžka |  |  |
|  | Transportní modul |  |  |
| 44. | Odpojitelný a přenositelný multiparametrický modul s vlastní pamětí |  |  |
| 45. | Barevný ovládací dotykový displej o velikosti min. 5“ |  |  |
| 46. | Zobrazením nejméně 9ti křivek (mimo režim 10-ti svodového EKG): 3 až 10-ti svodové EKG; respirace (termistorová nebo impedanční metoda); NIBP-dvouhadicová metoda; SpO2, nejméně 3 univerzální vstupy (moduly) pro IBP, CO, CO2, BIS, 2x teplota, možnost měření neinvazivního CCO |  |  |
| 47. | Integrovaná baterie na nepřetržitý provoz po dobu min. 4 hodin |  |  |
|  | Příslušenství pro každý monitor vitálních funkcí: |  |  |
| 48. | - Manžeta NIBP v různých velikostech – 2 ks - Propojovací kabel k měření IBP – 2 ks - Modul pro měření etCO2 včetně příslušenství metodou mainstream - EKG kabel 3-svodový - Prstové SpO2 čidlo a kabel - Teplotní sonda kožní - Veškerý materiál a příslušenství potřebné k uvedení zařízení do provozu |  |  |
|  | Příslušenství společné pro 6 monitorů vitálních funkcí: |  |  |
| 49. | - EKG kabel 10-ti svodový – 1 ks - Ušní čidlo SpO2 – 6 ks |  |  |
|  | Monitorovací systém pro PED |  |  |
|  | - Centrální monitor vitálních funkcí – 1 kus |  |  |
| 50. | Centrální stanice pro současné zobrazení min. 5 pacientů |  |  |
| 51. | Centrální stanice pro sledování dat z lůžkových monitorů vitálních funkcí s připojením k minimálně 8 monitorům |  |  |
| 52. | Možnost rozšíření zobrazení na až 12 pacientů současně |  |  |
| 53. | Možnost připojení až 16 monitorů |  |  |
| 54. | Barevný display LCD min. 24“ |  |  |
| 55. | Zobrazení pacientských údajů pacienta. |  |  |
| 56. | Zobrazení všech křivek a monitorovaných parametrů pacienta na centrále, zobrazení fyziologických údajů pacienta na centrále |  |  |
| 57. | Možnost exportu pacientských dat ve formátu HL7 s možností uživatelské konfigurace |  |  |
| 58. | Plné arytmie, snadné intuitivní ovládání se SW v češtině |  |  |
| 59. | Možnost volby alarmů a jejich různých úrovní |  |  |
| 60. | Eliminace falešných alarmů, možnost uživatelského konfigurování centrály |  |  |
| 61. | Obousměrná komunikace s připojenými monitory, možné připojení přes HL7 k dalšímu zpracování dat. |  |  |
| 62. | Možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta (až 16 pacientů) v reálném čase |  |  |
| 63. | Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů, tisk trendů, trendové hodnoty, kontinuální záznam křivek 24 hodin |  |  |
| 64. | Přenos monitorovaných dat, demografických údajů a alarmů mezi připojenými monitory |  |  |
| 65. | Laserová síťová tiskárna; záložní zdroj UPS |  |  |
|  | - Monitory vitálních funkcí – 5 kusů |  |  |
| 66. | Monitory s barevným LCD displejem, který je součástí monitoru a je určen pro monitorování dětských pacientů napříč celým věkovým spektrem (neonatologický, pediatrický i adultní modul) |  |  |
| 67. | Display min. 10“, barevný s dotykovým ovládáním v českém jazyce |  |  |
| 68. | Zobrazení min. 5 parametrů a min. 6 křivek současně na displeji |  |  |
| 69. | Měřené parametry: - Min. 6-ti svodové EKG - Analýza ST - NiBP – dvouhadicový systém - IBP - Respirace - SpO2 - Teplota |  |  |
| 70. | Paměť trendů všech parametrů minimálně 120 hodin. |  |  |
| 71. | Paměť na zobrazení 120 hodin kompletních křivek pro EKG |  |  |
| 72. | Oboustranné propojení do centrály u všech monitorů |  |  |
| 73. | Možnost volby alarmů a jejich různých úrovní |  |  |
| 74. | Historie alarmů |  |  |
| 75. | Požadována kompatibilita s CNS a monitory vitálních funkcí na NEO JIP (monitory Nihon-Kohden, centrální stanice Nihon-Kohden CNS-9101K) |  |  |
|  | Příslušenství společné pro 5 monitorů vitálních funkcí: |  |  |
| 76. | - Manžeta NIBP v různých velikostech pro malé i větší děti – 10 ks - EKG kabel 3-svodový – 5ks - Kabel k měření SpO2 – 5ks - Prstové SpO2 čidlo pro malé i větší děti na opakované použití – 5 ks - Teplotní sonda kožní – 1ks - Veškerý materiál a příslušenství potřebné k uvedení zařízení do provozu |  |  |
|  | Hemodynamický neinvazivní monitor pro ARO – 1 kus |  |  |
| 77. | Přenosný, zcela neinvazivní hemodynamický monitor pro sledování srdečního výdeje a dalších parametrů |  |  |
| 78. | Ovládání a SW v českém jazyce |  |  |
| 79. | Založeno na technologii Bioreactance® |  |  |
| 80. | Kontinuální měření |  |  |
| 81. | Možnost výběru zobrazených parametrů na obrazovce |  |  |
| 82. | Dotyková obrazovka min. úhlopříčka 10“ |  |  |
| 83. | Obrazení trendů minimálně 7 dní (možnost změny měřítka) |  |  |
| 84. | Zobrazení numerické, grafické a dynamické hodnocení |  |  |
| 85. | Data uložena po dobu až 7 měsíců |  |  |
| 86. | Prohlížení událostí |  |  |
| 87. | Získání hemodynamických parametrů pacienta do 2 minut od zahájení monitorace |  |  |
| 88. | Možnost rozšíření o modul měření SpO2 |  |  |
| 89. | Možnost rozšíření o modul měření NIBP |  |  |
| 90. | Mimo senzorů není k monitoraci potřeba žádný další spotřební materiál |  |  |
| 91. | Baterie min. na 5 hodin provozu |  |  |
| 92. | Hmotnost max. 4,5 kg |  |  |
| 93. | Napájení 220 V-240 V v souladu s normou IEC/EN 60601-1 |  |  |
| 94. | Komunikační porty: USB (pro export dat), sériový port, Ethernet zabudovaný Wi-fi modul pro komunikaci |  |  |
| 95. | Transportní brašna na přístroj a veškeré příslušenství |  |  |
| 96. | Měřené parametry: Srdeční výdej (CO), Srdeční index (CI), Tepový objem (SV), Index tepového objemu (SVI), Variace tepového objemu (SVV), Tepová frekvence (HR), Doba komorové ejekce (VET), Střední arteriální tlak (MAP), Systolický krevní tlak (SBP), Diastolický krevní tlak (DBP), Okysličování krve (SpO2), Celková periferní rezistence (TPR), Index celkové periferní rezistence (TPRI), Srdeční výkon (CP), Index srdečního výkonu (CPI), Index dodávky kyslíku (DO2I), Elektrická impedance hrudní dutiny (Z0), Obsah hrudní tekutiny (TFC), Změna obsahu hrudní tekutiny za přednastavené časové období (TFCd), Obsah hrudní tekutiny od výchozí hodnoty (TFCd0) |  |  |
| 97. | Okamžitá hrudní bioreaktance |  |  |
| 98. | Možnost i ručního zadaní těchto parametů - hemoglobin (Hgb), okysličení krve (SpO2) a střední arteriální tlak (MAP) |  |  |
|  | Infuzní technika pro CHIR JIP – 1 kus/sestava |  |  |
| # 99. | # Modulární infuzní systém, který je složen z následujících komponent: # Dokovací stanice pro min. 4 přístroje – 6 ks # Lineárního dávkovače – 18 ks # Infuzní pumpy – 6 ks |  |  |
| 100. | Dokovací stanice pro uchycení minimálně čtyř přístrojů (lineárních dávkovačů či infuzních pump), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel |  |  |
| 101. | Rozšiřující stanice pro uchycení minimálně čtyř dalších přístrojů (lineárních dávkovačů či infuzních pump) – 1 ks součástí dodávky |  |  |
| 102. | Možnost rozšíření dokovací stanice až pro 12 přístrojů (pump/dávkovačů) s obslužnou výškou pro průměrnou výšku obsluhujícího personálu 160 cm při nejníže umístěném přístroji ve sloupci 60 cm od podlahy (posuzování dle ČSN EN 60601-2-24) |  |  |
| 103. | Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů s rozlišením jejich závažnosti |  |  |
| 104. | Možnost připojení do nemocniční datové sítě (ethernet nebo WiFi se zajištěným zabezpečením komunikace např. formou SSL) |  |  |
| 105. | Přesnost dávkování ± 2 % |  |  |
| 106. | Rozsah dávkování 0,1 – 1200 ml/hod |  |  |
| 107. | Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, ng, mmol, mIU, IU, kIU, MIU, mEq a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/povrchu těla pacienta/času (min, hod, 24 hod) |  |  |
| 108. | Vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 16 hodin provozu při rychlosti min. 2 ml/h |  |  |
| 109. | Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček objemů – 2, 3, 5, 10, 20, 50/60 ml různých výrobců |  |  |
| 110. | Bolusy – manuální i s přednastavením objemu/času |  |  |
| 111. | Interní paměť přístroje na seznam minimálně 500 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu pro každou variantu uloženého léku |  |  |
| 112. | Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení |  |  |
| 113. | Funkce předání nastavení a kontinuálního dávkování druhým dávkovačem po vyprázdnění stříkačky dávkovače prvního (pro nepřerušené dávkování katecholaminů u kritických pacientů) |  |  |
| 114. | Možnost použít různé terapeutické režimy: - s rozběhem a doběhem (např. pro podávání výživy) - programovatelný intervalový bolus - programovatelný průběh rychlosti dávkování (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, ...) |  |  |
| 115. | Hmotnost max. do 1,5 kg vč. akumulátoru |  |  |
| 116. | Provoz na akumulátor min. 10 h při rychlosti dávkování 20 ml/h |  |  |
| 117. | Software v češtině, možnost uploadu nového SW |  |  |
| 118. | Možnost vzdáleného sledování stavu dávkovače pomocí připojení do datové sítě nemocnice |  |  |
| 119. | Interval pravidelné odborné údržby podle zákona č. 286/2014 Sb. minimálně 2 roky |  |  |
| 120. | Regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek |  |  |
| 121. | Kompletní ovládání pomocí tlačítkové klávesnice (bez dotykového displeje) |  |  |
| 122. | Možnost použití při MRI vyšetření |  |  |
| 123. | Standardní provoz bez kapkového senzoru (s možností jeho doplnění a používání) |  |  |
| 124. | Použití setů různých výrobců: - sety pro běžnou infuzi - bezpečnostní sety pro běžnou infuzi - sety s UV ochranou pro podávání fotosenzitivních léků |  |  |