Příloha č. 2 – technická specifikace – Optický koherentní tomograf – OCT - VZ/1/2020

| OCT pro komplexní diagnostiku předního a zadního segmentu oka včetně angiografie | nabídka splňuje, ANO/NE - případně další popis + číslo stránky, kde je možné údaj v nabídce (v produktovém listu) nalézt |
| --- | --- |
| Vysokorychlostní spektrální OCT pro přední a zadní segment oka |  |
| Frekvence skenování min. 60000 A-skenů/s |  |
| Rozlišovací schopnost axiální maximálně 5 µm |  |
| Rozlišovací schopnost transverzální maximálně 15 µm |  |
| Hloubka skenu minimálně 3mm |  |
| Šíře skenu minimálně 9mm |  |
| Dioptrická korekce alespoň ± 12 D |  |
| Světelný zdroj – superluminiscenční dioda |  |
| Technologie redukce šumu |  |
| Automatické ladění a kalibrace |  |
| Maximální přesnost a reprodukovatelnost prvotního a následných měření |  |
| Vyšetřování v režimu Follow-up |  |
| Aktivní eye tracking (sledování oka) v reálném čase |  |
| Reálné zobrazení fundu |  |
| Modul pro vyšetřování předního segmentu oka (volitelné rozšíření) |  |
| Vnitřní fixace oka pacienta |  |
| Vnější fixace hlavy pacienta |  |
| Měření vrstev zrakového nervu (RNFL), srovnání s normativní databází |  |
| Vyšetření makuly |  |
| OCT angiografie (neinvazivní zobrazení cévního řečiště sítnice a cévnatky) |  |
| Akceptace přístroje na mezinárodních studiích glaukomu a onemocnění sítnice certifikované FDA |  |
| Automatická nebo uživatelem definovaná segmentace vrstev sítnice |  |
| Horizontální, vertikální, radiální skeny |  |
| Úplná SW analýza makulární, papilární, peripapilární a periferní oblasti |  |
| Vyhodnocovací PC včetně monitoru a vyhodnocovacího SW, elektrický výškově stavitelný stolek, barevná laserová tiskárna |  |
| Zálohování dat na externí síťový disk jako součást dodávky a dále možnost zálohy dat na síťové uložiště zadavatele |  |

Poznámka: Všechny parametry jsou minimální tedy striktně požadované.