Příloha č. 2 – technická specifikace

Ultrazvukový přístroj pro chirurgii - VZ/3/2020

| SPECIFIKACE | POŽADOVÁNO | HODNOCENÝ PARAMETR | Vyplní uchazeč. Uvede číslo stránky, kde lze údaj v nabídce nalézt + případný komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU |  |  |  |
| moderní ultrazvukový přístroj střední třídy, s jednoduchým ovládáním | ANO |  |  |
| ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky, tlačítky a kuličkou (trackballem) | ANO | ANO |  |
| kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu | ANO |  |  |
| podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje | ANO |  |  |
| minimálně 21,5“ TFT monitor s vysokou rozlišovací schopností (rozlišení min 1920x1080), s možností otáčení a sklánění, výseč s vlastním ultrazvukovým obrazem bude zaujímat podstatnou část na monitoru | ANO |  |  |
| posun operačního panelu a monitoru vertikálním směrem až o 15 cm | ANO |  |  |
| mobilní přístroj se 4 bržděnými koly | ANO |  |  |
| hmotnost systému max. 65 kg, šířka systému max. 57 cm | ANO |  |  |
| minimálně 3 aktivní sondové konektory | ANO |  |  |
| možnost výměny sond za provozu | ANO |  |  |
| manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů | ANO |  |  |
| start systému do plné funkce max. 120 s, ze Sleep (Standby) módu max. 2 s | ANO |  |  |
| možnost práce z integrované baterie na min. 15 minut kontinuálního provozu | ANO |  |  |
| dostupný nožní pedál (až 3 pedály) s programovatelnou funkcí freeze, uložení nálezu (dostupné rozšíření)* | ANO |  |  |
| dostupná digitální USB termotiskárna (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| dostupná CD/DVD mechanika (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| dostupný EKG modul pro systém, min. 3 svodové EKG, křivka EKG možná pro všechny sondy, nastavení min. zesílení, pozice křivky a rychlost posuvu (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| dostupný ohřívač gelu (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| možnost zvukových poznámek uložených přímo do složky pacienta – dostupné s připojením běžné náhlavní soupravy (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| min. 4 uživatelská hardwarová tlačítka | ANO |  |  |
| možnost přímého tisku obrázků a reportů na běžné PC tiskárně | ANO |  |  |
| archivace pacientských dat na interní HDD, min. 500 GB | ANO |  |  |
| možnost snadného exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD), do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) | ANO |  |  |
| interní paměťová smyčka pro B obraz min. 350 MB, | ANO |  |  |
| interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček do této pacientské databáze nejlépe ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě | ANO |  |  |
| možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) | ANO |  |  |
| Základní funkce systému: |  |  |  |
| uživatelsky jednoduše vytvářená a modifikovatelná vlastní přednastavení (presety) | ANO |  |  |
| funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast | ANO |  |  |
| jednotlačítková automatická optimalizace pro B obraz a automatická optimalizace Dopplerovské křivky / optimalizace rychlostního rozsahu a bazální linie/ | ANO |  |  |
| přístroj bude umožňovat plynulou změnu gainu i kontrastu i na zamraženém obraze | ANO |  |  |
| přístroj bude umožňovat přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních na všech sondách i přepínání harmonického zobrazení ve 3 stupních | ANO |  |  |
| software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech | ANO |  |  |
| možnost výukové ultrazvukové aplikace s aktuálním ultrazvukovým zobrazením dostupné pro kategorie: Abdomen, Obstetrics, Gynecology, Cardiology, Vascular (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| nastavitelná hloubka zobrazení v rozsahu min.: 2 – 33 cm | ANO | ANO |  |
| frekvenční rozsah systému min.: 1,7 to 13 MHz | ANO |  |  |
| dynamický rozsah systému min. 250 dB | ANO |  |  |
| dosažitelná obrazová frekvence až 1000 snímků za sekundu | ANO |  |  |
| podpora Wi-Fi přenosu dat - možnost bezdrátového připojení k síti LAN (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| podpora bezdrátového Bluetooth přenosu dat (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| kompletní DICOM 3.0 (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch, objemů, úhlů a rychlostí | ANO |  |  |
| automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot: S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR | ANO |  |  |
| kompletní výpočty pro gynekologii a porodnictví, min.: GS, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFW | ANO |  |  |
| programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty | ANO |  |  |
| volitelné horké klávesy pro nastavená měření | ANO |  |  |
| standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace | ANO |  |  |
| software pro základní kardiologické a vaskulární měření | ANO |  |  |
| kompletní měření úhlů dětských kyčlí včetně klasifikace podle Grafa | ANO |  |  |
| dostupná plně automatická měření: EF - ejekční frakce, IMT komplex, Bladder Volume - objem močového měchýře, BPD, HC, AC, FL - biometrické parametry (dostupné rozšíření) | ANO |  |  |
| možnost rotace B obrazu po 90° na monitoru | ANO |  |  |
| automatická korekce úhlu při Dopplerovském vyšetření | ANO |  |  |
| úhlová korekce v 80 stupních, programovatelná a přednastavitelná | ANO |  |  |
| velmi kvalitní B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu | ANO | ANO |  |
| M-mód, barevný M-mód | ANO | ANO |  |
| anatomický M-mód (dostupné příslušenství) | ANO |  |  |
| barevný směrový rychlostní Doppler | ANO | ANO |  |
| citlivý výkonový (energetický, angio) Doppler vč. možnosti rozlišení směru toku | ANO | ANO |  |
| možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera vedle sebe (nikoliv nad sebou) | ANO |  |  |
| spektrální Doppler pulzní/ PW/ s vysokou opakovací frekvencí HPRF, dosahující rychlostí min.7m/s s možností automatické optimalizace | ANO | ANO |  |
| harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách | ANO |  |  |
| zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 8 úrovních | ANO |  |  |
| compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů), sklon 5-15 stupňů, nastavitelné v min. 4 úrovních | ANO |  |  |
| panaromatické zobrazení na konvexní a lineární sondě (dostupné příslušenství) | ANO |  |  |
| funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D, nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly | ANO | ANO |  |
| kontinuální CW Doppler dosahující rychlostí min. 15 m/s s možností automatické optimalizace (dostupné příslušenství) | ANO |  |  |
| tkáňový Doppler (TVI a TVD zobrazení) (dostupné příslušenství) | ANO |  |  |
| nedoplerovské zobrazení krevního toku s vysokou senzitivitou k velmi pomalým tokům a s vysokým rozlišením | ANO |  |  |
| další způsob vysoce přesného barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů s eliminací šumů, zejména pro extrémně pomalé a slabé toky | ANO |  |  |
| 3D a 4D zobrazení (dostupné příslušenství) | ANO |  |  |
| možnost přesného porovnání minulého nálezu s aktuálním stavem pacienta – vyhodnocení diferencí pomocí grafického zvýraznění (dostupné příslušenství) | ANO |  |  |
| možnost steerování výseče barevného Dopplera u lineární sondy v rozsahu +/-15 stupňů | ANO |  |  |
| kvalitní a rychlý triplexní režim (současně B-obraz, color-flow, spektrální doppler) | ANO |  |  |
| funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách | ANO |  |  |
| aktivní TCD mód | ANO |  |  |
| lineární multifrekvenční sonda min. cca 4 – 13 MHz, šířka aktivního pole max. 40 mm, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, sonda s min. 192 krystaly ve snímači, možnost připojení bioptického nástavce | ANO |  |  |
| konvexní multifrekvenční sonda min. cca 2 – 5 MHz, možnost připojení bioptického nástavce | ANO |  |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky zájemcem a to tak, že uchazeč uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE)

požadované nominační vlastnosti včetně popisu způsobu a rozsahu splnění + čísla stránky, z nabídky či produktového listu, kde si

zadavatel může údaje ověřit.

Nesplnění požadovaného parametru ve sloupci „požadováno ANO“ opravňuje zadavatele  vyloučit nabídku z hodnocení.

Míra splnění parametrů vyznačených k hodnocení ve sloupci „hodnocený parametr ANO“ bude zadavatelem hodnocena a oceněna

přidělením bodů (1 až 5) v rámci hodnotícího kritéria „Praktické ověření přístroje v provozu“ na oddělení chirurgie zadavatele.

*Tam kde zadavatel používá pojem „dostupné rozšíření“, vyžaduje, aby nabídnutý přístroj tuto požadovanou funkčnost umožňoval.

Pro úplnost zadavatel dodává, že požadovaná dostupnost nemusí být součástí dodávky.