TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Pořízení 2 ks neonatálních inkubátorů

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Poř. číslo | Požadavek na oba inkubátory | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky na přístroje |  |  |  |
| 1 | Inkubátor pro novorozence s regulací teploty, zvlhčováním vzduchu a nastavitelnou koncentrací kyslíku |  |  |
| 2 | Rychlost proudění vzduchu nad matrací ≤ 10 cm/s |  |  |
| 3 | Hlučnost inkubátoru < 48 dB |  |  |
| 4 | Ovládání pomocí panelu s displejem s aktuálním nastavením, v českém jazyce |  |  |
| 5 | Dvojitá stěna inkubátoru pro minimalizaci tepelných ztrát |  |  |
| 6 | Akustická a optická signalizace alarmů |  |  |
| 7 | Snadná dezinfekce kompletního systému inkubátoru, především zvlhčování včetně interních částí |  |  |
| 8 | Plynulé oboustranné mechanické polohování matrace z vnějších stran - stabilní systém svislých stojanů/kolejnic |  |  |
| 9 | Variabilnost umístění přídavných přístrojů nutných pro péči přímo na inkubátoru, stabilní systém svislých stojanů/kolejnic |  |  |
| Parametry přístupových panelů |  |  |  |
| 10 | Oba velké boční panely inkubátoru otevíratelné/odklopné |  |  |
| 11 | Horní a boční strany inkubátoru s výbornou viditelností – bez neprůhledných rohů atp. |  |  |
| 12 | Dvojité zámky odklopných panelů |  |  |
| Řízení teploty |  |  |  |
| 13 | Režim regulace teploty vzduchu |  |  |
| 14 | Režim regulace teploty kůže, včetně kožní sondy |  |  |
| 15 | Ohřívání vícesměrovým prouděním s minimalizací poklesu teploty při otevření inkubátoru |  |  |
| Servomechanická regulace kyslíku a vlhkosti |  |  |  |
| 16 | Servo dávkování O2, včetně měření koncentrace O2 |  |  |
| 17 | Servo zvlhčování, včetně měření vlhkosti |  |  |
| 18 | Filtr čerstvého vzduchu |  |  |
| Další funkce a příslušenství |  |  |  |
| 19 | Rentgenování novorozence – prostor/zásuvka pro RTG kazetu |  |  |
| 20 | Výškově nastavitelný, elektricky ovládaný pojízdný podvozek inkubátoru s nožním ovládáním výšky z obou stran: - nastavení výšky v rozmezí min. 20 cm - otočná kolečka, možnost jejich zabrzdění |  |  |
| 21 | Matrace pro novorozence – výška min. 2 cm |  |  |
| 22 | Úložný systém pod inkubátorem v rámci pojízdného podvozku – součástí dodávky |  |  |
| 23 | Ohebný držák ventilačních okruhů |  |  |
| 24 | Manipulační madlo u hlavy nebo nohou pacienta |  |  |
| 25 | Eurolišta s držákem na stojan |  |  |

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.