TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Zalévací linka pro patologii

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	280 000 Kč bez DPH

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základní charakteristika |  |  |
| 1.1 | Plně digitální přístroj se snadnou obsluhou |  |  |
| 1.2 | Funkčnost při provozní teplotě okolí od +20 do +30 °C |  |  |
| 1.3 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |
| 2 | Zahřívací modul |  |  |
| 2.1 | Minim. objem parafinové nádrže 4 l |  |  |
| 2.2 | Ovládací panel pro nastavování a zobrazení volitel. parametrů |  |  |
| 2.3 | Zobrazení chybových hlášení provozního stavu |  |  |
| 2.4 | Nastavitelná teplota v rozmezí 55-70 ⁰C |  |  |
| 2.5 | Nastavitelná rychlost průtoku parafínu |  |  |
| 2.6 | Ovládání průtoku parafinu manuálně i nožním pedálem |  |  |
| 2.7 | Zásobník na min. 100 kazet |  |  |
| 2.8 | Osvětlení pracovní plochy |  |  |
| 2.9 | Nerezová pracovní plocha |  |  |
| 2.10 | Integrovaná lupa pro zalévání drobného materiálu |  |  |
| 2.11 | 1 vyhřívaná pinzeta |  |  |
| 2.12 | Alespoň 2 nezávisle na sobě vyhřívané cesty |  |  |
| 3 | Chladicí modul |  |  |
| 3.1 | Minim. kapacita 60 kazet |  |  |
| 3.2 | Chlazení do min. -10 ⁰C |  |  |