Příloha č. 2 – technická specifikace

3D laparoskopická sestava pro urologii - VZ/5/2020

| SPECIFIKACE: 3D laparoskopická sestava pro urologii | POŽADOVÁNO | Vyplní účastník. Uvede, zda splňuje uvedený parametr (ANO) nesplňuje (NE) + případný komentář |
| --- | --- | --- |
| Kamerová jednotka 3D, 1ks | ANO |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |  |
| - kamerová jednotka pro práci ve 2D a 3D full HD zobrazení, medicínský atest | ANO |  |
| - rozlišení kamery min. 1920x1080 pixelů (Full HD, 16:9) | ANO |  |
| - přednastavené uživatelské módy pro multioborové použití | ANO |  |
| - výstup min.: HD-SDI, DVI-D, 3G-SDI | ANO |  |
| - podsvícený displej kamery pro práci v šeru na sále nebo podsvícená ovládací tlačítka | ANO |  |
| Variantně - 3D kamerová hlava s 3D laparoendoskopem nebo - 3D videolaparoskop | ANO |  |
| ## Kamerová hlava 3D včetně 3D laparoendoskopu | ANO |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |  |
| - 2x 3 CCD snímací technologie | ANO |  |
| - rozlišení min. 1920x1080 pixelů (Full HD, 16:9) | ANO |  |
| - Nízká hmotnost kamerové hlavy | ANO |  |
| - Aretace optiky | ANO |  |
| - Min. 2 ovládací tlačítka | ANO |  |
| - stereoskopická – dvoukanálová laparoskopická optika | ANO |  |
| - rigidní distální zakončení | ANO |  |
| - průměr max. 10 mm, délka min. 300 mm, 30° a 0° (2ks pro možnost volby práce s různým úhlem zobrazení) | ANO |  |
| - sterilizační košík na optiku | ANO |  |
| 3D videolaparoskop | ANO |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |  |
| - integrovaný optický systém, který spojuje “optiku s čipem“, kamerovou hlavu a světlovod do jednoho nerozebíratelného celku | ANO |  |
| - 2x FullHD, 1920x1080pix CCD čip v distálním konci endoskopu pro snímání 3D obrazu | ANO |  |
| - volitelný režim zobrazení 3D/2D s možností přepínání pomocí integrovaného programovatelného tlačítka | ANO |  |
| - podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení (zvýrazněná struktura superficiálních venózních struktur bez nutnosti použití kontrastní či jiné látky (kyseliny) v těle pacienta | ANO |  |
| - min. 3 programovatelná tlačítka pro ovládání kamerové jednotky | ANO |  |
| - úhel pohledu 30° a 0°C (2ks pro možnost volby práce s různým úhlem zobrazení) | ANO |  |
| - zorné pole min. 67° | ANO |  |
| - automatické zaostřování obrazu | ANO |  |
| - eliminace zamlžování distálního konce endoskopu |  |  |
| - vnější průměr videolaparoskopu 10 mm | ANO |  |
| - pracovní délka min. 330 mm | ANO |  |
| - délka připojovacího kabelu min. 275 cm | ANO |  |
| - součástí dodávky je sterilizační kontejner | ANO |  |
| # LED zdroj studeného světla, 1 ks: | ANO |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |  |
| - LED technologie se svítivostí adekvátní k 300 W xenonové výbojce | ANO |  |
| - Životnost lampy min. 10 000 hod | ANO |  |
| - Automatická regulace intenzity světla dle světelných podmínek operačního pole | ANO |  |
| - Automatické uzavření světelného výstupu při vytažení světlovodného kabelu | ANO |  |
| - Plynulá regulace intenzity světla | ANO |  |
| - intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou při standardním osvětlení a dále v režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení | ANO |  |
| - možnost ovládání zdroje světla z tlačítek na kamerové hlavě / endoskopu | ANO |  |
| - Světelný zdroj může být integrovaný jako součást 3D kamerové jednotky | ANO |  |
| # Insuflátor, 1 ks: | ANO |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |  |
| - Automatické nastavení a kontrola tlaku v dutině břišní a průtoku plynu | ANO |  |
| - vysoký stupeň bezpečnosti během operace, ochrana proti přeplnění pacienta | ANO |  |
| - Insuflační médium CO2 | ANO |  |
| - Nastavitelná maximální rychlost průtoku min. 45 l/min | ANO |  |
| - Nastavitelný maximální tlak v dutině břišní min. 25 mm Hg | ANO |  |
| - Možnost řešení odsávání kouře | ANO |  |
| - Přehledné zobrazení údajů nastavení tlaku a průtoku a spotřeby plynu na čelním panelu | ANO |  |
| - Včetně vysokotlaké hadice pro láhev s plynem | ANO |  |
| # Monitor 3D/2D, 1ks: | ANO |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |  |
| - 3D/2D monitor min. 32“ min. 1920x1080 pixelů (Full HD, 16:9), medicínský atest | ANO |  |
| - Zobrazení ve 2D a 3D, podpora různých formátů zobrazení | ANO |  |
| - nastavení monitoru: teplota barvy, úroveň gama, poměr zobrazení | ANO |  |
| - LED podsvícení | ANO |  |
| - Kontrast: min. 1400:1 | ANO |  |
| - Jas: min. 360 cd/m2 | ANO |  |
| - Reakční doba: max. 16 ms | ANO |  |
| - Váha max. 14 kg | ANO |  |
| - Vstupy min: 1x DVI, 2x 3G-SDI/HD-SDI /SDI | ANO |  |
| - Antireflexní úprava | ANO |  |
| - 4ks 3D brýle | ANO |  |
| # Monitor 2D na samostatném vozíku, 1ks: | ANO |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |  |
| - 2D monitor min. 26“ min. 1920x1080 pixelů (Full HD, 16:9), medicínský atest | ANO |  |
| - Zobrazení ve 2D, podpora různých formátů zobrazení | ANO |  |
| - nastavení monitoru: teplota barvy, úroveň gama, poměr zobrazení | ANO |  |
| - LED podsvícení | ANO |  |
| - Kontrast: min. 1500:1 | ANO |  |
| - Jas: min. 500 cd/m2 | ANO |  |
| - Reakční doba: max. 10 ms | ANO |  |
| - Váha max. 14 kg | ANO |  |
| - Vstupy min: 1x DVI, 1x 3G-SDI/HD/SD | ANO |  |
| - Samostatný pojízdný stojan pro 2D monitor pro manipulaci na operačním sále | ANO |  |
| - Možnost výškového nastavení monitoru, naklápění monitoru, nastavení monitoru do stran | ANO |  |
| - Zajištění bezpečného upevnění a stability na stojanu, velká bržděná kolečka pro použití na operačním sále | ANO |  |
| - Připojení 2D monitoru k 3D kamerové jednotce (kabel min. 10m 3G-SDI) | ANO |  |
| # Přístrojový vozík, 1ks: | ANO |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |  |
| - Mobilní vozík pro umístění sestavy nabídnutých přístrojů | ANO |  |
| - Izolační oddělovací transformátor | ANO |  |
| - Mechanické pohyblivé nastavitelné rameno pro upevnění hlavního monitoru | ANO |  |
| - Mechanické pohyblivé nastavitelné rameno pro upevnění monitoru pro záznam a archivaci | ANO |  |
| - 4 pojízdná kolečka, min. 2 kolečka s brzdou | ANO |  |
| - Manipulační madla pro snadný převoz | ANO |  |
| - Držák tlakové lahve | ANO |  |
| - Držák infuzních vaků | ANO |  |
| - Držák pro nožní pedál | ANO |  |
| - Kanál pro vedení síťových a ostatních kabelů | ANO |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky zájemcem a to tak, že uchazeč uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE)

požadované nominační vlastnosti včetně popisu způsobu a rozsahu splnění + čísla stránky, z nabídky či produktového listu, kde si

zadavatel může údaje ověřit.

Nesplnění požadovaného parametru ve sloupci „požadováno ANO“ opravňuje zadavatele  vyloučit nabídku z hodnocení.