Příloha č. 2 – technická specifikace

Veřejná zakázka malého rozsahu - „Infuzní technika na oddělení ARO“ VZ/7/2020

| SPECIFIKACE: Infuzní technika na oddělení ARO | POŽADOVÁNO | Vyplní účastník. Uvede, zda splňuje uvedený parametr (ANO) nesplňuje (NE) + případný komentář |
| --- | --- | --- |
| Injekční dávkovač, 12 kusů |  |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |  |
| - nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min. 0,01 – 999 ml/h | ANO |  |
| - nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min. 0,1 – 999 ml | ANO |  |
| - nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí min. 10 – 800 ml/h | ANO |  |
| - uživatelské nastavení objemu bolusu | ANO |  |
| - uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min v 9 úrovních | ANO |  |
| - přesnost dávkování min. ± 2% | ANO |  |
| - ovládání v češtině | ANO |  |
| - interní paměť přístroje na seznam min. 450 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky | ANO |  |
| - dávkovač musí umět pokračovat v infuzi po jiném dávkovači, který předtím podával stejný lék | ANO |  |
| - provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a/nebo z integrovaného akumulátoru | ANO |  |
| - provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 8 h (při rychlosti dávkování 20 ml/h) | ANO |  |
| - KVO režim nastavitelný ve 3 úrovních v závislosti na rychlosti podávání infuze | ANO |  |
| - možnost použití stříkačky o objemu 2, 5, 10, 20, 50/60 ml | ANO |  |
| - ovládaní a nastavování parametrů infuze pouze tlačítky | ANO |  |
| - samostatná tlačítka pro funkce: Zap/Vyp, Start/Stop, Potlačení/ztišení alarmu, Smazat zadání/návrat do vyšší úrovně menu, Bolus | ANO |  |
| - dávkovač nesmí alarmovat po odpojení napájení (vyjmutí z dokovací stanice/výpadek napájení) | ANO |  |
| - uživatelsky vyměnitelný akumulátor | ANO |  |
| - zobrazení nastavení přístroje při vypnutém stavu v dokovací stanici (poslední nastavení z knihovny léčiv) | ANO |  |
| - možnost režimů PCA a TCI | ANO |  |
| - hmotnost přístroje max. 1,4 kg | ANO |  |
| - přesné měření tlaku na výstupu a hlídání rozpojení infuzního setu bez nutnosti speciálního spotřebního materiálu | ANO |  |
| - možnost umístění do dokovací stanice | ANO |  |
| - nové injekční dávkovače musí být plně funkční, kompatibilní se stávajícími dokovacími stanicemi (BBRAUN SPACE station) na oddělení | ANO |  |
| Dokovací stanice, 6 kusů |  |  |
| - dokovací stanice pro 4ks infuzní techniky (injekční dávkovač/infuzní pumpa) | ANO |  |
| - napájení dokovací stanice pouze jedním přívodním kabelem | ANO |  |
| - hmotnost dokovací stanice max. 5kg | ANO |  |
| - nové dokovací stanice musí být plně funkční, kompatibilní se stávajícími dokovacími stanicemi (BBRAUN SPACE station) a stávající infuzní technikou (BBRAUN SPACE) na oddělení | ANO |  |
| - možnost slučovat dokovací stanice až do kapacity 20ks infuzní techniky (injekční dávkovač/infuzní pumpa), které mohou být umístěny v libovolné pozici | ANO |  |
| - možnost přenosu dat o stavu připojené infuzní techniky (injekční dávkovač/infuzní pumpa) prostřednictvím dokovací stanice do PC | ANO |  |
| - držák pro uchycení na závěsnou tyč | ANO |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky účastníkem,  a to tak, že účastník uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE) požadované nominační vlastnosti, včetně popisu způsobu a rozsahu splnění + čísla stránky, z nabídky či produktového listu, kde si zadavatel může údaje ověřit.

Nesplnění požadovaného parametru ve sloupci „požadováno ANO“ opravňuje zadavatele  vyloučit nabídku z hodnocení.