Příloha č. 2 zadávací dokumentace (příloha č. 1 Kupní smlouvy)

| Specifikace pečovatelských lůžek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Požadavek | Nabídka-doplní uchazeč ano/ne, příp. číselnou hodnotu |
| 12 kusů nových elektricky polohovatelných lůžek |  |  |
| Bezpečné elektrické ovládání nízko napěťovým systémem 24/32V, externí transformátor odvádí nebezpečné síťové napětí mimo lůžko | Ano |  |
| Funkčnost lůžka při výpadku zdrojového napětí zajištěna integrovanou baterií | Ano |  |
| vnější rozměry lůžka 103 x 210 cm. Tolerance maximálně +/- 3 cm | Ano |  |
| Integrované osvětlení - Součástí lůžka je lampa pro čtení, vybavena pružným flexibilním ramenem, šňůrovým spínačem na svítidle a bezpečnostním distančním spínačem. Svítilna v bezpečnostním nízkonapěťovým provedení, vložena na čelní straně do pouzder, která jsou připevněna na obou stranách rámu lůžka. Elektrické připojení 24/32V provedeno na řídící jednotce motoru. | Ano |  |
| Ložná plocha |  |  |
| vnitřní rozměry min. 90 x 205/220 cm. Tolerance maximálně +/- 2 cm, s možností prodloužení lůžka o min. 15 cm bez použití nástrojů | Ano |  |
| 4 dílná ložná plocha | Ano |  |
| Nosnost min. 225 kg | Ano |  |
| lakovaný rám v šedém dekoru s provětrávanými sítěmi s pomocí ruky odnímatelnými plastovými kryty, které se dají oddělit pro lepší čistění a přístup k podvozku jednoduše, bez jakéhokoliv nářadí | Ano |  |
| elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně – autokontura) | Ano |  |
| lýtkový díl s mechanickým rastrem mechanicky polohovatelný lýtkový díl | Ano |  |
| nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka |  |  |
| podstupování zádového dílu od pánevního dílu min. o 8 cm | Ano |  |
| CPR - zádový a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta | Ano |  |
| Spodní poloha lůžka od podlahy max. 25 cm | Ano |  |
| Horní poloha lůžka od podlahy min. 80 cm | Ano |  |
| Postranice |  |  |
| hliníkové profily postranic se zakulaceným madlem v dekoru dřeva, dekor obdobný jako Dub Gladstone H 3309 (nebo dle výběru), v polovině dělené, bez prostředního sloupku, spustitelné, s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice | Ano |  |
| postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka | Ano |  |
| plynule nastavitelná výška postranic | Ano |  |
| nejvyšší výšková pozice s výškou horní hrany postranice min. 38 cm nad ložnou plochou | Ano |  |
| Čela lůžka |  |  |
| masivní dřevěná s LTD výplní dekor obdobný jako Dub Gladstone H 3309 (nebo dle výběru), madlo čel a orámování z masivního dřeva, mořena v dekoru obdobný jako Dub Gladstone H 3309 | Ano |  |
| Design čela: nižší v nožní části se zakulaceným úchopovým madlem, vyšší v hlavové části. | Ano |  |
| Podvozek |  |  |
| 4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50mm s ochranným krytem, vždy po celé délce osy | Ano |  |
| pojezdová kolečka s centrální brzdou na každé ose zvlášť, pojezdová kolečka umístěná pod ložnou plochou tak, aby nepřesahovala půdorys lůžka v žádné pozici, lůžko výškově polohovatelné a odbrzditelné ve všech výškových pozicích | Ano |  |
| Ovladač |  |  |
| opatřený jasnými piktogramy se světelným ukazatelem zvolené polohy opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí | Ano |  |
| umožňující zdvih ložné plochy umožňující polohování zádového a stehenního dílu | Ano |  |
| s naprogramovanými automatickými polohami: - poloha křesla - bezpečný spánek, poloha v nejnižší úrovni výšky - výstupní poloha pro snadné vstávání - poloha "Trendelenburk" - tlačítko spodního podsvětlení | Ano |  |
| Hrazda |  |  |
| lakovaná, nosnost min. 75 kg, rukojeť plastová s výškově nastavitelným řemenem | Ano |  |
| Norma |  |  |
| Lůžko musí splňovat normu ČSN 60601-2-52 | Ano |  |
| 12 kusů nových antidekubitních matrací |  |  |
| Rozměr |  |  |
| šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodaných lůžek | Ano |  |
| Typ |  |  |
| Matrace antidekubitní, splňující prevenci min. proti III. stupni proleženin | Ano |  |
| Nosnost minimálně 200 kg | Ano |  |
| Matrace musí splňovat požadavky antidekubitní matrace na základě tepelných vlastností viskózní pěny, která přebíráním tělesné teploty měkne, nevytváří protitlak, ustupuje váze pacienta a rozloží tlak po celém povrchu těla | Ano |  |
| Potah |  |  |
| snímatelný inkontinenční, hygienickéý, antibakteriálním, nepropuštějící vodu, ale zaručujícím molekulární prostupnost vodních par (0,55 l na m² za 24 h) | Ano |  |
| elastický potah má roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie | Ano |  |
| Povrch potahu nesavý nepórovitý, snadno čistitelný pomocí dezinfekčních prostředků. Potah je v provedení baret (zajišťující vynikající cirkulaci vzduchu) | Ano |  |
| Jádro matrace |  |  |
| složeno dvouvrstvým zámkovým systémem, 8 cm silná vrstva základní pěny a 4 cm silná vrstva viskózní pěny o různých hustotách. Hustota základní pěny PUR - 54 kg/m3 hustota viskózní pěny 80 kg/m3 | Ano |  |
| Spodní, nosná pěna s prořezy na spodní straně matrace v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace při akceptaci rotace | Ano |  |
| Vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna | Ano |  |

V ..........................dne .......................

.........................................................

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče