Příloha č. 2 – technická specifikace

Veřejná zakázka malého rozsahu - „Termocycler pro PCR“ VZ/8/2020

| SPECIFIKACE: | POŽADOVÁNO | Vyplní účastník. Uvede, zda uvedený parametr splňuje (ANO) nebo nesplňuje (NE) + případný komentář |
| --- | --- | --- |
| Real-time Termocyklér pro PCR |  |
| Název, výrobce + konkrétní typ (označení) |  |
| Termocyklér pro qRT-PCR | ANO |  |
| Peltierův systém pro chlazení i ohřev | ANO |  |
| Destičkový formát v kapacitě na min. 96 vzorků. Možnost rozšíření až na 384 vzorků a v případě klasické PCR min. 2 x 48 vzorků (duální blok pro 48 + 48 zkumavek). | ANO |  |
| Teplotní rozsah bloku nejméně 0 - 100 °C | ANO |  |
| Teplotní přesnost minimálně ±0,2 °C při teplotě 90 °C | ANO |  |
| Maximální teplota víka 105 °C | ANO |  |
| Objem vzorku 1 – 50 µl | ANO |  |
| Dynamický gradient, který umožňuje provést optimalizaci 12 reakčních směsí | ANO |  |
| Maximální rozsah gradientu 24 °C (rozdíl mezi minimální a maximální teplotou v gradientu) | ANO |  |
| Gradient je možný v teplotním rozsahu 30 - 100 °C | ANO |  |
| Systém je vybaven min. 6 kanály pro detekci fluorescence (1 kanál pro FRET) | ANO |  |
| Každý fluorescenční kanál zdroje je zajištěn odděleným zdrojem světla (LED diodami) | ANO |  |
| Počet kanálů: min 5 (FAM, HEX, Texas Red, Cy5, Quasar 70) | ANO |  |
| Možnost provedení analýzy FRET (šestý fluorescenční kanál) | ANO |  |
| Detekce signálu v každé jamce zvlášť, nikoli ve všech zároveň | ANO |  |
| Bez nutnosti použití normalizace na signál z barviva ROX | ANO |  |
| Různé způsoby ukládání dat (jeden fluorescenční kanál i více kanálů) | ANO |  |
| Možnost úpravy uspořádání destičky i po skončení reakčního běhu | ANO |  |
| Přístroj je možné ovládat přes dotykový displej (není nutné použít externí počítač), data se ukládají i přímo do paměti přístroje | ANO |  |
| USB 2.0 pro připojení k počítači | ANO |  |
| Možnost použití diagnostik různých výrobců | ANO |  |
| Součástí dodávky je počítač (ovládací jednotka cykléru) kompatibilní se systémem a s nainstalovaným ovládacím a vyhodnocovacím softwarem | ANO |  |
| Neomezené množství SW licencí pro software k analýze dat | ANO |  |
| Software umožní stanovit a graficky znázornit relativní koncentraci zkoumaného úseku DNA na základě hodnot Cq, rozlišit jednotlivé alely a dále umožní analýzu křivek tání a standardních křivek | ANO |  |
| Možnost exportu dat v různých formátech (MS Excel, Word, PowerPoint) | ANO |  |
| Software umožní stanovit nejvhodnější referenční gen | ANO |  |
| Software umožní spočítat relativní genovou expresi s využitím většího množství referenčních genů | ANO |  |
| Software umožní provádět pokročilou statistickou analýzu (t-test, jedno- i dvoucestná ANOVA, post-hoc Tukey test, Shapiro-Wilk normality test). Grafické znázornění výsledků zobrazí indikátor u statisticky významných dat | ANO |  |
| Software umožní kombinovat výsledky z různých reakčních běhů (destiček) v jednom virtuálním souboru | ANO |  |
| Možnost rozšíření systému o software umožňující analýzu HRM (high resolution melting) | ANO |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky účastníkem,  a to tak, že účastník uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE) požadované nominační vlastnosti, včetně popisu způsobu a rozsahu splnění + čísla stránky z nabídky či produktového listu, kde si zadavatel může údaje ověřit.

Nesplnění požadovaného parametru ve sloupci „požadováno ANO“ opravňuje zadavatele  vyloučit nabídku z hodnocení.