TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Komplexní přístroj pro screening sluchu

Screening ABR (odpověď sluchového mozkového kmene)

a OAE (evokované otoakustické emise)

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich

odchýlit o +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu.

U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak

výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VYŠETŘENÍ |  |  |
| 1. | Vyšetření ABR s rychlým vyšetřením novorozenců s možností binaurální i monaurální stimulace |  |  |
| 2. | TEOAE (transientně evokované otoakustické emise) v rozsahu 1000 – 4500 Hz |  |  |
| 3. | DPOAE v rozsahu 1000 – 6000 Hz |  |  |
| 4. | Automatické vyhodnocení výsledků metodou PASS/REFER (výbavné/nevýbavné) s přednastavitelnými screeningovými parametry |  |  |
|  | POŽADAVKY NA PŘÍSTROJ |  |  |
| 5. | Lehký přenosný přístroj pro screening sluchu novorozenců pomocí TEAOE a ABR s plně automatickým vyhodnocením výsledků |  |  |
| 6. | Možnost autonomního provozu přístroje v režimu záznamu a vyhodnocení výsledků (bez nutnosti připojení k PC) |  |  |
| 7. | Možnost archivace výsledků vyšetření v přístroji nebo v počítači |  |  |
| 8. | Barevný dotykový displej s vysokým rozlišením pro zobrazení průběhu a výsledků vyšetření a pro výběr typu vyšetření |  |  |
| 9. | Sonda pro vyšetření i nejmenších novorozenců |  |  |
| 10. | Stimulace ABR pomocí sondy pro OAE nebo možnost doplnění insert sluchátek nebo náušních sluchátek |  |  |
| 11. | Možnost čistit měřicí kanálky sondy |  |  |
| 12. | Autodiagnostika správné funkce sondy |  |  |
| 13. | Vnitřní paměť pro uložení výsledků vyšetření s pacientskými daty (min. 500 měření) |  |  |
| 14. | Napájení akumulátorem, druhý záložní akumulátor |  |  |
| 15. | Dokovací jednotka s USB výstupem pro přenos výsledků do PC a z PC a k nabíjení přístroje |  |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| 16. | Vyšetřovací sonda |  |  |
| 17. | SW pro komunikaci a archivaci dat v PC |  |  |
| 18. | Koncovky pro ABR a AOE vyšetření |  |  |
| 19. | Krokodýlové elektrody pro ABR |  |  |
| 20. | Příslušenství pro ABR vyšetření (svodové kabely, vodivostní a brusný gel) |  |  |
| 21. | Transportní kufřík |  |  |