Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky  na dílčí dodávky odběrových souprav pro lidskou krev

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dílčí dodávky jednorázových odběrových souprav na plnou krev vázané na výpůjčku automatických lisů krevních složek |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve VVZ: | Z2021-001732 |
| ev.č. VZ u zadavatele: | 03/21/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci toho zadávacího řízení jsou:

- pravidelné dílčí dodávky jednorázových uzavřených sterilních odběrových souprav (4 vaky) na plnou krev s deleukotizačním filtrem na erytrocyty; souprava musí umožnit odběr plné krve od jednoho dárce (v objemu 450 ml + 10 %) a její další zpracování na erytrocyty resuspendované deleukotizované (ERD), na plazmu (P) a na buffy coat (BC), souprava musí dále umožnit následné bezpečné skladování vaků vyrobených ERD a P

- výpůjčka nových (nikoliv repasovaných) 2 ks automatických lisů krevních složek pro použití na Oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby zadavatele včetně provádění autorizovaného servisního zabezpečení,

a to za podmínek, stanovených v obchodních podmínkách, tj. minimálně včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek a kalibrací, nastavení parametrů separace odstředěné krve (tzn. provádění prospektivní validace) tak, aby byly splněny kvalitativní kritéria vyráběných transfúzních přípravků dle Vyhlášky o krvi č. 143/2008 Sb., instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 4 pracovních dnů.

- Požadavky na odběrové soupravy pro lidskou krev jsou uvedeny níže v tomto dokumentu; požadavky na předmět výpůjčky – automatické lisy krevních složek jsou uvedeny v samostatné příloze

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech ve znění pozdějších předpisů;

- s vyhláškou č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejich složek v aktuálním znění;

- požadavky  VYR-32 Věstníku SÚKL v aktuálním znění https://www.sukl.cz/leciva/vyroba-leciv

- požadavky normy ČSN EN ISO 3826 Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty

- se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Předmětem dodávek mohou být pouze odběrové soupravy, jejichž doba exspirace bude v den dodání minimálně 12 měsíců.

- V rámci jedné měsíční objednávky je požadovaná dodávka souprav stejné šarže; ke každé šarži odběrových souprav musí být dodán příslušný šaržový certifikát o kontrole.

- Některé níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění jsou definovány jako absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané nepodkročitelné požadavky splňuje.

- Pokud jsou u technických požadavků uvedeny odkazy na normy nebo technické dokumenty, zadavatel v souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného rovnocenného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| č. pož. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | poznámka/komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odběrový systém vaků s deleukotizačním filtrem pro in line deleukotizaci pro výrobu ERD + P – základní požadavky |  |  |  |  |  |
| 1. | jednorázová uzavřená sterilní odběrová souprava (4 vaky) na plnou krev (450 ml +10 %) s deleukotizačním filtrem na erytrocyty pro výrobu erytrocytů resuspendovaných deleukotizovaných (ERD), plazmy (P) a buffy coatu (BC) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 2. | souprava musí obsahovat: odběrovou jehlu s ochranným krytem (ochrana i po odběru), vzorkovací váček pro odběr první porce plné krve, adaptér pro vakuový odběr krevních vzorků, primární vak s CPD pro odběr plné krve s horní a dolní výpustí, přenosový vak na erytrocyty bez buffy coatu, deleukotizační filtr na erytrocyty, vak s SAG-M pro deleukotizované erytrocyty, vak na plazmu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 3. | složení souprav a podmínky výroby souprav jsou schváleny oprávněnou autoritou v souladu s národní legislativou, schválení a povolení distribuce v ČR, označení CE - Prohlášení o shodě, CE značka na výrobku, Povolení k distribuci v ČR schválené SÚKL | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 4. | součástí vaků odběrové soupravy jsou pojistné uzávěry (ventily), které musí být zprůchodnitelné (otevíratelné) automaticky, a to automatickými lisy krevních složek nabízenými k výpůjčce v rámci daného zadávacího řízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 5. | etikety, značení a kódy na vacích musí splňovat požadavky výše uvedených legislativních norem (norma ČSN EN ISO 3826 Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty, VYR-32 SÚKL, Zákon o léčivech, Vyhláška o lidské krvi) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 6. | odběrová souprava je jednotlivě sterilně balená, doba použití po rozbalení z primárního obalu minimálně 24 hodin | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 7. | součástí primárního odběrového vaku na plnou krev je antikoagulační roztok CPD, pro vak s deleukotizovanými erytrocyty konzervační výživný roztok SAG-Mannitol , vak s deleukotizovanými erytocyty (ERD) musí zajistit uchování erytrocytů po dobu nejméně 42 dní od data výroby ERD | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 8. | vak na plazmu musí zajistit uchování plazmy ve zmraženém stavu při teplotě – 25°C a nižší po dobu 3 let a vak na plazmu musí být odolný proti šokovému mražení plazmy při teplotě – 80 °C | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 9. | vaky nesmí uvolňovat látky vedoucí k poškození nebo abnormálním změnám krve nebo plazmy (např. makroskopický vzhled) – v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 3826 Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty - Prohlášení o shodě, Povolení k distribuci v ČR schválené SÚKL | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 10. | dostatečná průhlednost vaku k prohlížení obsahu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 11. | průměry a vlastnosti hadiček jednotlivých vaků v odběrové soupravě musí odpovídat specifikacím svářeček, které jsou běžně dostupné na trhu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 12. | odběrové soupravy musí být kompatibilní a zpracovatelné na automatických lisech krevních složek nabízených k vypůjčce v daném zadávacím řízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 13. | deleukotizační filtr (dále jen filtr) musí být určen pro filtraci erytrocytů (červených krvinek), filtr nesmí aktivovat komplement | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……minut | ……. |
| 14. | způsob filtrace musí být pomocí gravitace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 15. | celková doba filtrace nesmí být delší než 30 minut | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……minut | ……. |
| 16. | filtr musí být úsporný – maximální ztráta erytrocytů při filtraci 30 ml | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne ……..ml | ……. |
| 17. | filtr musí mít jednoduchou vizuální indikaci ukončení filtrace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 18. | filtr musí splnit podmínky pro deleukotizaci, které jsou dané výše uvedenou legislativou (Vyhláška o lidské krvi), tzn. počet leukocytů v ERD musí být méně než 1,0 x 106 na 1 TU (transfuzní jednotku) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne počet……… | ……. |
| 19. | Vak s ERD musí mít tak dlouhou hadičku na vytvoření segmentů (pro předtransfúzní a další vyšetření), aby se z hadičky dalo udělat min. 8 segmentů, každý segment o délce min. 6 cm, tzn. celková délka hadičky min. 48cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne délka …….cm | ……. |
| 20. | Všechny vyrobené transfuzní přípravky – ERD, P musí splňovat parametry dané výše uvedenou legislativou, především požadavky vyhlášky č. 143 /2008 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |
| 21. | musí být dodán návod k použití odběrové soupravy v českém jazyce a v aktuálně dostupné verzi | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano – ne | ……. |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

Účastník zadávacího řízení v nabídce k nabízenému plnění min. předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží (technické listy, produktová data, fotografie, schémata, katalogová čísla aj.);

- návody k použití k nabízenému plnění v českém jazyce

- kopie prohlášení o shodě

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků (nabízeného plnění) u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- autorizaci od výrobce aj.