**33 – Myčka podložních mís**

Mycí automat je celo nerezového provedení a má vlastní vyvíječ páry.

Myčka má systém pro ukládání záznamů mytí podle normy ČSN EN ISO 15883 - 1 a 3. Eviduje čas mytí, stav a teplotu v komoře.

Myčka eviduje stavy, které zabránily dokončení mycího procesu (výpadek napájení, stisk tlačítka STOP, násilné otevření dveří).

Desinfekce je prováděna pomocí páry (nastavitelná teplota a čas maximální teploty).

Myčka nepoužívá desinfekční prostředky.

Dávkování změkčovadla je nastavitelné, podle tvrdosti vody od 10 ml do 150

ml.

Myčka během mytí hlásí na display jednotlivé fáze mytí.

Do myčky je možné vkládat bažanty, podložní mísy, emitní misky, skleněné močové nádoby a džbány, dětské nočníky, nádoby do WC křesla.

Myčka není závislá na tlaku ve vodovodním řádu. Myčka má vlastní sítko, které zabraňuje poškození od nečistot.

Myčku lze postavit na zem, nebo zavěsit na zeď.

Jednotlivé mycí programy

Úsporný program: mytí studenou, vlažnou a horkou vodou se základním množstvím vody, poté desinfekce vhodný pro moč a řídkou stolici. Délka mycího procesu 5 minut.

Normální program: mytí studenou, vlažnou a horkou vodou s dvojnásobným množstvím vody, poté desinfekce parou - vhodný pro normální stolici. Délka mycího procesu 6 minut.

Intenzivní program: vícenásobné mytí studenou, vlažnou a horkou vodou, poté dezinfekce parou - vhodný pro lepivý obsah. Délka mycího procesu 8 minut.

Oplachový program: vícenásobné mytí studenou vodou, pouze pro vypláchnutí bez desinfekce. Délka mycího procesu 2 minut.

Myčka splňuje podmínky ČSN EN ISO 15883 - 1 a 3

Myčka splňuje vyhlášku 306/2012 příloha č. 4.

Technické údaje

Provedení myčky - Celonerezové, ovládání prostřednictvím tlačítek.

- grafický display

- Automatické dávkování změkčovadla

- Plně automatizovaný proces mytí, oplachování a desinfekce

Počet trysek – min 5 trysek rotujících + 5 trysek fixních

Odpad - Do země nebo zdi o průměru 100 mm

Kapacita – minimální 1 podl. mísa s poklicí +1 bažant nebo 3 bažanty nebo 1 nádoba do

WC křesla + 1 bažant

Instalace - el. přípojka 230 V /16 A, přívod. kabelem s vidlicí nebo do krabice

- Teplá + studená voda (ventil 3/4“, max 8 bar, max 60 C, min 0.3 l/s)

- Odpad do země nebo do zdi o průměru 100 mm