Hybridní gama kamera SPECT/CT s integrovaným diagnostickým CT zařízením

### Obecná charakteristika systému

## Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hybridní gama kamery SPECT/CT s integrovaným diagnostickým CT zařízením.

Dodaný systém musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| SPECT část |
| Základní podmínky |
| SPECT část musí umožnit podstatné snížení radiační zátěže a provedení celotělového 3D vyšetření v pacientem akceptovaném čase. | ANO/NE |
| Základním požadavkem na SPECT část je zvýšení senzitivity systému v tomografickém režimu minimálně o 30 % oproti obměňovanému systému. To umožní snížení radiační zátěže pacientů. Toto zvýšení senzitivity systému nesmí znamenat zhoršení ostatních parametrů scanu – zejména systémového prostorového rozlišení a času vyšetření. | ANO/NE |
| Celotělové SPECT vyšetření musí být realizováno pod 30 minut u typického pacienta a typických podaných aktivit RF (170 cm, 70 kg, max. aktivita dle diagnostické referenční úrovně dle vyhl. č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, ve znění pozdějších předpisů). |  |
| Podrobné podmínky |
| 2 hlavy polovodičových detektorů (variabilní úhel mezi hlavami), nebo 3 hlavy scintilačních detektorů (variabilní úhel mezi hlavami), nebo prstencové uspořádání polovodičových detektorů |  |
| detekční plocha FOV: rozměry min. 540 x 410 mm u scintilačních gama kamer, nebo min. 390 x 510 u polovodičových systémů |  |
| délka scanu min. 180 cm WB |  |
| kolimátory pro scintilační gama kameru – 1 sada LEGP a 1 sada LEHRHS a 1 sada dedikovaná pro kardio studie, nebo ekvivalent pro polovodičové gama kamery | ANO/NE |
| příslušný počet vozíků na kolimátory |  |
| Detekční systém (min. požadavky) |
| vnitřní prostorové rozlišení (podle NEMA): |
| FWHM (UFOV) ≤ 4.0 mm |  |
| FWTM (UFOV) ≤ 8.0 mm |  |
| FWHM (CFOV) ≤ 4.0 mm |  |
| FWTM (CFOV) ≤ 8.0 mm |  |
| prostorové rozlišení s LE kolimátorem FWHM <= 8 mm a FWTM <= 15 mm |  |
| SPECT rekonstruované rozlišení s kolimátorem LE: |
| centrální ≤ 10.5 mm |  |
| radiální ≤ 10.5 mm |  |
| tangenciální ≤ 8.5 mm |  |
| citlivost systému s kolimátorem pro Tc99m (LE) ≥ 200 cpm/µCi (podle NEMA) pro každou hlavu |  |
| SPECT Gantry |
| proměnný úhel nastavení detektorů | ANO/NE |
| kontinuální WB scan | ANO/NE |
| minimální průměr otvoru gantry SPECT/CT 650 mm |  |
| Vyšetřovací lůžko |
| společné pro SPECT i CT | ANO/NE |
| nosnost lůžka min. 220 kg |  |
| atenuace lůžka menší než 10 % |  |
| automatický pohyb lůžka ve vertikálním i horizontálním směru | ANO/NE |
| držák hlavy pro SPECT mozku | ANO/NE |
| držák rukou pro SPECT srdce a hrudníku | ANO/NE |
| podložky rukou pro celotělová vyšetření | ANO/NE |
| nástupní výška pro pacienty max. 50 cm |  |
| EKG trigger |
| EKG zařízení pro gateované kardiologické studie | ANO/NE |
| min. třížilový EKG kabel |  |
| displej pro sledování EKG křivky, pokud není integrován do akviziční konzole |  |
| automatická detekce vlny R pro synchronizaci akvizice | ANO/NE |
| CT část |
| klinický požadavek: max. doba pro scan plic u standardní velikosti pacienta činí 10 s |  |
| diagnostické spirální multislice CT, min. 16 řad detektorů |  |
| možnost „lowdose“ modu | ANO/NE |
| snímací pole min. 50 cm |  |
| tloušťka řezu <= 1,25 mm |  |
| rekonstrukční matice 512 x 512 pixel | ANO/NE |
| min. výkon RTG generátoru 50 kW |  |
| napětí min. v rozsahu 80-140 kV |  |
| proud (efektivní) optimálně v rozsahu 50-400 mA |  |
| stejná lokalizace zorného pole pro SPECT i CT | ANO/NE |
| nejmenší tloušťka rekonstruovaného řezu min. 0,625 mm |  |
| interaktivní rekonstrukce RAW dat | ANO/NE |
| redukce metalických artefaktů u CT vyšetření | ANO/NE |
| automatická dávková modulace | ANO/NE |
| Akviziční konzole SPECT/CT |
| 1 ks akviziční konzole, schopné okamžité rekonstrukce obrazů, která časově nenaruší provoz (výkonný procesor min. 3 GHz, 16 GB RAM) |  |
| jednoduché uživatelské akviziční prostředí s automatickým nastavením akvizice | ANO/NE |
| možnost akvizice ve více energetických oknech současně | ANO/NE |
| plná kompatibilita DICOM 3.0, odesílání, přijímání a ukládání DICOM formátu | ANO/NE |
| Vyhodnocovací stanice |
| 2 ks vyhodnocovací stanice schopné v reálném čase rychle zpracovat obraz | ANO/NE |
| výkonný procesor min. 3 GHz |  |
| paměť min. 2 TB |  |
| min. 16 GB RAM |  |
| každá stanice se dvěma monitory | ANO/NE |
| monitory velikosti min. 23“ |  |
| programové vybavení sledující stávající rozsah vyšetření na ONM Pelhřimov (vedle planárních, dynamických, SPECT a WB studií i běžné fúzovací programy, umožňující fúze v reálném čase i z dalších zařízení i externích pomocí DICOM formátů dat, vyhodnocovací programy pro kardiologické studie včetně expertních programů typu ECT, QPS …) | ANO/NE |
| automatické ukládání dat do PACS Nemocnice Pelhřimov | ANO/NE |
| 1 ks mobilní stanice pro vzdálené zpracování studií s potřebným hardwarovým i softwarovým vybavením umožňující práci v reálném čase | ANO/NE |
| zajištění automatického předávání studií na PACS a do vnitřní sítě ONM Nemocnice Pelhřimov | ANO/NE |
| adekvátní zařízení pro tiskový výstup zpracovávaných studií (laserová barevná tiskárna) | ANO/NE |
| rekonstrukční software pro využití odražených fotonů ke zlepšení obrazu, zlepšení rozlišení, pro korekci atenuace | ANO/NE |
| kompletní programová sada pro hodnocení planárních studií | ANO/NE |
| kompletní programová sada pro hodnocení tomografických studií | ANO/NE |
| kompletní programová sada pro hodnocení celotělových studií | ANO/NE |
| kompletní programová sada pro kvantifikaci scintigrafických studií včetně SPECT | ANO/NE |
| programové vybavení pro korekci rozptylu | ANO/NE |
| specializovaný kardiologický software pro hodnocení perfúzních vyšetření srdce, synchronizovaných vyšetření srdce a kvantifikaci vyšetření, normálové databáze Tc studií, transmisní korekce atenuace | ANO/NE |
| vytváření 3D rekonstrukcí, objemová kvantitativní analýza SPECT/CT studií, softwarové vybavení pro vytvoření WB SPECT v jednom 3D obraze | ANO/NE |
| programové vybavení pro zpracování a zobrazení multimodalitních fúzovaných dat SPECT, CT, spec. SPECT/CT , PET/CT, SPECT/MR, PET/MR) | ANO/NE |
| programové vybavení pro zpracování CT vyšetření | ANO/NE |
| 2 ks diagnostického barevného monitoru s příslušnou grafickou kartou + monitor pro vstup do NIS na každou stanici | ANO/NE |
| monitor min. 19“ ve formátu 4:3 nebo min. 22“ ve formátu 16:9 |  |
| monitor u mobilní stanice min. 15“ |  |
| zajištění kompatibility se stávajícími zařízeními (Mediso) na základě DICOM formátu – zpracovávání studií pořízených na stávajících gama kamerách | ANO/NE |
| zajištění dálkového přístupu a sdílení pro mobilní vyhodnocovací stanici | ANO/NE |
| adekvátní zařízení pro tiskový výstup zpracovávaných studií (laserová barevná tiskárna) | ANO/NE |
| Kompletní sada pro kontrolu kvality celého systému SPECT/CT |
| v souladu s požadavky SÚJB na provádění zkoušek | ANO/NE |
| PACS |
| DICOM server vnitřní sítě ONM Nemocnice Pelhřimov pro ukládání DICOM dat gama kamer kromě dat CT | ANO/NE |
| archivaci všech DICOM dat napojit na stávající centrální PACS server Nemocnice Pelhřimov | ANO/NE |
| propojení do stávajícího systému v Nemocnici Pelhřimov bude prováděno ve spolupráci s oddělením informatiky Nemocnice Pelhřimov | ANO/NE |
| DICOM 3.0 s možností DICOM Send, DICOM Store, DICOM Q/R, DICOM Worklist | ANO/NE |
| poskytnout možnost exportu a archivace vybraných dat na lokální HD a media CD/DVD | ANO/NE |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. V případě polí, ve kterých je předvyplněn text „ANO/NE“, dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený systém podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V ostatních polí sloupce dodavatel uvede podrobné konkrétní informace a hodnoty prokazující, jak je podmínka splněna.

Přitom platí, že veškeré podmínky plnění zadavatele jsou závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení!

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.

Stávající obměňovaný systém:

SPECT matice 128x128, 2 hlavy, 64x6 stupňů, čas vyšetření 20 minut

LEHR kolimátor: systémová senzitivita 170 cpm/µCi pro Tc99m, okno 20 %

LEHR kolimátor: systémová prostorová rozlišovací schopnost v 10 cm (FWHM) je 7,4 mm