## technická specifikace
Veřejná zakázka Rozšíření pacientského monitorovacího systému pro urgentní příjem
Příloha č. 2 zadávací dokumentace Technické podmínky a rozpočet
Název veřejné zakázky |  |  | Nabídková cena v Kč vč.DPH
Rozšíření pacientského monitorovacího systému pro urgentní příjem |  |  | 0
Předmět plnění | počet ks | cena za 1 ks v Kč vč. DPH | cena celkem v Kč vč. DPH
Monitor vitálních funkcí | 7 |  | 0
Multiparametrický modul | 7 |  | 0
Centrální stanice | 1 |  | 0
Modul měření EtCO2 | 1 |  | 0
EKG přístroj | 2 |  | 0
Závazný účel a stručný popis technologie a vybavení
Účelem je rozšíření stávajícího pacientského monitorovacího systémemu, který bude instalován na urgentním příjmu
Požadovaný monitorovací systém zahrnuje lůžkové monitory fyziologických funkcí, centrální stanici, transportní moduly s monitoringem fyziologických funkcí s vlastní obrazovkou, rozšiřující modul a spotřební materiál k monitorům fyziologických funkcí
Celý monitorovací a přístrojový systém je založen na hardwarové i softwarové kompatibilitě všech požadovaných subsystémů a jejich prvků a na kontinuitě sběru, vyhodnocování, předávání a archivace klinických (naměřených) dat
Základem systému je přenositelnost informací mezi dodávanými přístroji na nově budovaném oddělení Urgentního příjmu a odděleními ARO, interní a chirurgickou JIP, datová slučitelnost, jakož i jednotný systém ovládání
Monitory fyziologických funkcí na urgentním příjmu musí být kompatibilní s moduly monitorů na oddělení ARO, Int.-JIP, Chir.-JIP
Pokyn pro dodavatele: Dodavatel vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X". Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" dodavatel uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.
Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, typ, model)
podmínka |  | splňuje (Ano/Ne) | způsob splnění podmínky
Lůžkový monitor (7 ks) fyziologických funkcí skládající se ze základní monitorovací jednotky spojené s displejem, přenositelného multiparametrického modulu s vlastní obrazovkou. Monitorovací systém zahrnuje vzájemnou komunikaci mezi lůžkovými monitory a centrálním monitorem. Monitor umožňuje především přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí sledovaného pacienta na lůžku, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace, umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  | X
plochý barevný displej min. 12“
min. 6 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) současně zobrazených na displeji
automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti |  |  | X
min. 5 konfigurovatelných šablon zobrazení parametrů na obrazovce
uložení monitorovaných hodnot do paměti min. po dobu 24 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě |  |  | X
přenositelný multiparametrický modul pro sledování fyziologických funkcí pacienta (EKG, respirace, NIBP, SpO2, 2x teplota, možnost měřit IBP) s následujícími vlastnostmi: |  |  | X
přenos multiparametrického modulu do každého jiného monitoru pořizovaného pro odd. urgentního příjmu bez nutnosti přepojování kabelů, čidel, s kontinuálním sběrem dat od připojení pacienta. |  |  | X
vlastní obrazovka min 7"
hmotnost modulu nižší než 2 kg
doba autonomního provozu multiparametrického modulu pro sledování vitálních funkcí pacienta po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším monitorem) min. 4 hod.
EKG snímané z 3 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu |  |  | X
možnost snímání 5ti a 12-kanálového EKG z 10 svodů |  |  | X
detekce základních arytmií (min. asystolie, komorová tachykardie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie, atd.) |  |  | X
stanovení respirace impedanční metodou |  |  | X
měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst |  |  | X
měření neinvazívního tlaku dvouhadicovým systémem oscilometrickou metodou pomocí pažní manžety |  |  | X
možnost měření 2 teplot současně (rektální/jícnové a povrchové) |  |  | X
možnost snímání až 2 invazivních tlaků |  |  | X
modul CO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru (1 ks na dodávku), metoda měření sidestream |  |  | X
možnost použít modul 4-kanálového EEG s EMG a AEP se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  | X
možnost použití zásuvného modulu SvO2 se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  | X
možnost použít modul PICCO se zobrazením křivek a číselných údajů na displeji monitoru |  |  | X
propojení do monitorovací sítě s možností zobrazení křivek a údajů z libovolného monitoru na libovolném jiném monitoru v rámci výše uvedeného monitorovacího systému |  |  | X
tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrální stanici |  |  | X
min. 3 úrovně akusticky a vizuálně rozlišených alarmů
ovládání monitoru v českém jazyce |  |  | X
Centrální stanice (1 ks) pro sledování fyziologických funkcí pacientů připojených k lůžkovým monitorům, případně i k transportním monitorům z pultu centrální monitorace. Centrální monitor umožňuje přehledné zobrazení a dokumentaci fyziologických funkcí ze všech připojených monitorů, upozorňuje zvukově a opticky na překročení hlídaných mezí a na další závažné situace. Umožňuje nastavení hlídaných mezí a další funkce dle následujících minimálních technických požadavků: |  |  | X
možnost připojení min. 7 monitorů současně
obousměrná komunikace s připojenými monitory |  |  | X
režim sledování min. 7 pacientů a současně sledování min. 4 křivek u každého z nich
možnost zobrazení, vyhodnocení a ukládání alarmů na centrále, tisk alarmů |  |  | X
grafické a numerické trendy po dobu min. 24 hod.
režim pro detailní zobrazení vybraného monitoru s funkcí zadání základních údajů o pacientovi a s funkcí ovládání monitoru dálkově (nastavení alarmů atd.) |  |  | X
uživatelské rozhraní v ČJ, ovládání klávesnicí a myší |  |  | X
laserová tiskárna formátu A4 pro tisk z centrálních a lůžkových monitorů, síťové provedení |  |  | X
1 ks plochý displej o úhlopříčce min. 22“
možnost vzdáleného náhledu na centrální monitoraci pacientů na ARO a možnost z ARO sledovat pacienty na urgentním příjmu |  |  | X
Spotřební materiál Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem přístrojů, a to min. v rozsahu:
7 ks 3-svodového pacientského kabelu EKG |  |  | X
7 ks manžety NIBP velikostí dospělá |  |  | X
3 ks manžety NIBP velikostí malá dospělá |  |  | X
3 ks manžety NIBP velikostí dospělá |  |  | X
1 ks IBP kabel pro měření s komůrkami Edwards |  |  | X
7 ks prstového čidla SpO2 pro dospělé pro opakované použití |  |  | X
1 ks startovacího balení jednorázové aspirační hadičky pro CO2 |  |  | X
4 ks povrchového čidla TT pro opakované použití pro dospělé |  |  | X
1 ks centrálního (rektálního/jícnového) čidla TT pro opakované použití pro dospělé |  |  | X
Rozpis úchytů - upevnění monitorů
2 ks uchycení monitoru a modulu na zeď tak, aby byl monitor nad modulem, rameno pro uchycení čidel/kabelů a spotřebního materiálu (umístění - Infuzní terapie) |  |  | X
4 ks uchycení modulu na medilištu medicinální rampy Drager a monitoru na držák medicinální rampy Drager (umístění - Expektace) |  |  | X
1 ks uchycení na polici stativu Drager. Police musí být součástí nabídky (umístění CRASH ROOM) |  |  | X
5 ks držák modulu při transportu, kdy musí být modul pevně uchycen na infuzním stojanu připevněném na lůžku. |  |  | X
12-ti svodový EKG přístroj (2 ks)
EKG musí být vybaveno indikátorem, který zobrazuje kvalitu snímaného signálu (barevný semafor, tři samostatné indikátory pro každou barvu vedle sebe červená, žlutá, zelená) |  |  | X
EKG musí umožnit kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií) |  |  | X
EKG musí umožnit přenos EKG záznamů do NIS a archivačního systému |  |  | X
EKG musí umožnit detekci kardiostimulátoru ze všech svodů vzorkovací frekvence min 75.000 vzorku/sec/kanál
digitalizace EKG signálu vzorkovací frekvencí min. 16.000 vzorků/sec/kanál
frekvenční rozsah: dolní hranice od 0,04 Hz, horní hranice max. 150 Hz
režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií |  |  | X
EKG musí být vybaveno softwarem pro rozměření a interpretaci EKG záznamu pro novorozence, děti a dospělé |  |  | X
vnitřní paměť EKG minimálně na 100 EKG záznamů
displej EKG minimální velikosti 7” se zobrazením všech 12 svodů s minimálním rozlišením 640x480
plnohodnotná klávesnice s funkčními klávesami v českém jazyce |  |  | X
možnost provozu na zabudovaný akumulátor s vnitřním dobíjením akumulátorů |  |  | X
bateriový provoz na min. 3 hodiny
uživatelem volitelný tisk 12-ti svodového záznamu na termo citlivý skládaný papír (formát A4) se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (ID, jméno, příjmení, pohlaví, věk, možnost zadání sestavy obsahující oddělení apod.) |  |  | X
rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s |  |  | X
menu, komunikace a ovládání v ČJ |  |  | X
možnost připojení čtečky čárových kódů pro bezchybné zadání dat pacienta (z NIS). |  |  | X
možnost exportu základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (tj. křivka jako soubor dat umožňující manuální dodatečné rozměření a zpracování, nikoliv její obrázek jako je - pdf, tif, jpg). |  |  | X
možnost připojení přes LAN i WiFi; podpora minimálně standardu 802.11a/g, zabezpečení WPA2/AES s podporou 802.11x |  |  | X
možnost přenosu pacientských dat z nemocničního informačního systému (NIS) prostřednictvím HL7 |  |  | X
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky |  |  | X
originální vozík pod EKG s držákem pacientského kabelu a odkládací plnou poličkou |  |  | X
Příslušenství pro každý přístroj Součástí dodávky je spotřební materiál v provedení a v kvalitě předepsané výrobcem přístrojů, a to min. v rozsahu:
1 ks pacientský kabel s jednotlivě výměnnými svody |  |  | X
1 sada hrudních elektrod |  |  | X
1 sada končetinových elektrod |  |  | X
1 ks napájecí kabel |  |  | X
V …………………………………………………… dne ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele