Příloha č. 2

Podstatné informace z předběžné tržní konzultace

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na výpůjčku 2 ks automatických lisů krevních složek

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Dílčí dodávky jednorázových odběrových souprav na plnou krev vázané na výpůjčku automatických lisů krevních složek |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve VVZ: | Z2021-001732 |
| ev.č. VZ u zadavatele: | 03/21/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci toho zadávacího řízení jsou:

- pravidelné dílčí dodávky jednorázových uzavřených sterilních odběrových souprav (4 vaky) na plnou krev s deleukotizačním filtrem na erytrocyty; souprava musí umožnit odběr plné krve od jednoho dárce (v objemu 450 ml + 10 %) a její další zpracování na erytrocyty resuspendované deleukotizované (ERD), na plazmu (P) a na buffy coat (BC), souprava musí dále umožnit následné bezpečné skladování vaků vyrobených ERD a P a

- výpůjčka nových (nikoliv repasovaných) 2 ks automatických lisů krevních složek pro použití na Oddělení klinických laboratoří a transfuzní služby zadavatele včetně provádění autorizovaného servisního zabezpečení,

a to za podmínek, stanovených v obchodních podmínkách, tj. minimálně včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek a kalibrací, nastavení parametrů separace odstředěné krve (tzn. provádění prospektivní validace) tak, aby byly splněny kvalitativní kritéria vyráběných transfúzních přípravků dle Vyhlášky o krvi č. 143/2008 Sb., instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 4 pracovních dnů.

- Předmět veřejné zakázky resp. předmět výpůjčky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 378/2007 Sb. o léčivech ve znění pozdějších předpisů;

- s vyhláškou č. 143/2008 Sb. o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejich složek v aktuálním znění;

- požadavky VYR-32 Věstníku SÚKL v aktuálním znění - https://www.sukl.cz/leciva/vyroba-leciv

- požadavky normy ČSN EN ISO 3826 Plastové vaky na lidskou krev a krevní komponenty

- se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Některé níže uvedené technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění jsou definovány jako absolutní resp. nepodkročitelné. To znamená, že nesplnění některého z nich bude mít za následek vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení. Proto je účastník povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat, že dané nepodkročitelné požadavky splňuje.

- Pokud jsou u technických požadavků uvedeny odkazy na normy nebo technické dokumenty, zadavatel v souladu s ust. § 90 odst. 3 zákona umožňuje nabídnout rovnocenné řešení odpovídající platné legislativě pro danou oblast. V případě nabídky rovnocenného řešení zadavatel požaduje, aby dodavatel povinně v rámci nabídky předložil materiál, který bude obsahovat podrobný popis nabízeného rovnocenného řešení ve vztahu k požadavkům daných norem.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předměty výpůjčky – 2 ks automatických lisů krevních složek (požadavky pro obě zařízení)

| pol.č. | Parametr | Status | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník) | Poznámka /komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatické lisy krevních složek – výpůjčka 2 ks |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 ks nových, nerepasovaných, plně automatických lisů krevních složek | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 2. | schválení a povolení k distribuci v ČR | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 3. | označení výrobku značkou CE (zdravotnický prostředek) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 4. | návod na použití v českém jazyce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 5. | lisy, nabízené k výpůjčce musí být kompatibilní s nabízenými odběrovými soupravami (vaky) a musí umět tyto soupravy (vaky) zpracovat, tzn. odseparovat plazmu, erytrocyty a buffy coat, zároveň musí být splněny legislativní požadavky na kvalitu těchto odseparovaných produktů (zejména požadavky Vyhlášky o lidské krvi) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 6. | součástí výpůjčky obou lisů je i samostatný program (software) pro sběr, zobrazení a archivaci dat z lisů krevních buněk – min. identifikace obsluhy, číslo odběru, program separace, čas začátku a konce separace, hmotnost vyrobených (separovaných) TP v gramech, chybová hlášení a odchylky od normálu během separace; program bude nainstalován dodavatelem na počítač zadavatele- dodavatel v nabídce specifikuje minimální hardwarové požadavky na počítač a připojení lisů krevních složek (oba lisy budou připojeny na jeden počítač) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 7. | součástí každého lisu jsou svařovací hlavice ke svaření spojovacích hadiček na konci separace umožňující svařovat automaticky, snadné odtržení hadičky v místě sváru (drážka v místě sváru) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | Dodavatel doporučuje Zadavateli stanovit počet hlav automatického lisu, všechny hlavy musí disponovat možností funkce odpovídající postupu: sevření hadiček, svaření hadiček, detekce stavu hadiček (prázdná, naplněná), detekce červených krvinek. |
| 8. | každý lis musí být vybaven váhami pro vážení separovaných složek: erytrocytů a plazmy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 9. | každý automatický lis krevních složek musí automaticky zprůchodňovat (otevírat) pojistné uzávěry (ventily) na vacích odběrové soupravy nabízené v daném zadávacím řízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 10. | lisy musí umět zpracovat směsné trombocyty z buffy-coatu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 11.. | součástí každého lisu musí být čtečka čárových kódů s možností definice jednotlivých čárových kódů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 12. | součástí výpůjčky je zprovoznění napojení obou lisů a programu na Informační systém OpenLIMS firmy Stapro – obousměrná komunikace; převáděné údaje: identifikace obsluhy, číslo odběru, program separace, čas začátku a konce separace, hmotnost vyrobených TP – ERD, P v gramech, chybová hlášení), cenu za připojení na Informační systém OpenLIMS uhradí firmě Stapro Zadavatel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 13. | snadná údržba lisů, minimální počet kroků při manipulaci s vaky během separace a po separaci (navěšení vaků, zabezpečení proti pádu, manipulace při zakládání hadiček) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 14. | chybová hlášení s akustickým alarmem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 15. | lisy musí umět uživatelsky měnit parametry programu pro zpracování - separaci | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 16 | dodavatelem bude provedena vstupní validace na každém dodaném lisu krevních složek – celkem 20 vaků (tzn. 10 vaků pro každý lis); vaky použité na vstupní validaci jsou započítány do nabídkové ceny dodavatele | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 17. | u každého lisu interní paměť pro uložení dat z min. 100 provedených separací a interní paměť pro uložení min. 5 předvolených programů separace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 18. | krátká doba separace max. do 5 minut (v režimu programu na zpracování nabízených odběrových souprav) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| 19. | váhy, kompresory a svařovací hlavice musí být integrovanou součástí lisů, ne ve formě externích přídavných zařízení | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne | ……. |
| HODNOTÍCÍ PODKRITÉRIA |  |  |  |  |  |
| 20. | funkce automatického odvzdušnění vaku na plazmu | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium | ano-ne | ……. |
| 21. | software v českém jazyce na krevním lisu i v programu pro správu krevních lisů v počítači | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium | ano-ne | ……. |
| 22. | automaticky řízené přetlačování roztoku SAG-M přes deleukotizační filtr do přenosového vaku s erytrocyty | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium | ano-ne | NE! U námi nabízeného vaku s filtrem na deleukotizaci ERY není třeba, SAGM je obsažen až ve finálním skladovacím ERY vaku. |
| 23. | součástí každého lisu krevních složek držák deleukotizačního filtru pro bezpečné uložení filtru během procesu separace | výhodou | dále hodnocený parametr - podkritérium | ano-ne | Zadavatel požaduje s „výhodou“ mít součástí lisu i držák deleukotizačního filtru, kdy držák deleukotizačního filtru je tedy připojenou součástí automatického lisu. Zadavatel tuto funkcionalitu hodnotí jako prospěšnou pro správný výrobní proces. Dodavatel proto doporučuje Zadavateli stanovit požadavek jako absolutní. Zadavatel tak předejde možnému nesprávnému postupu, kdy by mohl být filtr v nevhodné poloze či postavení při separaci či přetláčení roztoku SAG-M. |
| SERVISNÍ PODMÍNKY PO DOBU VÝPŮJČKY |  |  |  |  |  |
| 24. | dostupnost servisu min. v pracovní dny | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |
| 25. | nástup na opravu do 48 hodin od nahlášení vady (v pracovní den) | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |
| 26. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu bez potřeby dodání náhradních dílů – 3 pracovní dny od nástupu na opravu | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |
| 27. | max. lhůta na odstranění závady od nástupu na opravu při potřebě dodání náhradních dílů pro zprovoznění ZP – 5 pracovních dnů od nástupu na opravu | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |
| 28. | V případě, že nebude oprava provedena ve shora uvedených lhůtách, dodavatel ve vhodných případech a po předchozí dohodě zapůjčí zadavateli po předchozí dohodě na dobu opravy jiné zařízení (případně jeho část) odpovídající kvality. | požadováno | absolutní | ano-ne | ……. |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 4 pracovní dny.

- Účastník zadávacího řízení v nabídce k nabízenému plnění min. předloží:

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží (technické listy, produktová data, fotografie, schémata, katalogová čísla aj.);

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce

- kopie prohlášení o shodě

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků i k provádění autorizovaného servisu (nabízeného plnění) u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- autorizaci od výrobce aj.

- specifikaci minimálních hardwarových požadavků na počítač ve vztahu k připojení lisů krevních složek (oba lisy budou připojeny na jeden počítač) – viz požadavek č. 6 výše.

Ostatní komentáře dodavatele k technické specifikaci:

…………………………………………………………..

I když není u některých požadavků výslovně uvedeno, vždy platí, že se jedná o požadavek pro každý lis nabízený k výpůjčce.