TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Angiografický RTG komplet

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			12 118 708 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- |
| Multifunkční skiaskopicko-skiagrafický RTG přístroj |  |  |  |
| EKG monitor |  |  |  |
| Automatický tlakový injektor |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Plně digitální jednorovinný skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet s C ramenem s maximálním rozsahem pohybu, plochým detektorem a plnou digitalizací obrazu |  |
| 2 | Určený pro diagnostiku a intervence na vaskulárním a nevaskulárním systému, perimyelografie, biopsie, ERCP, skiaskopická vyšetření trávicího traktu, flebografie a dalších výkonů v rozsahu celého těla pacienta, včetně DSA zobrazení |  |
| 3 | Systém umožňující jakékoliv projekce vleže i vestoje, bez nutnosti překladu pacienta, přístup k pacientovi ze všech stran |  |
| 4 | Přístroj, který je vybavený nejnovějšími dostupnými HW a SW nástroji pro minimalizaci radiační zátěže pacientů a personálu za dodržení principu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) |  |
| Stativ s integrovaným C ramenem a vyšetřovacím stolem |  |  |
| 5 | Motoricky posuvné C rameno s nezávislým výškovým nastavením a možností rotace kolem vyšetřovacího stolu |  |
| 6 | Motorické pohyby C ramena: - podélný posun v rozsahu min. 160 cm - rotace RAO/LAO min. ± 130° - angulace CRA/CAU min. ± 45° - rychlost motorických pohybů min. 12°/s (hodnocený parametr) |  |
| 7 | Motorické pohyby vyšetřovacího stolu: - výškové nastavení stolu v rozsahu min. 70–110 cm od země - posun v příčném směru min. 45 cm |  |
| 8 | Motorické pohyby C ramena spolu se stolem: - otočení kolem svislé osy v rozsahu ± 90° |  |
| 9 | Deska vyšetřovacího stolu v šířce min. 55 cm, omyvatelná matrace |  |
| 10 | Pokrytí pacienta aktivní plochou detektoru v podélném směru min. 190 cm |  |
| 11 | Pracovní zatížení vyšetřovacího stolu min. 200 kg ve všech polohách, celková bezpečná pracovní zátěž stolu min. 300 kg (hmotnost pacienta + příslušenství + zatížení při resuscitaci KPR atd.) |  |
| 12 | Motorický posun digitálního plochého detektoru (změna ohniskové vzdálenosti) |  |
| 13 | Možnost volby umístění rentgenky – pod nebo nad vyšetřovacím stolem |  |
| 14 | Antikolizní senzorový systém s duplicitním jištěním (senzory na krytu clony a detektoru) |  |
| Zdroj RTG záření |  |  |
| 15 | Mikroprocesorem řízený vysokofrekvenční RTG generátor: - nominální výkon min. 80 kW (hodnocený parametr) - rozsah napětí 40–125 kV - podporující automatické nastavení skiagrafických a skiaskopických parametrů AEC a automatiku ATR (automatic tube-voltage regulator) |  |
| 16 | Vysokoobrátkový RTG zářič: - 3 ohniska odpovídajícího výkonu - nejmenší ohnisko o velikosti max. 0,3 mm (dle IEC 603336) - největší ohnisko o výkonu min. 65 kW (při předehřevu 250-300 W – dle IEC 60613, hodnocený parametr) - tepelná kapacita anody min. 1,2 MHU (hodnocený parametr) |  |
| 17 | Kolimátor s primárními obdélníkovými clonami, automatickými polopropustnými clonami a klínovými filtry s možností jejich otáčení |  |
| 18 | Automatická volba přídavné filtrace RTG záření v ekvivalentu min. 0,2 mm Cu pro snížení celkové dávky záření |  |
| 19 | Funkce naprogramování a vyvolání min. 20 vyšetřovacích pozic plně automatického nastavení systémových projekcí (komplexní nastavení C-ramena, detektoru, hloubkových clon a vyšetřovacího stolu) |  |
| 20 | DAP metr – měření, zobrazení a záznam celkové plošné i povrchové dávky RTG záření na pacienta dle platné legislativy a doporučení SÚJB, vč. exportu do PACSu |  |
| Akvizice a obrazové zpracování |  |  |
| 21 | Dynamický plochý detektor: - velikost aktivní plochy – min. 1100 cm2 - možnost otáčení (není vyžadováno pro čtvercové detektory) - maximální rychlost snímání - min. 30 obr./sec - velikost obrazového bodu - max. 160 µm - obrazový výstup v matrici - min. 4,5 Mpx v hloubce 16 bit. - DQE (Detective Quantum Efficienty) – min. 70 % při 0 lp/mm (RQA5 dle normy IEC 62220) - ZOOM – min. 4x zvětšení |  |
| 22 | Kompletní obrazová digitalizace s plně digitálním zpracováním a archivací obrazu, s možností jednotlivého snímku a scén, se všemi moderními vyšetřovacími módy: - rozlišení min. 1024x1024/12 bit při všech druzích provozu v celém řetězci v matrici - záznamová kapacita min. 25 000 obrazů v plném rozlišení na pevný disk |  |
| 23 | Standardní software pro úpravu obrazů, automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, postprocesingové funkce (změna jasu a kontrastu, eliminace pohybových artefaktů, elektronický zoom, posun obrazu, anatomické pozadí, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností apod.) |  |
| 24 | Plně automatický digitální pulzní skiaskopický provoz: - volba min. 5 různých frekvencí v rozsahu min. 1-15 pulsů/s (hodnocený parametr) - možnost volby pulzní rychlosti a dávky přímo od vyšetřovacího stolu |  |
| 25 | Záznam a zobrazení dynamických skiaskopických sekvencí jako reálné akvizice v délce min. 20 s při maximální frekvenci na pevný disk s následnou možností exportu v DICOM formátu |  |
| 26 | Akvizice s možností volby nativního i DSA provozu v reálném čase: - volba min. 5 různých frekvencí v rozsahu min. 1-7 obr./s - rozlišení a zobrazení v celém řetězci v matrici min. 1024x1024/12 bit - funkce manuálního i automatického „Pixel Shiftu“, ROADMAPPING a OVERLAY (překrytí referenčního obrazu aktivním LIVE obrazem) |  |
| 27 | Nastavení clon pomocí grafického znázornění na LIH bez záření |  |
| 28 | Plně integrované kvantitativní vaskulární analýzy ovládané přímo od vyšetřovacího stolu i z ovladovny, včetně automatického rozpoznání kontur, kvantifikací stenóz, měření úhlů, vzdáleností a různých druhů automatických kalibrací |  |
| 29 | Zařízení, vybavené nejmodernější dostupnou technologií pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření, zahrnující veškeré potřebné hardwarové a/nebo softwarové prvky dle konkrétního nástroje výrobce |  |
| Ovládání systému a zobrazení |  |  |
| 30 | Ovládání všech funkcí C ramena, hloubkových clon i stolu přímo od vyšetřovacího stolu s možností umístění ovládacího zařízení přímo na stůl nebo na mobilní vozík |  |
| 31 | Dvě samostatné ovládací konsole počítače s ovládáním všech funkcí obrazového systému, skiaskopie a akvizice přímo od vyšetřovacího stolu a z ovladovny |  |
| 32 | Ve vyšetřovně: - 2 x vysoce kontrastní diagnostické monitory s rozlišením min. 1,2 MPx a úhlopříčkou min. 19“ (při běžném provozu svítivost bílé min. 400 cd/m² a černé max. 1 cd/m²), kalibrovatelný na DICOM GSDF křivku s odchylkou max. 15 %, pro „LIVE“ a „REF“ RTG obraz, umístěné na posuvném stropním čtyřmonitorovém stativu s výškově nastavitelným a otočným ramenem - 2 x medicínský barevný monitor s rozlišením min. 1,2 MPx a úhlopříčkou min. 19“ (při běžném provozu svítivost bílé min. 250 cd/m²) pro „EKG“ a „ENDO“ obraz na monitorovém stativu |  |
| 33 | V ovladovně: - 1 x kontrolní vysoce kontrastní diagnostický monitor s rozlišením min. 1,2 MPx a úhlopříčkou min. 19“ (při běžném provozu svítivost bílé min. 400 cd/m² a černé max. 1 cd/m²), kalibrovatelný na DICOM GSDF křivku s odchylkou max. 15 %, pro „LIVE“ RTG obraz - 1 x multimodalitní lékařská diagnostická stanice: - PC – 4jádrový procesor minimálně na úrovni Intel i5, operační systém Windows 10 64bit, disková kapacita SSD 500 GB, vnitřní paměť 12 GB DRAM, CD-R/DVD zapisovací mechanika, profesionální grafická karta, možnost instalace SW zadavatele (NIS, PACS, MS Office atd.) - drátová klávesnice a myš - 1 x diagnostický černobílý monitor – min. 19“ pro RTG obraz - 1 x barevný pracovní monitor – min. 21” - DICOM 3.0 připojení a SW vybavení pro možnost práce s RTG obrazy z NIS a PACS zadavatele |  |
| 34 | Archivace obrazových scén a jednotlivých obrazů na USB nebo CD-R/DVD ve Windows kompatibilním formátu (JPEG, BMP, AVI) a DICOM formátu (včetně DICOM prohlížeče) s možností zpětného přehrávání CD-R/DVD nosičů na monitoru ve vyšetřovně |  |
| 35 | Výstup ve formátu DICOM 3, služby DICOM 3: Send, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist, MPPS, SR (Structured report) |  |
| 36 | Možnost připojení k počítačové síti „ethernet“, kompatibilita s PACS a NIS zadavatele |  |
| Příslušenství |  |  |
| 37 | Monitor životních funkcí: - aktivní barevná TFT obrazovka o velikosti min. 12“ - napájení 230 V, vestavěný záložní zdroj - měření vitálních funkcí – EKG/Resp, NIBP, 2x IBP, SpO2 - displej s možností zobrazení až 12-ti křivek EKG - alarmy – dolní i horní mez u všech parametrů - ST analýza, analýza arytmií - ovládání pomocí „quicknob“ tlačítka (otoč a stlač) a současně pomocí dotykové obrazovky - držák monitoru na stůl pacienta - zobrazení všech monitorovaných parametrů i na externím monitoru na monitorovém stativu ve vyšetřovně - součástí dodávky veškeré nutné komponenty pro realizaci výše uvedených funkcí, záznam křivek tiskem nebo obrazem DICOM v PACS systému zadavatele |  |
| 38 | Automatický tlakový injektor: - pístový tlakový injektor, certifikovaný pro angiografii, s možností plně synchronizovaného provozu s RTG zářením i samostatného ručního spouštění - pojízdný – stojanový - ohřev kontrastní látky - systém nesmí být vázán na odběr konkrétní kontrastní látky - válec o objemu 150 ml - objem vstřiku v rozsahu 1–150 ml - nastavitelná rychlost vstřiku v rozsahu min. 0,1 - 45 ml/s - maximální tlak 1200 psi |  |
| 39 | Rozvaděč + záložní zdroj: - Rozvaděč pro připojení zařízení do elektrické sítě - UPS – krátkodobý záložní zdroj pro možnost pokračování provozu multifunkčního kompletu (pohyby C ramena a stolu, funkční obrazový počítač, uložení získaných dosud nezpracovaných dat) po dobu min. 5 minut při výpadku sítě |  |
| 40 | Operační světlo: - bodové operační LED světlo - svítivost min. 70 000 Lux - homogenní osvětlení operačního pole - snadné polohování, výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení |  |
| 41 | Dorozumívací akustické obousměrné zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou – interkom |  |
| 42 | Certifikovaný ochranný protiradiační štít lékaře na stropním otočném a výškově nastavitelném stativu (ekvivalent 0,5 mm Pb, o velikosti minimálně 75 x 60 cm s výřezem pro tělo pacienta), vykrývající vyšetřujícího ve všech obvyklých pozicích během vyšetření |  |
| 43 | Radiační ochrana – spodní a horní clony z Pb gumy, uchycené na lištu stolu (ekvivalent 0,5 mm Pb) |  |
| 44 | Chladící zařízení/klimatizační jednotka pro odvod tepla vyzářeného angiosystémem |  |
| 45 | Držák infuzních lahví – uchycení na lištu stolu |  |
| 46 | Opěrka na ruku pacienta pro infuze |  |
| 47 | Držák nohou a ramenní opora při sklápění pacienta do trendeleburgovi polohy |  |
| 48 | Polohovatelná odnímatelná lavička pro nástup pacienta ve svislé poloze |  |
| 49 | Veškeré potřebné komponenty pro přímé ovládání pohybů desky stolu |  |
| 50 | Sada sterilního krytí pro ovládací a technické prvky, clonu a detektor |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rychlost motorických pohybů C ramena ≥ 15°/s |  |
| 2. | Vysokofrekvenční RTG generátor s výkonem ≥ 90 kW |  |
| 3. | Velké ohnisko RTG zářiče o výkonu ≥ 90 kW (při předehřevu 250-300 W – dle IEC 60613) |  |
| 4. | Vysokoobrátkový RTG zářič s tepelnou kapacitou anody ≥ 3 MHU (zadavatel připouští pouze hodnoty v uvedené měrné jednotce, jiné přepočty nebudou akceptovány) |  |
| 5. | Plně automatický digitální pulzní skiaskopický provoz s volbou min. 5 různých frekvencí v rozsahu ≥ 1-30 pulsů/s |  |