Veřejná zakázka RTG skiagrafický přístroj

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

RTG skiagrafický přístroj

Předmětem plnění je dodávka nového skiagrafického plně digitálního RTG systému pro provádění širokého spektra skiagrafických vyšetření s vertigrafem, se dvěma plochými digitálními nedělenými detektory integrovanými ve stole a vertigrafu a s volným přenosným bezdrátovým detektorem s plně digitálním obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností.

Předpokládané provozní zatížení systému je cca 600 snímků za 10 hodin kontinuálního provozu.

Nabízený systém splňuje níže uvedené technické podmínky:

| Podmínka plnění | Splnění podmínky dodavatelem | Číslo strany nabídky dodavatele |
| --- | --- | --- |

| Parametry systému |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vysokofrekvenční generátor s expoziční automatikou | ANO |  |
| Výkon min. 80 kW | ANO |  |
| Frekvence generátoru min. 100 kHz | ANO |  |
| Výstupní napětí: minimální max. 40 kV, maximální min. 150 kV | ANO |  |
| Rozsah výstupního proudu 1 až 700 mA | ANO |  |
| Expoziční čas od 1 ms | ANO |  |
| Předvolba expozičních programů pro orgány, s pamětí pro cca 500 programů (zahrnuje i expoziční programy pro děti) | ANO |  |
| Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu | ANO |  |
| Malé ohnisko max. 0,6 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 40 kW | ANO |  |
| Velké ohnisko max. 1,2 mm nebo menší o nominálním výkonu min. 100 kW | ANO |  |
| Tepelná kapacita anody rentgenky min. 600 kHU | ANO hodnota |  |
| Tepelná kapacita zářiče min. 2.000 kHU | ANO |  |
| Ochlazování anody min. 140 kHU/min. | ANO |  |
| Rotace anody min. 9 000 ot./min. | ANO |  |
| Stropní závěs | ANO |  |
| Podélný posun, příčný posun, vertikální pojezd, rotace okolo horizontální osy, rotace okolo vertikální osy | ANO |  |
| Manuální i motorizovaný pohyb pro všechny osy pohybu s antikolizním systémem | ANO |  |
| Možnost vypnutí autoposition a autotracking pro plné manuální ovládání | ANO |  |
| Délka stropních kolejnic pro podélný pohyb rentgenky (v ose stolu) min. 3 m | ANO |  |
| Délka stropních kolejnic pro příčný pohyb rentgenky (k ose stolu) min. 3 m | ANO |  |
| Manuální i motorizované nastavení výšky zářiče, v rozsahu min. 180 cm | ANO |  |
| Asistovaný servopohon při manuálním nastavení | ANO |  |
| Možnost uvolnění brzd všech pohybů a odblokování motorů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace se servopohonem | ANO |  |
| Rychlost motorizace stropního závěsu ve vertikálním směru min. 0,3 m/s | ANO |  |
| Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích min. 0,3 m/s | ANO hodnota |  |
| Primární clona s velkoplošným digitálním barevným dotykovým displejem pro možnost nastavení pracovního místa nebo volného snímku, orgánových programů, snímkovacích hodnot (min. kV, mAs, ms), zobrazení informace o náklonu detektoru na displeji, identifikační údaje pacienta, informace o stavu přenosného detektoru (konektivita, baterie) – zobrazení úhlu volného přenosného detektoru s aktivní plochou min. 34 x 42 cm pro přesné nastavení kolmého paprsku na detektor (velmi rychlé a přesné nastavení kolmosti RTG paprsku vůči nakloněnému detektoru), se světelným znázorněním nastaveného pole laserovou lokalizací, s motorickým i manuálním nastavením, s motorickou automatickou selekcí přídavné filtrace min. v rozmezí 0,1 – 0,3 mm Cu a možností vyvolání poslední nastavené kolimace | ANO |  |
| Otáčení kolimátoru po svislé ose, při fixaci rentgenky ve stejné poloze | ANO |  |
| Plná autopozice systému – automatické motorické nastavení všech pracovních pozic (dle orgánových programů) systému – stropní závěs s rentgenkou, stůl, vertigraf, šikmé projekce s možností jejich přeprogramování a volbou min. 500 programů – autopozic, automatická synchronizace a pohyb všech pracujících motorů pro simultánní pohyb v minimálně šesti osách současně, pro zajištění plynulého pohybu v prostoru | ANO |  |
| Autotracking stůl: sledování pohybu stolu teleskopickým závěsem RTG trubice pro zachování nastavené ohniskové vzdálenosti, detektor sleduje horizontální pohyb RTG trubice, šikmý tracking – detektor sleduje rotaci RTG trubice | ANO |  |
| Autotracking vertigraf: RTG trubice stropního závěsu sleduje pohyb detektoru ve vertigrafu | ANO |  |
| DAP metr pro měření radiační dávky s možností exportu do DICOM snímku | ANO |  |
| Stativ vertikální (vertigraf) | ANO |  |
| Motorizované i manuální výškové nastavení jednotky detektoru | ANO |  |
| Ovládací tlačítka na nastavení výšky a sklápění z obou stran vertigrafu | ANO |  |
| Sklopení minimálně v rozsahu od +90° do -20° | ANO |  |
| Vertikální rozsah pohybu min. 140 cm | ANO |  |
| Nejnižší výška středu detektoru nad podlahou max. 30 cm | ANO |  |
| Nejvyšší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 170 cm | ANO |  |
| Integrovaný detektor, pevný, aktivní plocha min. 42 x 41 cm | ANO |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI | ANO |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16bitová | ANO |  |
| Velikost pixelu detektoru max. 150 μm | ANO |  |
| Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku | ANO |  |
| Integrovaná mřížka s možností uživatelského vyjmutí | ANO |  |
| Držáky pro úchop pacienta včetně laterálních na levé i pravé straně | ANO |  |
| Vyšetřovací stůl s plovoucí deskou | ANO |  |
| Stacionární stůl s plovoucí deskou | ANO |  |
| Motorizované nastavení výšky stolu v rozsahu min. 30 cm | ANO |  |
| Nástupní výška max. 55 cm | ANO |  |
| Rozměr desky stolu min: 220 x 80 cm | ANO |  |
| Podélný pohyb desky stolu v rozsahu min. ± 40 cm | ANO |  |
| Příčný pohyb desky stolu v rozsahu min. ± 10 cm | ANO |  |
| Nosnost stolu min. 300 kg | ANO |  |
| Integrovaný detektor, pevný, aktivní plocha min. 42 x 41 cm | ANO |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI | ANO |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16bitová | ANO |  |
| Velikost pixelu detektoru max. 150 μm | ANO |  |
| Tři ionizační komůrky pro expoziční automatiku | ANO |  |
| Podélný pohyb jednotky Buckyho clonou min. 50 cm s automatickým sledováním zářiče | ANO |  |
| Ovládací prvky pro plovoucí desku a pohyb stolu umístěné na obou stranách stolu | ANO |  |
| Volný bezdrátový detektor | ANO |  |
| Bezdrátový detektor s aktivní plochou min. 34 x 42 cm | ANO |  |
| Hmotnost max. 3,5 kg | ANO |  |
| Technologie detektoru a-Si, CsI | ANO |  |
| Hloubka jasového rozlišení min. 16bitová | ANO |  |
| Velikost pixelu detektoru max. 150 μm | ANO |  |
| Mřížka pro detektor | ANO |  |
| Držák pro upevnění detektoru ke stolu pro horizontální snímkování | ANO |  |
| Náhradní baterie do volného detektoru | ANO |  |
| Dokovací stanice pro dobíjení náhradní baterie do volného detektoru | ANO |  |
| Možnost sdílení nabízeného volného bezdrátového detektoru 34 x 42 cm (se stávajícím přístrojem Luminos dRF Max, výrobce Siemens) | ANO/NE |  |
| Ovládací pracovní stanice s monitorem | ANO |  |
| Speciální medicínský barevný TFT monitor s úhlopříčkou min. 23“, s dotykovou obrazovkou a rozlišením „full HD“ min. 1920 x 1080 bodů | ANO |  |
| Import identifikačních údajů vyšetřovaného pacienta z informačního systému zadavatele pomocí služby Modality Worklist | ANO |  |
| Stanice s možností zadávání pacientských dat a s následným zpracováním digitálního obrazu | ANO |  |
| Vnitřní uložiště s možností uložení min. 15 000 obrazů v matici min. 1024 x 1024 / 12bit | ANO |  |
| Možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice | ANO |  |
| Možnost zadání emergentního (neznámého) pacienta s následnou úpravou dat | ANO |  |
| Automatické ukládání expozičních údajů vč. dávky do DICOM hlavičky snímku s možností uložení do PACS a zobrazení na snímku | ANO |  |
| Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 4 s | ANO |  |
| Čas mezi expozicí a obrazem v plném rozlišení max. 6 s | ANO |  |
| Postprocesing: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku - různé geometrické tvary, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky | ANO |  |
| Systém musí být schopen zobrazit na snímku: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční údaje (kVp, mA, mAs), dávku, popisek operátora, ID a jméno pacienta, expoziční index-kontrola optimální expozice | ANO |  |
| Zobrazení informací a vizuálního obrazu o správném umístění pacienta z poziční 3D kamery | ANO/NE |  |
| Vizualizace a polohování clon kolimátoru na dotykovém monitoru pracovní stanice v ovladovně pomocí poziční 3D kamery a umělé inteligence, tj. možnost rychlé kolimace a provádění úprav kolimace bezprostředně před pořízením rentgenového snímku na pracovní stanici s dotykovým displejem. | ANO/NE |  |
| Algoritmus automatické detekce hrudníku pro vyšetření na vertikálním stativu prostřednictvím 3D kamery a umělé inteligence, včetně automatického přesného nastavení primárního paprsku a kolimace | ANO/NE |  |
| Bezmřížkové snímkování volných expozic (zejména hrudník) pomocí funkcí umělé inteligence pro vynikající kontrast a snadné ovládání | ANO/NE |  |
| Zobrazení a záznam hodnot dávky na pacienta a jejich export prostřednictvím DICOM (strukturovaný dose report) | ANO |  |
| Možnost současného otevření více vyšetření | ANO |  |
| Exposer index-zobrazení automatické kontroly správné expozice | ANO |  |
| Uživatelem nastavitelné tabulky expozičních parametrů | ANO |  |
| Systém kontroly kvality, statistika provedených vyšetření, sledování počtu opakovaných expozic včetně zdůvodnění opakování | ANO |  |
| DICOM 3 formátu, služby Store, Query/Retrieve, Modality Worklist, MPPS (Modality Performed Procedure Step), Print, Send | ANO |  |
| Záložní zdroj (UPS) pro stanici alespoň po dobu 15 minut | ANO |  |
| Export na CD, DVD-R/RW (ve formátu DICOM, TIFF nebo jiný formát) | ANO |  |
| Příslušenství |  |  |
| DAP metr – systém měření dávky na pacienta komůrkou integrovanou v primární cloně | ANO |  |
| Elektrický rozvaděč s tlačítky včetně popisů rozvaděče | ANO |  |
| Ruční ovladač pro přípravu a expozici | ANO |  |
| Bezdrátové dálkové ovládání pro motorické funkce | ANO |  |
| Nutné příslušenství a pomůcky pro provádění předepsané uživatelské údržby, kontrol, zkoušek provozní stálosti apod. | ANO |  |
| Tyč pro uchopení pacienta s možností otáčení a nasazení na levé nebo pravé straně u vertigrafu | ANO |  |
| Madlo na vyšetřovacím stole pro uchopení pacientem vleže | ANO |  |
| Klínový polštář pod hlavu pacienta | ANO |  |
| Držák/drážky na tubus v kolimátoru | ANO |  |
| Ochranné pomůcky |  |  |
| 1x odlehčená zástěra o ekvivalentu 0,5mm PB v celém rozsahu | ANO |  |
| 1x ochranný límec | ANO |  |
| 1x bederní zástěrka | ANO |  |
| Držák fixačních pomůcek | ANO |  |
| PB krytí gonád mužů a žen, a to vždy min. ve dvou různých velikostech | ANO |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený systém podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.

Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.