TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Audiometrická komora

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Splnění níže uvedených minimálních požadavků na přístroj musí uchazeč v nabídce doložit technickým listem, případně jinými doklady, ze kterých bude možné vlastnosti a parametry ověřit.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POŽADAVKY NA PŘÍSTROJ č.1 |  |  |
| 1. | vnější rozměry kabiny – 135 x 105 x 220 cm (±5 cm) |  |  |
| 2. | průměrný index útlumu min. 30 dB index útlumu (10 kHz) min. 40 dB index útlumu (5 kHz) min. 35 dB |  |  |
| 3. | ventilace pomocí tichého pasivního systému |  |  |
| 4. | reproduktory volného pole součástí kabiny |  |  |
| 5. | možnost použití s jakýmkoliv audiometrem jakékoliv značky |  |  |
| 6. | omyvatelné stěny i podlaha |  |  |
| 7. | prosklené izolační dveře |  |  |
| 8. | vnitřní osvětlení kabiny |  |  |
| 9. | stolek pro audiometr součástí kabiny |  |  |
|  | POŽADAVKY NA PŘÍSTROJ č.2 |  |  |
| 10. | vnější rozměry kabiny - 195 x 165 x 220 cm (±5 cm) |  |  |
| 11. | průměrný index útlumu min. 30 dB index útlumu (10 kHz) min. 40 dB index útlumu (5 kHz) min. 35 dB |  |  |
| 12. | ventilace pomocí tichého pasivního systému |  |  |
| 13. | reproduktory volného pole součástí kabiny |  |  |
| 14. | prosklené izolační dveře |  |  |
| 15. | omyvatelné stěny i podlaha |  |  |
| 16. | vnitřní osvětlení kabiny |  |  |
| 17. | stolek pro audiometr součástí kabiny |  |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ – AUDIOMETR |  |  |
| 18. | pro diagnostické audiometrické vyšetření – vzduch, kost, maskování |  |  |
| 19. | vestavěná komunikace sestra – pacient, pacient – sestra |  |  |
| 20. | součástí dodávky speciální audiometrické testy – ABLB, SISI, vyšetření z volného pole, slovní audiometrie |  |  |
| 21. | možnosti dalšího (dodatečného) rozšíření pro vysokofrekvenční audiometrii |  |  |
| 22. | intuitivní ovládání audiometru (1 tlačítko = 1 funkce) |  |  |
| 23. | 11 standardních frekvencí pro vzdušné slyšení 125 – 8 000 Hz, možnost rozšíření pro vysokofrekvenční audiometrii do 20 000 Hz |  |  |
| 24. | rozsah pro vyšetření kostního vedení: 250 – 8 000 Hz s možností výběru kmitočtu |  |  |
| 25. | rozsah pro vyšetření ve volném poli: 125 – 8 000 Hz |  |  |
| 26. | kroky atenuátoru po 1 – 2 – 5 dB |  |  |
| 27. | typ stimulu – čistý tón, pulsní, rozmítaný, pediatrický |  |  |
| 28. | typ maskování – úzkopásmový šum, šum řečového spektra, bílý šum |  |  |
| 29. | propojení audiometru s počítačem – sdružování pacientských dat a výsledků z různých měření v jednom systému |  |  |
| 30. | přenos dat z audiometru (audiogramu) do nemocničního informačního systému (NIS) |  |  |
| 31. | součástí dodávky: - klasická audiometrická sluchátka - kostní vibrátor - pacientské tlačítko - mikrofon pro oboustrannou komunikaci sestra - pacient - sada kabelů pro propojení s audiokomorou - návod v českém jazyce v tištěné a elektronické verzi - průvodní dokumentace |  |  |