TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2 - Ultrazvuková myčka

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			86 302 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ultrazvuková mycí lázeň | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Přístroj pro šetrné odstranění biofilmů pomocí ultrazvuku |  |
| 2 | Zdravotnický prostředek IVD |  |
| 3 | Vana z nerezové oceli |  |
| 4 | Ovládací prvky pro nastavení výkonu a času |  |
| 5 | Objem nádoby s kapalinou ≥ 9,5 l |  |
| 6 | Frekvence ultrazvuku 40 kHz |  |
| 7 | Výkon ultrazvuku: nominální 200 Weff, špičkový 800 Wpeak |  |
| 8 | Možnost nastavení výkonu 20–100 % |  |
| 9 | Nádoba s vypouštěcím ventilem |  |
| 10 | Napájení 230 V / 50 Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 11 | Drátěný rám pro foliový test - 1 kus |  |
| 12 | Implantátové boxy včetně příslušných držáků (ready-to-use): - objem 0,5 (2 ks + příslušný držák) - objem 0,6 (2 ks + příslušný držák) - objem 1,0 (1 ks + příslušný držák) - objem 1,8 (1 ks + příslušný držák) - objem 2,0 (1 ks + příslušný držák) |  |
| 13 | Čistící koncentrát – minimálně 1 balení po 250 ml |  |

Zadavatel připouští u číselných parametrů toleranci ± 10 %.