Veřejná zakázka Ozařovací technika

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Ozařovací technika

Předmětem plnění je dodávka níže uvedených zdravotnických prostředků – přístrojů pro komplexní onkologické centrum v Nemocnici Jihlava, vč. jejich montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a poskytování záručního servisu, a to tak, aby uvedený předmět byl plně funkční a mohl být plně využíván ke svému účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci.

| Předmět plnění | Počet ks | Výrobce | Typové označení |
| --- | --- | --- | --- |
| - Lineární urychlovač | 1 |  |  |
| - Brachyterapeutický ozařovač | 1 |  |  |
| - Dozimetrický systém | 1 |  |  |
| - Plánovací a verifikační systém | 1 |  |  |

Nabízené plnění splňuje níže uvedené technické podmínky:

- Lineární urychlovač

| č. | technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Lineární urychlovač vhodný pro zevní konformní radioterapii ozařovacími technikami: - 3D CRT (statická fotonová pole s klíny nebo bez klínů), - pohybová radioterapie, - IMRT, - VMAT, - SBRT vybavený 3D zobrazovacím systémem pro IGRT a RPM pro možnost řízeného ozařování v závislosti na dýchacím cyklu. |  |
| 2 | Dozimetrické parametry fotonových svazků (Dmax, D100, D200) shodné se stávajícím urychlovačem TrueBeam, v. č. 2386, z důvodu zajištění nezbytné kontinuální léčby pacientů v případě výpadku provozu druhého lineárního urychlovače na pracovišti zadavatele – s výjimkou elektronových svazků |  |
| 3 | Maximální velikost pole – 40 x 40 cm |  |
| 4 | Počet lamel kolimátoru ≥ 120 |  |
| 5 | MV zobrazovací systém |  |
| 6 | Modulovaná intenzita (IMRT) |  |
| 7 | Volumetricky modulovaná radioterapie (VMAT) |  |
| 8 | kV 2D / 3D obrazem řízená radioterapie (IGRT) |  |
| Energie |  |  |
| 9 | Počet svazků FF energie fotonového záření – 2 |  |
| 10 | Rozpětí energie (FF) fotonového záření – 6 MV, 18 MV |  |
| 11 | Počet svazků FFF energie fotonového záření – 2 |  |
| 12 | Rozpětí energie (FFF) fotonového záření – 6 MV, 10 MV |  |
| 13 | Zdvojený dozimetrický systém pro kontrolu parametrů svazku a sledování dávky |  |
| Dávkový příkon |  |  |
| 14 | Dávkový příkon pro fotonové záření FF v izocentru – minimálně 500 MU/min. |  |
| 15 | Dávkový příkon pro fotonové záření FFF v izocentru – minimálně 1200 MU/min. |  |
| Mechanické parametry |  |  |
| 16 | Rotace gantry – 360° v součtu |  |
| 17 | Plně motorizovaný kolimační systém pro vymezení velikosti pole |  |
| 18 | Kolimátorová hlavice (asymetrické clony X), přesah přes centrální osu ≥ 2 cm |  |
| 19 | Kolimátorová hlavice (asymetrické clony Y), přesah přes centrální osu ≥ 10 cm |  |
| 20 | Antikolizní systém pro fotonové i elektronové svazky |  |
| 21 | Optický dálkoměr |  |
| 22 | Uživatelská kalibrace dávky |  |
| 23 | Počet kalibrovaných mechanických měřidel (kontrola polohy izocentra) – minimálně 1 kus |  |
| Mnoholamelový kolimátor |  |  |
| 24 | Počet lamel ≥ 120 |  |
| 25 | Šířka centrálních lamel v izocentru ≤ 0,5 cm |  |
| 26 | Velikost pole v izocentru maximálně 40 x 40 cm |  |
| 27 | Přesah lamel přes centrální osu ≥ 15 cm |  |
| 28 | Integrovaný řídicí systém |  |
| Dynamický nebo motorický klín |  |  |
| 29 | Minimálně 5 úhlů |  |
| 30 | Rozsah úhlů 10° - 60° |  |
| 31 | Délka a šířka pole – 40 x 30 cm |  |
| Externí klínové filtry |  |  |
| 32 | Externí klínové filtry – 4 kusy |  |
| 33 | Sklon klínů v rozsahu 15° - 60° |  |
| 34 | Šířka pole s klínem ≥ 15 cm |  |
| Modul speciálních ozařovacích metod |  |  |
| 35 | Ozařovací metoda 3D CRT |  |
| 36 | Ozařovací metoda IMRT |  |
| 37 | Ozařovací metoda VMAT |  |
| 38 | pohybová terapie |  |
| 39 | Izocentrický kyv – rozsah fotonového záření: kontinuálně od 0 do 1 RPM |  |
| 40 | Izocentrický kyv – fotonové záření s proměnným tvarem pole |  |
| Pacientský stůl |  |  |
| 41 | Polohovatelný pacientský stůl se šesti stupni volnosti (posun ve 3 směrech, rotace kolem 3 os) |  |
| 42 | Rozsah pohybu – laterální min. ± 24,5 cm (od středové osy) |  |
| 43 | Rozsah pohybu – vertikálně min. 96 cm |  |
| 44 | Stůl kompatibilní se stávajícím lineárním urychlovačem, tj. stůl musí být funkčně a softwarově propojen s ovládacím systémem lineárního urychlovače, aby se v průběhu ozařování polohoval dle nastavení ozařovacího procesu |  |
| 45 | Stůl vhodný pro IGRT a VMAT |  |
| 46 | Podpora pro automatizovanou správu posunů stolu od vyznačených nastavovacích značek do izocentra |  |
| 47 | Indexační body pro definovanou polohu fixačních pomůcek |  |
| 48 | Minimální nosnost stolu 200 kg |  |
| Zobrazovací moduly |  |  |
| 49 | 2D IGRT pomocí koplanárních kV zobrazovače |  |
| 50 | 2D IGRT pomocí koplanárních systému - zobrazení MV-MV, kV-MV |  |
| 51 | IGRT pomocí kV prohlížeče, 3D zobrazení CBCT, 2D kV-kV |  |
| 52 | 4D matching pomocí kV-MV-CBCT |  |
| 53 | Rychlé vytvoření CBCT pomocí částečného kyvu s celkovým úhlem otočení gantry do 150° |  |
| 54 | Systém pro kontrolu dýchání, kompatibilní se systémy pro respirační gating instalovanými na stávajícím přístroji TrueBeam, v. č. 2386, během ozáření pacienta s automatickým přerušením svazku – tj. bez nutnosti zásahu obsluhy, včetně ozáření při zadrženém dechu (např. v hlubokém nádechu), sledování hloubky nádechu, zobrazení dýchací křivky v ovladovně lineárního urychlovače |  |
| 55 | Kompatibilita se systémem pro kontrolu dýchání pacienta – akvizice CBCT při zadrženém dechu a automatické pozastavení akvizice CBCT při volném dýchání |  |
| 56 | Iterativní CBCT (iCBCT) - využití statistických metod při rekonstrukci obrazu pro eliminaci zpětného rozptylu RTG záření vedoucí ke zlepšení kvality CBCT |  |
| Portálový zobrazovač |  |  |
| 57 | Plocha detektorů v izocentru minimálně 40 x 40 cm |  |
| 58 | Rozlišení minimálně 1024 x 1024 pixelů |  |
| 59 | Digitalizace obrazu ≥ 16 bit |  |
| 60 | Portálová dozimetrie |  |
| 61 | Portálový detektor umístěn na motoricky polohovaném rameni spojeném s ramenem lineárního urychlovače a další pro funkci nutné části pro kontrolu polohy pacienta snímkováním z terapeutických fotonových svazků, ze setupových polí – při možnosti snímkování polí až do velikosti 15 x 15 cm je vždy zachována vzdálenost horní plochy (krytu) detektoru od izocentra minimálně 45 cm |  |
| kV RTG zobrazovací systém |  |  |
| 62 | Plocha detektoru minimálně 39 x 29 cm |  |
| 63 | Rozlišení detektoru minimálně 2048 x 1280 pixel |  |
| 64 | Integrovaný ovladač pohybu ramen kV a MV zobrazovacích systémů |  |
| 65 | Antikolizní systém |  |
| 66 | Módy snímání obrazů – skiagrafický a skiaskopický režim |  |
| Laserový zaměřovací systém |  |  |
| 67 | Šířka čáry v izocentru ≤ 1 mm |  |
| 68 | Počet bočních laserů – 2 kusy |  |
| 69 | Počet sagitálních laserů – 1 kus |  |
| Ovládací prvky |  |  |
| 70 | Minimálně dva módy pro obsluhu a činnosti lineárního urychlovače: - klinický, určený pro ozařování pacientů klinickými plány přenesenými z verifikačního systému, - fyzikální, případně servisní. |  |
| 71 | Vnitřní monitor v ozařovně: - dvě dvojice monitorů – současné zobrazení stavu přístroje a pacientského plánu, - rozlišení – minimálně 1280 x 1024 pixel. |  |
| 72 | Audiovizuální systém sledování pacienta: - počet kamer – minimálně 2 kusy, - počet mikrofonů – minimálně 2 kusy, - počet reproduktorů – minimálně 2 kusy. |  |
| 73 | Zajištění kompatibility stávajícího lineárního urychlovače TrueBeam, v. č. 2386, s dodávaným lineárním urychlovačem zejména u níže uvedených funkcí: - podpora pro automatizovanou správu posunů stolu od vyznačených nastavovacích značek do izocentra, - Gated CBCT + ShortArc CBCT pro snímání CBCT synchronizované s dýchacím cyklem pacienta a možnost zkráceného CBCT s úhlem 120-150° zejména pro ozařovací techniky v nádechu, - zobrazení dýchací křivky při respiratory gating pacientovi v ozařovně (visual coaching device), - iterativní CBCT (iCBCT) – využití statistických metod při rekonstrukci obrazu pro eliminaci zpětného rozptylu RTG záření vedoucí ke zlepšení kvality CBCT. |  |
| Příslušenství k lineárnímu urychlovači |  |  |
| 74 | Uzavřený chladící okruh (je-li dodávaným přístrojem požadován) |  |
| 75 | Sada fixačních pomůcek – 3 kompletní sady ve složení: - fixační systém pro oblast hrudníku, - fixační systém pro oblast pánve, - fixační systém pro oblast hlavy a krku, - fixační systémy musí být plně kompatibilní s dodávaným lineárním urychlovačem a ozařovacím stolem, - plně kompatibilní/zaměnitelné se stávajícím fixačním systémem, používaným na pracovišti zadavatele. Specifikace stávajícího fixačního systému: - hrudník: C-Qual Breastboard, kat.č. MT400 C-Qual™ Breastboard (civcort.com), - pánev: Combifix 3, kat.č. 151004MR Combifix™ (civcort.com), - hlava a krk: Low Density Baseplate, kat.č. 32110/12 HP head, neck and shoulder base plate – extended version (orfit.com), Low Density Head Support, kat. č. 35755 Low density head support – model 1 (orfit.com), Set of 4 Low Density Blocks And Wedges, kat.č. 32700 Set of 4 low density blocks and wedges (orfit.com). |  |
| 76 | Schůdky pro usnadnění přístupu na ozařovací stůl |  |

- Brachyterapeutický ozařovač

| č. | technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem1 |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Afterloadingový přístroj pro intersticiální, intraluminální, intrakavitární a povrchovou brachyterapii |  |
| 2 | Přístroj s radionuklidovým zdrojem Ir-192 o nominální aktivitě 370 GBq (10 Ci), maximální možná aktivita zdroje Ir-192 min. 555 GBq (15 Ci) |  |
| 3 | Počet kanálů min. 30 |  |
| 4 | Maximálně 100 kroků nastavení zdroje pro každý kanál |  |
| 5 | Rozsah nastavení délky kroku zdroje 1–99 mm, nastavitelné po 1 mm, přesnost polohy zdroje max. ± 1 mm |  |
| 6 | Minimální doba pobytu zdroje v jedné pozici 0,1 sek. |  |
| 7 | Průchodnost zdroje smyčkou o poloměru min. 13 mm |  |
| 8 | Jednotná délka pro vysunutí zdroje při konstantní délce kombinace aplikátor/katetr – přenosová trubice (omezení možné chyby ozáření) |  |
| 9 | Nastavitelná výška přístroje |  |
| 10 | Test ověření polohy zdroje pomocí externího příslušenství |  |
| 11 | Vestavěný stínící wolframový kontejner a monitor úrovně radiace, indikace stavu přístroje v ozařovně, ovladovně a u stínicích dveří |  |
| 12 | Integrované bezpečnostní prvky pro pohyb zdroje, aplikátory, propojovací prvky, pro kontrolu pobytu osob v ozařovně – havarijní kontejner, peán, kleště pro přestřihnutí nosného lanka v případě nouze |  |
| 13 | Nezávislý monitor úrovně radiace, indikace v ozařovně i v ovladovně |  |
| 14 | Bezpečnostní baterie pro nouzové zajetí zdroje, UPS |  |
| 15 | Kompatibilní s plánovacím systémem zadavatele na pracovišti ozařoven Stávající plánovací a verifikační systém zadavatele: - ARIA & Eclipse verze 13 (https://www.varian.com/products/software/information-systems/aria-oncology-information-system) |  |
| Ovládání a řídící software |  |  |
| 16 | Sdílení dat z brachyterapeutického SW s externí radioterapií prostřednictvím databáze verifikačního systému radioterapie |  |
| 17 | On-line propojení se stávajícím plánovacím systémem zadavatele, přenos terapeutických plánů po datové síti |  |
| 18 | Plná kompatibilita a integrace s onkologickým informačním systémem (viz výše jako „plánovací systém“), pro přenos všech plánů a historických pacientských dat |  |
| 19 | Knihovna standardních plánů |  |
| 20 | Odpovídající PC stanice, monitor, tiskárna |  |
| Aplikátory |  |  |
| 21 | Sada univerzálních válců pro vaginální a rektální aplikaci: - nestíněné, - průměr 20-35 mm, distální „mrtvý prostor“ válce co nejmenší (ne více jak 3,0 mm), - možnost parní sterilizace a opakovaného užití minimálně 500x, - příslušenství nutné k provozu a sterilizaci. |  |
| 22 | Sada stíněných válců pro vaginální a rektální aplikaci: - průměr 20-35 mm, - stínění v rozsahu 0, 90, - protilehlé 2x90, 180, 270 stupňů, - s vizualizací rozsahu stínění, - příslušenství nutné k provozu. |  |
| 23 | Sada univerzálních endometriálních aplikátorů: - kompatibilita s CT, - centrální aplikátor a dva boční s délkou ramene 60, 70, 80 mm, - vaginální válec o průměru 30 mm, - zařízení pro fixaci aplikátorů, - příslušenství nutné k provozu. |  |
| 24 | 3kanálový uterovaginální aplikátor typu Fletcher: - kompatibilita s CT a MRI, - sada pravých a levých kolpostatů (vaginální aplikátory), průměry mini, 20, 25, 30 mm, - sada intrauterinních aplikátorů s nastavitelným stopperem, - příslušenství nutné k provozu vč. fixačního zařízení. |  |
| 25 | Sada jícnových aplikátorů: - průměr 8,10,12,14 mm, - chránič zubů, - příslušenství nutné k provozu. |  |
| 26 | Sada pro provádění muláží: - základní deska s příslušenstvím vč. fixace. |  |
| 27 | Bronchiální aplikátor: - sterilní, - 30 kusů. |  |
| 28 | Přenosové trubice: - délka 1000 mm, - pro připojení všech typů aplikátorů k afterloaderu, - 30 kusů. |  |
| 29 | Přenosové trubice: - délka 1000 mm, - pro připojení všech typů katetrů k afterloaderu, - 30 kusů. |  |
| 30 | Příslušenství k aplikátorům: - univerzální sterilizační boxy (3 ks), - sterilizační box pro Fletcherův aplikátor, - univerzální držák pro aplikátory, možnost přichycení k euroliště stolu. |  |

- Dozimetrický systém

| č. | technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem1 |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry |  |  |
| 1 | Dozimetrický systém pro kontrolu CBCT – elektrometr se SW, ionizační komora délky 10 cm, CT fantomy pro hlavu a tělo, příslušenství – držáky, filtry atd. |  |
| 2 | Studnová ionizační komora s držákem pro měření kermového příkonu Ir zdroje pro katetr 5 Fr s možností připojení ke stávajícímu elektrometru DOSE 1 (Konektor TNC) |  |
| 3 | Software pro hodnocení shody vypočítané dávkové distribuce a dávkové distribuce získané měřením svazků lineárního urychlovače včetně gama analýzy. |  |
| 4 | Software pro vyhodnocování filmové dozimetrie založené na samovyvolávacích filmech. Minimálně vstupní formát skenů filmu DICOM. Možnost výběru hodnotících protokolů jednotlivých kontrolovaných parametrů. Možnost vytváření vlastních protokolů. |  |
| 5 | Detektor pro kontrolu dávkové distribuce pro malá pole určená pro stereotactické ozařování s plochou minimálně 10 cm x 10 cm a rozlišením 1 mm či lepším, včetně softwaru pro měření a vyhodnocování naměřených dat. Možnost srovnání vypočítané a naměřené dávkové distribuce. |  |
| 6 | Zajištění kompatibility a funkčnosti stávajícího dozimetrického systému (upgrade ovládacího SW) s nově dodávaným dozimetrickým systémem. Specifikace stávajícího dozimetrického systému: - vodní fantom Blue phantom2, - 2D detekční pole MatriXX a StarTrack, - výrobce/dodavatel IBA Dozimetry. |  |
| 7 | Fantom pro ověřování kvality snímkování CBCT, použitelný pro provedení přejímací zkoušky lineárního urychlovače (kV systému IGRT) |  |
| 8 | Fantom pro ověřování izocentra systému IGRT |  |
| 9 | Fantomy pro ověřování parametrů 2D kV snímkování dle doporučení výrobce, pokud výrobce nedoporučuje, tak použitelné pro provedení přejímací zkoušky lineárního urychlovače (kV systému IGRT) |  |
| 10 | Fantom pro ověřování kvality portálového snímkování dle doporučení výrobce, pokud výrobce nedoporučuje, tak použitelný pro provedení přejímací zkoušky lineárního urychlovače |  |
| 11 | Vybavení pro ověřování systému pro radioterapii řízenou dýchacími pohyby dle doporučení výrobce |  |
| 12 | Fantom pro dozimetrické ověřování radioterapie řízené dýchacími pohyby (Respiratory Gating) |  |
| 13 | Kabel pro spojení dozimetru s ionizační komorou délka 18 m, konektory TNC |  |

- Plánovací a verifikační systém

| č. | technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem1 |
| --- | --- | --- |
| Informační systém |  |  |
| 1 | Transformace kompletní stávající databáze pacientů, dat a obrazů do nového systému aktuální verze výrobce uvolněné výrobcem pro instalaci v ČR v den objednání |  |
| 2 | Kompatibilita s verifikačním a plánovacím systémem používaným na pracovišti zadavatele. Všechny funkce, kterými dodaný lineární urychlovač a jeho příslušenství disponují, budou v plném rozsahu funkční a kompatibilní s verifikačním systémem a plánovacím systémem používaným na pracovišti zadavatele. Tento požadavek může být naplněn potřebným upgrade verifikačního systému a plánovacího systému používaným na pracovišti zadavatele nebo dodáním nových systémů, avšak bez ztráty nebo omezení funkčností plánování radioterapie, jejího ověřování, simulace a ozařování. |  |
| 3 | Server – počet serverů určený výrobcem s ohledem na aktuální požadavky systému a zachování plynulého chodu |  |
| 4 | Systém pro archivaci dat s centrálním úložištěm |  |
| Plánovací a verifikační systém |  |  |
| 5 | Řízená radioterapie umožňující monitorovat dýchání pacienta a kompenzovat pohyb nádoru během rychlého dodání dávky při kontinuální rotaci kolem pacienta. Sada sofistikovaných nástrojů využívajících systém RPM a umožňující sledovat a přizpůsobit se pohybu nádoru během ozařování. Vysoce cílená léčba mnoha typů nádorů, včetně nádorů plic, které jsou v pohybu. Zacílení plicních nádorů s větší přesností tím, že "řídí" paprsek, zapíná a vypíná v reakci na pohyb nádoru. Požadavek 4 licencí pro pracoviště zadavatele. |  |
| 6 | Podpora dynamických obloukových ozařovacích technik vytvářených pomocí objemových dávkových optimalizací s využitím dynamického MLC, proměnného dávkového příkonu a rychlostí rotace gantry k vytvoření intenzitně modulované dávkové distribuce v optimalizovaných obloucích. Rozšíření počtu licencí o jeden kus. |  |
| 7 | Pro svazky brzdného záření výpočetní Monte Carlo algoritmus, případně algoritmus založený na řešení lineární Boltzmanovy transportní rovnice minimálně na úrovni přesnosti metody Monte Carlo |  |
| 8 | MCO, nástroj pro multikriteriální optimalizaci začleněný do stávajících plánovacích postupů pro IMRT či VMAT a umožňující sledovat důsledky změn dávky ve specifických objemech na kvalitu plánu, pokrytí cílového objemu či zakreslených kritických orgánů. Požadavek 5 licencí pro pracoviště zadavatele. |  |
| 9 | Plánování založené na znalostní databázi a strojovém učení, které poskytuje plánovací modely pro různé případy. Uživatel má možnost vkládat vlastní plány pro nastavení plánovacího modelu k respektování ozařovacích metod a protokolů používaných na pracovišti. Požadavek 5 licencí pro pracoviště zadavatele. |  |
| 10 | Dodaný systém musí umožňovat optimalizaci softwaru plánovacího systému pomocí vlastních programů (pomocí skriptů např. v C# nebo jiném programovacím jazyce), které je možno integrovat do uživatelského rozhraní. |  |
| 11 | Plánovací pracovní stanice včetně monitorů pro EXT a BRT šest stanic v členění 5 EXT + 1 BRT. Stanice pro plánování externí radioterapie s podporou výpočtu na grafických kartách (GPU výpočty). |  |
| Editační, pracovní a konturovací systém |  |  |
| 12 | Konturovací pracovní stanice včetně monitorů – 2 kusy |  |
| 13 | Editační pracovní stanice včetně monitoru – 1 kus |  |
| Modul pro QA (Quality Assurance) lineárních urychlovačů (2x) |  |  |
| 14 | Komplexní softwarová platforma zajištění kvality léčby pacientů včetně modulů pro předléčebnou verifikaci pacientských plánů a verifikaci klinických CBCT. Automatická analýza založená na měřeních a snímcích pořízených během léčby. Příjem léčebných plánů pacientů přes DICOM-RT a generování výsledků v rámci intuitivního webového rozhraní. |  |

| 15 | Serverové řešení včetně potřebného HW, SW licencí, QA fantomů |  |
| --- | --- | --- |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.