TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 9 – Automatický bakteriologický analyzátor

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 650 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatický bakteriologický analyzátor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový, nerepasovaný automatický kultivační systém určený pro rychlou detekci a testování citlivosti mykobakterií z klinických vzorků |  |
| 2 | Klinické použití – diagnostický zdravotnický prostředek In-Vitro (CE-IVD) |  |
| 3 | Monitorování až 900 vzorků na přítomnost mykobakterií |  |
| 4 | Inkubování vzorků při teplotě 37 °C (± 1 °C) s elektronickou kontrolou |  |
| 5 | Automatizované, kontinuální, samočinné testování kultur prostřednictvím metabolické, neinvazivní, neradiometrické, fluorescenční technologie založené na spotřebě kyslíku |  |
| 6 | Vizuální a akustické hlášení pozitivních kultivací (vzorků) |  |
| 7 | Možnost navrácení zkumavky se vzorkem, která byla identifikována jako pozitivní, zpět do přístroje a to do min. 5 hodin od jejího vyjmutí |  |
| 8 | Přehledné grafické uživatelské rozhraní k ovládání a nastavení přístroje |  |
| 9 | Automatická rekalibrace fotooptického systému po dobu životnosti přístroje |  |
| 10 | Čtečka čárových kódů |  |
| 11 | Připojení do laboratorního informačního systému (LIS) zadavatele pro ukládání a správu klinických dat |  |
| 12 | Napájení: 230 V, 50 Hz |  |
| 13 | Kompatibilní testovací soupravy umožňující: - kultivaci mykobakterií z klinického vzorku a testování jejich citlivosti k antituberkulotikům - jednoduchou a bezpečnou inokulaci - kompaktní, samostatnou, neradiometrickou a neinvazivní diagnostiku TBC |  |
| Příslušenství |  |  |
| 14 | Kompatibilní laserová tiskárna |  |
| 15 | UPS záložní zdroj napájení |  |