TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 10 – Automatický mikrobiologický analyzátor

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 650 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatický mikrobiologický analyzátor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový, nerepasovaný systém pro mikrobiologickou kultivaci – automatický hemokultivační systém (CE-IVD) |  |
| 2 | Kapacita min. 200 paralelně kultivovatelných vzorků, resp. kultivačních pozic |  |
| 3 | Možnost připojení stávající technologie BD Bactec FX40 (4 ks) umístěné mimo hlavní laboratoř, tj. satelitně (fyzicky) umístěné mimo místo instalace základního systému |  |
| 4 | Hemokultivační systém s kontinuálním testováním jednotlivých vzorků min. 1x za 10 minut |  |
| 5 | Fluorescenční technologie |  |
| 6 | Resinová technologie pro neutralizaci antibiotik |  |
| 7 | Technologie identifikace vzorků založená na identifikaci prostřednictvím čárových kódů |  |
| 8 | Technologie “Sample Anywhere” – data o vzorku se vztahují k jeho záznamu (pořadovému číslu), nikoliv ke kultivační pozici |  |
| 9 | Systém udržování konstantní kultivační teploty |  |
| 10 | Nepřetržité protřepávání kultivačních lahviček při konstantní teplotě |  |
| 11 | Čidlo přítomnosti lahvičky umístěné v každé stanici, s reálným záznamem času vložení a vyjmutí lahvičky ze stanice |  |
| 12 | Dotykové ovládací zobrazovací zařízení s grafickým uživatelským rozhraním |  |
| 13 | Laserová tiskárna |  |
| 14 | Připojení systému do LIS zadavatele |  |
| 15 | Možnost obousměrného přenosu dat o vzorcích (minimálně demografické a identifikační údaje vzorku do systému, výsledky do LIS) |  |
| Funkce |  |  |
| 16 | Indikace pozitivních vzorků prostřednictvím zvukového a vizuálního alarmu |  |
| 17 | Funkce “Bottle Anywhere” – data o lahvičce se vztahují k pořadovému číslu |  |
| 18 | Funkce transferu lahviček mezi přístroji bez ztráty dat |  |
| 19 | Funkce zpětného vrácení pozitivní lahvičky pro další inkubaci bez ztráty dat od vyjmutí lahvičky (po dobu min. 3 hodin) |  |
| 20 | Automatická úprava algoritmu hodnocení při opožděném vložení kultivační lahvičky |  |
| 21 | Individuální nastavení délky (doby) kultivace pro každý vzorek v rozmezí min. 5–12 dnů |  |
| 22 | Funkce on-line zobrazení růstové křivky |  |
| 23 | Možnost kombinace čárových kódů lahviček a vlastních kódů laboratoře (min. 1 + 1 kód) |  |
| 24 | Specifické algoritmy detekce pozitivity v závislosti na typu lahvičky |  |
| 25 | Návaznost zpracování pozitivních vzorků bez nutnosti úpravy vzorku pro mikroskopii a spektrometrické identifikační metody |  |
| 26 | Integrovaný ovládací systém – počítač zabudovaný uvnitř přístroje |  |
| 27 | Možnost modulárního rozšíření v případě potřeby navýšit kapacitu systému |  |
| Funkce základního a satelitního systému |  |  |
| 28 | Systém umožňující přenos dat o rozpracovaných (aktuálně kultivovaných) vzorcích mezi základním a satelitním systémem |  |
| 29 | Transfer kultivovaných lahviček mezi propojenými systémy (lokálně i vzdáleně) bez ztráty naměřených dat |  |
| 30 | Přenos dat o rozpracovaných (aktuálně kultivovaných) vzorcích mezi základním a satelitním systémem |  |
| 31 | TCP/IP konektivita mezi základní a satelitní částí systému |  |
| 32 | Sdílení dat mezi základní a satelitní částí systému |  |
| 33 | Individuální (lokální i vzdálené) nastavení délky (doby) kultivace pro každý vzorek |  |
| 34 | Grafické uživatelské rozhraní |  |
| 35 | Dodávaný přístroj musí být kompatibilní se stávajícím systémem BD Bactec FX ve vlastnictví zadavatele (satelitní řešení) |  |
| 36 | Dodávaný přístroj musí být kompatibilní s kultivačními lahvičkami (CE-IVD): - bez neutralizátorů antibiotik, s aerobní kult. atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií - bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií - s neutralizátory antibiotik, s aerobní kult. atmosférou, pro kultivaci aerobních bakterií - s neutralizátory antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, pro kultivaci anaerobních bakterií - bez neutralizátorů antibiotik, s anaerobní kult. atmosférou, s lytickým činidlem k lýze buněk, pro kultivaci anaerobních bakterií - pro selektivní kultivaci kvasinek, plísní a vláknitých hub |  |
| 37 | Kultivační lahvičky jsou kompatibilní se: - systémem pro vakuový odběr krve - bezpečnostním systémem pro subkultivaci |  |