TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 13 – Sekvenátor pro genetickou analýzu biosystémů

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			1 976 901 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Genetický analyzátor | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový, nerepasovaný genetický analyzátor pracující na principu kapilární elektroforézy |  |
| 2 | Simultánní analýza minimálně 4 vzorků |  |
| 3 | Ovládání pomocí plně integrovaného počítačového vybavení a dotykové obrazovky |  |
| 4 | Optický systém umožňující analyzovat až 6 fluorochromů najednou |  |
| 5 | Otevřený systém umožňující používání různých typů fluorochromů s možností dalšího rozšíření bez nutnosti změny v hardwaru přístroje |  |
| 6 | Přístroj musí být využitelný minimálně k následujícím aplikacím: - Analýza sekvenačních reakcí (s použitím optimalizovaných sekvenačních kitů) - Fragmentační analýza (s použitím až 6 fluorochromů), s možností kvantitativní analýzy množství DNA - Analýza SNPs |  |
| 7 | Specializovaný software pro editaci a analýzu získaných dat |  |
| 8 | Možnost provádět různé aplikace (jak sekvenování tak fragmentační analýzu) v jedné sérii vzorků |  |
| 9 | Automatický provoz bez nutnosti obsluhy po více než 24 hodin (tj. automatizované plnění kapilár polymerem, nanášení vzorků a elektroforéza) |  |
| 10 | Systém kontroly správného používání kapilár, polymeru i elektroforetického pufru |  |
| 11 | Jednotný typ polymeru pro fragmentační i sekvenační analýzy, s možností běhu obou typů analýz v rámci stejné destičky bez nutnosti změny polymeru a rekalibrace přístroje |  |
| 12 | Existence hotových aplikačních kitů optimalizovaných na přístroj |  |
| 13 | Non-coated kapiláry s dlouhou životností vestavěné v reagenční kazetě společně s kompletní provozní chemií |  |
| Příslušenství |  |  |
| 14 | Kompatibilní PC s odpovídajícím HW a SW vybavení (Win10) pro snadnější obsluhu přístroje a práci s daty |  |
| 15 | Součástí dodávky bude startovací kit nezbytný pro uvedení stroje do provozu a pro provedení zaškolení obsluhy |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění požadavku ANO = 100 bodů NE = 0 bodů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Možnost práce a sdílení dat v bezpečném cloudovém prostředí výrobce, poskytovaném zadavateli zdarma minimálně po dobu udržitelnosti projektu, připojitelnost pomocí rozhraní USB, LAN či Wi-Fi |  |