TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 14 – Automatický bioanalyzátor vzorků DNA, RNA

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			960 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatický bioanalyzátor vzorků DNA, RNA | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový, nerepasovaný systém pro automatickou analýzu nukleových kyselin spojený s počítačovou interpretací a vizualizací výstupů, pro automatickou analýzu kvality, kvantity (velikosti, integrity, koncentrace) RNA a DNA na bázi automatické elektroforetické separace individuálních vzorků s robotickým dávkováním ze stripů |  |
| 2 | Maximálně jednoduchý systém bez nutnosti pipetování či přípravy jakýchkoliv ekvilibračních roztoků nebo gelů (eliminace možných chyb) |  |
| 3 | Systém umožňuje práci s malými objemy - max. 2 μl |  |
| 4 | Standardizovaný systém pro určení kvality RNA (RIN – RNA integrity number), DNA (DIN – DNA integrity number) a volné cirkulující DNA (%cfDNA) |  |
| 5 | Rozsah počtu vzorků v jednom běhu od 1 do 16 |  |
| 6 | Integrovaný robotický pipetovací systém bez nutnosti pořízení doplňkových přístrojů |  |
| 7 | Doba analýzy do 2 minut na vzorek, maximálně 36 minut na 16 vzorků (při započítání všech kroků včetně ekvilibrace spotřebních materiálů a přípravy přístroje) |  |
| 8 | Možnost rychlé analýzy malého počtu vzorků - 5 vzorků do max. 15 minut včetně přípravy přístroje |  |
| 9 | Jednoduchý přechod mezi různými typy analýz |  |
| 10 | Zabránění kontaminace mezi vzorky – samostatné elektroforetické dráhy pro každý vzorek |  |
| 11 | Kompatibilita s přípravou vzorků pro kvantitativní PCR, sekvenování nové generace, microarray |  |
| 12 | Blok pro použití min. dvou zkumavkových stripů jako zdroje vzorku dle počtu vzorků |  |
| 13 | Rozsah analýzy RNA: citlivost 100 pg/μl; kvantifikace od 500 pg/µl |  |
| 14 | Rozsah analýzy DNA – možnost analyzovat fragmentovanou i genomovou DNA; citlivost od 5 pg/µl dle aplikace |  |
| 15 | Součástí dodávky je řídící stanice (PC) a jednoduchý a intuitivní SW pro analýzu dat (snadné pojmenování vzorků před nebo po analýze, možnost uložení výsledků celé analýzy [více vzorků] do jediného souboru, možnost porovnání vzorků z různých analýz) |  |
| 16 | Software musí umožňovat přístup k surovým datům |  |
| 17 | Jednoduchá údržba: přístroj musí pracovat bez nutnosti denní nebo měsíční údržby; výměna dávkovací komponenty (např. jehla) nutná až po analýze minimálně 3 500 vzorků, postup pro výměnu komponent bude poskytnut zaškoleným uživatelům přístroje |  |
| 18 | Funkčnost systému bez potřeby technických plynů |  |
| 19 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění požadavku ANO = 100 bodů NE = 0 bodů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Částečně použitý spotřební materiál může být uložen a použit pro následné analýzy |  |