TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 15 – Analyzátor PCR

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			831 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyzátor PCR | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový laboratorní přístroj, určený k provedení automatické multiplex PCR analýzy ve statimovém režimu, 7 dní v týdnu |  |
| 2 | Systém s certifikací CE-IVD |  |
| 3 | Provádění extrakce, amplifikace, detekce a analýzy vzorků automaticky v uzavřeném, plně automatickém systému, bez nutnosti transferu vzorků v rámci přístroje a/nebo mezi přístroji |  |
| 4 | Doba analýzy max. 75 minut |  |
| 5 | Simultánní detekce různých typů patogenů (např. bakterií, virů, kvasinek, parazitů) a genů rezistence |  |
| 6 | Použití přístroje s reagenciemi pro provedení multiplexní PCR (multiplexní panely), umožňující současnou detekci skupin patogenů a mechanismů antibiotické rezistence |  |
| 7 | Dostupné multiplexní panely: - panel pro detekci atypických bakterií a virů z horních cest dýchacích (např. z výtěru z nosohltanu) - panel pro detekci typických a atypických bakterií, virů a genů rezistence na antibiotika z dolních cest dýchacích (ze sputa, BAL) - panel pro detekci patogenů infekcí krevního řečiště a genů rezistence na antibiotika z pozitivních kultur (hemokultivační lahvičky) - panel pro detekci bakterií, virů a střevních parazitů - panel pro detekci bakterií, virů a kvasinek z mozkomíšního moku |  |
| 8 | Testovací cartridge (kazety) obsahující reagencie v lyofilizovaném stavu, které je možné skladovat při pokojové teplotě |  |
| 9 | Test obsahující všechny nezbytné reagencie pro izolaci, amplifikaci a detekci nukleových kyselin ze vzorku |  |
| 10 | Interní kontroly součástí kitu |  |
| 11 | Schopnost provést test přímo ze vzorku pacienta nebo z pozitivní hemokultury bez nutnosti pre-extrakce DNA |  |
| 12 | Modulární systém – možnost přidávání jednotlivých modulů dle potřeby |  |
| 13 | Uživatelské rozhraní s dotykovým ovládacím panelem |  |
| 14 | Čtečka čárových kódů pro zadávání dat |  |
| 15 | Napojení přístroje do LIS zadavatele |  |