TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 16 - Digitální scanner histologických preparátů

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			2 532 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Scanner histologických preparátů včetně SW | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Stolní digitální scanner histologických preparátů |  |
| 2 | Hmotnost přístroje včetně PC stanice ≤ 50 kg |  |
| 3 | Skenování různých typů preparátů: - jednoduchá i dvojitá skla - skla s folií - zmrazené řezy - cytologické preparáty - speciální barvení a tkáně |  |
| 4 | Kapacita zařízení minimálně 5 skel v jednom rámu |  |
| 5 | Funkce zajišťující minimalizaci možnosti poškození preparátu i přístroje, během procesu skenování |  |
| 6 | Objem skenování minimálně v 5 vrstvách |  |
| 7 | Dynamické zaostřování (sleduje hloubku tkáně v reálném čase a využívá data pro vysoké rozlišení snímků) |  |
| 8 | Liniový typ skenování |  |
| 9 | Přístroj při skenování používá barevný profil dle ICC, pro získání obrazu, který co nejpřesněji odpovídá mikroskopickému zobrazení |  |
| 10 | Automatická kalibrace vyvážení bílé |  |
| 11 | Možnost uživatelského nastavení vzdálenosti skenovaných vrstev |  |
| 12 | Možnost současného skenování více sklíček s rozdílnými parametry pro skenování (skenovací oblast, zvětšení) |  |
| 13 | Automatická detekce chyb při skenování |  |
| 14 | Vizuální kontrola procesu skenování (na přístroji i v SW) |  |
| 15 | Identifikace sklíček pomocí 1D a/nebo 2D čárových kódů |  |
| 16 | CE-IVD certifikace |  |
| Softwarové požadavky |  |  |
| 17 | Software pro snímání, zpracování a analýzu obrazu a získaných dat |  |
| 18 | Licence na algoritmy minimálně po dobu 5 let (udržitelnost projektu): - HER2 - Progesteron - Estrogen - KI67 |  |
| 19 | Kvantitativní hodnocení IHC markerů (algoritmy): - HER2 - Progesteron - Estrogen - KI67 |  |
| 20 | Automatické rozpoznávání AOI (oblast zájmu) s možností úpravy |  |
| 21 | Kompatibilita s DICOM |  |
| 22 | Možnost nastavení výstupního formátu, včetně formátu DICOM |  |
| 23 | Možnost připojení k LIS na pracovišti zadavatele |  |
| 24 | Kapacita minimálně 5 000 ks uchovávaných preparátů |  |
| Příslušenství |  |  |
| 25 | PC stanice |  |
| 26 | Monitor s rozlišením pro diagnostické hodnocení, klávesnice, myš |  |

Tabulka hodnocených parametrů – slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce apod.).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Splnění požadavku ANO = 100 bodů NE = 0 bodů |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rychlost skenování (kompletní scan do zobrazení výsledku): - při 20x zvětšení ≤ 1 minuta - při 40x zvětšení ≤ 2 minuty |  |