TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 8 - Mikroskop s fázovým kontrastem

Aktualizovaná verze I.

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			750 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop s fázovým kontrastem | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Nový, nerepasovaný světelný mikroskop s digitálním záznamem pro vyšetřování biologického materiálu – pro medicínské účely |  |
| 2 | Stabilní kovový a ergonomický stativ mikroskopu |  |
| 3 | Hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu s možností regulace tuhosti chodu |  |
| 4 | Rozsah zdvihu stativu min. 25 mm s možností aretace horního dorazu |  |
| 5 | Rozlišení Z osy min. 1 µm |  |
| 6 | Köhlerovo osvětlení pro procházející světlo pomocí LED technologie |  |
| 7 | Plynulá regulace intenzity osvětlení na těle mikroskopu |  |
| 8 | Rovnoměrné osvětlení celého zorného pole |  |
| 9 | Výkon LED osvětlení min. 14 W |  |
| 10 | Životnost LED osvětlení min. 50 000 hodin provozu |  |
| 11 | Automatické nastavení intenzity osvětlení nezávisle pro každý objektiv | vypuštěno |
| 12 | Ergonomický stolek s křížovým posuvem |  |
| 13 | Bezhřebenové vedení preparátu s univerzálním ovládáním |  |
| 14 | Možnost regulace tuhosti chodu v ose X a Y |  |
| 15 | Integrovaný držák 2 ks sklíčkových preparátů |  |
| 16 | Indexace stolku pro odečet souřadnic X/Y |  |
| 17 | Možnost úhlové rotace stolku min. 250° |  |
| 18 | Ergonomický naklápěcí širokoúhlý trinokulární tubus |  |
| 19 | Číslo zorného pole FN min. 25 |  |
| 20 | Nastavitelná rozteč okulárů podle potřeby obsluhy |  |
| 21 | Nastavitelný úhel vhledu v rozsahu min. 5° až 35° |  |
| 22 | Nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu min. 50-76 mm |  |
| 23 | Třípolohové dělení světla – okuláry / foto výstup (100/0 %, 0/100 %, 50/50 %) |  |
| 24 | Okuláry s gumovými shrnutelnými manžetami |  |
| 25 | Zorné pole okulárů FN min. 25 | upraveno |
| 26 | Dioptrická korekce pro obě oči |  |
| 27 | Kódovaný revolverový nosič objektivů s min. 6 pozicemi (automatický odečet pozice) |  |
| 28 | Odnímatelná revolverová hlava |  |
| 29 | Semi-Planapochromatické objektivy pro fázový kontrast, zvětšení 10x, 20x, 40x |  |
| 30 | Planapochromatický objektiv bez fázového kontrastu, zvětšení 40x, NA min. 0,95 |  |
| 31 | Karuselový kondenzor, min. 5 pozic – světlé pole, temné pole, fázový kontrast (PH1, PH2, PH3) |  |
| Digitální kamera |  |  |
| 32 | Digitální barevná kamera s vysokou citlivostí a rozlišením min. 20 Mpx |  |
| 33 | Čip s úhlopříčkou min. 1/1,2“ |  |
| 34 | Technologie čipu: CMOS nebo CCD |  |
| 35 | Velikost pixelu max. 5,9 x 5,9 µm |  |
| 36 | Rychlost snímání min. 60 snímků/vteřinu při fullHD |  |
| 37 | Expoziční časy v rozsahu min. 39 µs – 60 s |  |
| 38 | Citlivost ISO 200–6400 nebo ekvivalentní |  |
| 39 | Módy expozice: auto, manual, časosběrné snímání |  |
| 40 | Napájení a komunikace s PC přes USB nebo PCI express kartu |  |
| 41 | Adaptér s „C“ závitem, s vloženou optikou a zvětšením 0,35x, 0,5x, 0,63x nebo 0,7x pro připojení k mikroskopu |  |
| Pracovní stanice |  |  |
| 42 | Kompatibilní pracovní stanice (PC) s odpovídajícím HW a SW vybavením (min. Win 10 Pro 64 bit, 16GB RAM, 250 GB SSD + 2TB SATA HDD, DVD mechanika, klávesnice + myš, 21“ Full HD monitor) |  |
| Software |  |  |
| 43 | Základní SW pro obrazovou analýzu, pořizování a úpravu snímků a ovládání digitální kamery |  |
| 44 | Možnost vkládání textových popisků a označování zajímavých míst ve snímku, živý náhled, měření v hotovém snímku, měření délek, úprava velikosti písma naměřených hodnot ve snímku, barvy a tloušťky měřících čar, barvy pomocných čar |  |
| 45 | Vkládání kalibrovaného měřítka (možnost uživatelsky definovat typ měřítka, vertikální nebo horizontální pozice ve snímku), SW v českém nebo anglickém jazyce |  |
| 46 | Automatické pořizování snímků v definovaném časovém intervalu |  |
| Příslušenství |  |  |
| 47 | Protiprachový obal na mikroskop |  |
| 48 | Počítadlo pro diferenciaci počtu buněk (min. 12 druhů buněk) s přepočtem na procenta |  |