Příloha č. 2 ZD (příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Gamakamera SPECT/CT |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 01/22/VZ |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks gamakamery SPECT/CT pro použití na pracovišti nukleární medicíny zadavatele, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu, provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu a instruktáže obsluhy v min. rozsahu 5 pracovních dnů v souladu s platnou legislativou pro zdravotnické prostředky. Součástí předmětu je i řádná a ekologická likvidace stávajícího zařízení dle platné legislativy a dále i poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného komplexního servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku dle platné legislativy.

- provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení gamakamery SPECT/CT, a to minimálně periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu 8 roků od skončení záruky za jakost dle písm. a) výše.

- Specifikace předmětu plnění dle resp. nepodkročitelné technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

- se zákonem č. 89/2021 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejm. vyhláškou č. 186/2021 Sb. nebo zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími předpisy zejména nařízením vlády vztahujícími se ke zdravotnickým prostředkům č. 56/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015, dle toho, do které kategorie zdravotnických prostředků je předmět veřejné zakázky zařazen;

- se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

- se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a

- s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

- Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

- Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametr | Status | Druh technického parametru | ANO/NE | Reálná hodnota | Kde uvedeno v nabídce |
| Gamakamera SPECT/CT |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dodávka nové (ne repasované) SPECT/CT- gamakamery na místo stávajícího řešení | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 2. | Demontáž stávající SPECT/CT gamakamery a předložení písemného dokladu o její ekologické likvidaci | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 3. | Hmotnost SPECT/CT gamakamery včetně veškerého příslušenství (dodavatel doplní požadovanou hmotnost gamakamery SPECT/CT) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……kg. | …………… |
| 4. | Maximální možná hodnota předřazeného jističe je 3x125A | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 5. | Hybridní systém SPECT/CT s gama kamerou SPECT integrovanou do jednoho portálu s CT (mechanicky integrované moduly SPECT a CT v jednom krytu) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 6. | SPECT gama kamera s dvěma plně digitálními detektory umožňující tomografické a celotělové vyšetření | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 7. | Akvizice SPECT/CT - samostatná akvizice a zpracování SPECT -samostatná akvizice CT | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 8. | Samostatná akviziční stanice a samostatná vyhodnocovací stanice | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 9. | Náhledový LCD monitor na pohyblivém rameni, dostupný z obou stran gantry, úhlopříčka min. 10“ a zobrazení: - náhled obrázku z obou detektorů, - parametry pozice gantry, - parametry polohy detektorů, - parametry pozice stolu, - typ nainstalovaného kolimátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 10. | Záložní zdroj UPS s dostatečnou kapacitou pro dokončení SPECT vyšetření a bezpečné vypnutí systému | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 11. | Zařízení musí umožnit napojení na nemocniční informační systémy VISUS JiveX PACS , jehož dodavatem je společnost FOMEI s.r.o. a NIS FONS Enterprise jehož dodavatem je společnost STAPRO, s..r.o. , kompatibilita a propojení vyhodnocovací a akviziční stanice do stávající sítě Ethernet 1Gpbs, komunikace ve standardech HL7 a DICOM | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 12. | 1 ks lokální zálohovací uložiště min. 20 TB | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 13. | Obousměrná akustická komunikace mezi vyšetřovnou a ovladovnou | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 14. | Plánování vyšetření dalších pacientů během akvizice | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 15. | Měření pacientské dávky – DAP metr | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| Gantry |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rozsah otáčení obou detektorů gamakamery na prstenci min. 540 ° | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 17. | Průměr otvoru gantry se rovná průměru gantry CT tomografu, min. 70 cm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 18. | Nastavení detektorů pod úhlem min. 180 ° (paralelně - např. pro vyšetření celého těla a SPECT) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 19. | Nastavení detektorů pod úhlem min. 90 °, k dispozici alespoň pro kolimátory LEHR (např. pro kardiologické vyšetření SPECT), s přiblížením hlav v režimu L na osu otáčení vyšetření SPECT, přičemž v tomto režimu je aktivní „body contouring“ | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 20. | Nastavení detektorů pro vyšetření pacienta vsedě mezi detektory - systém umožňuje elektrické ovládání výšek detektoru tak, aby je bylo možné nastavit v různých výškách a současně pořídit projekce PA / AP | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 21. | Nastavení detektorů pro vyšetření pacienta vsedě, kdy jeho zorné pole je odvráceného od osy otáčení portálového vnějšku s elektrickým ovládáním výšky každého detektoru odděleně | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 22. | Nastavení detektorů pro vyšetření pacienta v ležící poloze (obě hlavy jsou umístěny v jedné rovině nad pacientovým tělem, umožňující současné zobrazení pacienta ležícího na lůžku / vozíku) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 23. | Nastavení detektorů pro vyšetření v pololežící poloze (obě hlavy nad tělem pacienta pololežícího na lůžku / nemocničním vozíku s možností sklonu v dlouhé ose lůžka) | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| Pacientský stůl |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Jeden společný stůl pro vyšetření SPECT i CT | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 25. | Minimální hodnota maximálního zatížení stolu 220 kg | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 26. | Délka (tj. zároveň skenovací rozsah) vyšetřovacího stolu min. 190 cm | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 27. | Přístup k vyšetřovacímu stolu z levé i pravé strany – jednoduché uložení pacienta | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 28. | Nastavitelná nejnižší výška stolu nejvýše 60 cm (včetně) od podlahy | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 29. | Absorpční koeficient pro pohyblivou desku max. 10 % pro gama záření s energií 140KeV | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 30. | Přemístitelnost stolu od gantry obsluhou, v případech kdy je nutné provést vyšetření pacienta na invalidním vozíku, nemocničním lůžku nebo v jiných místech, např. sezení, stání atd. | požadováno | absolutní | ano - ne | ………. | …………… |
| 31. | Nouzového vysunutí stolu při havárii | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 32. | Odnímatelné fixační pomůcky pro pacienta, držadla, podpěry a popruhy:1ks fixační pás (fixace rukou u trupu), 1ks podložka pod hlavu, 1ks podložka pod kolena, 1ks držáky pod ruce, 1ks držák rukou za hlavou, 1ks nástavec na hlavu pro vyšetření mozku | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Detektory gamakamery |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Užitečné zorné pole obdélníkového detektoru bez řezaných rohů | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 34. | Scintilační NaI(Tl) krystal tloušťky 3/8“ (9.5 mm) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 35. | Rozměry pravoúhlého, užitečného zorného pole detektoru (UFOV), minimálně šířka 533 mm, hloubka 387 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 36. | Počet fotonásobičů v detektoru min. 59 | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 37. | Digitální korekce linearity a uniformity v reálném čase | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 38. | Plná digitalizace detektoru, jeden AD převodník na jeden fotonásobič | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 39. | Vnitřní geometrická rozlišovací schopnost (prostorové rozlišení podle The National Electrical Manufacturers Association, dále „NEMA“): - FWHM (UFOV) ≤ 4,0 mm - FWTM (UFOV) ≤ 8,0 mm - FWHM (CFOV) ≤ 4,0 mm - FWTM (CFOV) ≤ 8,0 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 40. | Homogenita vnitřního pole, nekorigovaná (podle NEMA): - diferenční (UFOV) ≤ 3,0% - celková (UFOV) ≤ 4,0% - diferenční(CFOV) ≤ 2,5 - celková (CFOV) ≤ 3,0% | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 41. | Vnitřní prostorová linearita (podle NEMA): - diferenční (CFOV) ≤ 0,2 mm - celková (CFOV) ≤ 0,5 mm - diferenční (UFOV) ≤ 0,2 mm - celková (UFOV) ≤ 0,7 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 42. | Energetický rozsah min 60 - 588 keV | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 43. | Vnitřní rozlišení energie UFOV FWHM pro Tc-99 při 20 kcps max. 9.9% | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Kolimátory |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Nízkoenergetické kolimátory s vysokým rozlišením a vysokou citlivostí (LEHR / LEHRS) - 2 kusy (jeden kus pro každý detektor) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 45. | Minimální citlivost kolimátoru LEHR / LEHRS 200 cpm / µCi | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 46. | Kolimátor ME - 2 kusy (jeden kus pro každý detektor) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 47. | Kolizní senzory blokující pohyby hlav a stolu pacienta | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 48. | Ochrana pacienta před kontaktem s konstrukčními prvky během jejich pohybu, řízená automaticky a manuálně | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 49. | Vozík pro dodávané kolimátory | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 50. | Systém s automatickým nebo poloautomatickým mechanismem výměny kolimátoru | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 51. | Maximální vzdálenost mezi detektory s kolimátory LEHR min. 700 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| SPECT |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Mapování kontur pacienta "on-line" při akvizici celého těla (v ose Z) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 53. | EKG gating | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 54. | Funkce sledování obrysu pacienta pro vyšetření celého těla a SPECT, aktivní jak pro nastavení paralelních detektorů (180 stupňů), tak i pro umístění detektoru v úhlu 90 stupňů vůči sobě (např. pro vyšetření srdce) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| CT |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Víceřadý CT přístroj, s akviziční spirálou, zajišťující současně akvizici min. 16 vrstev při jedné plné rotaci 360 stupňů (min. 8 fyzických řad detektoru) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 56. | Průměr otvoru gantry je stejný jako průměr otvoru gammakamery min. 70 cm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 57. | Výkon generátoru dostupný v klinických protokolech min. 24 kW | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 58. | Rozsah napětí RTG lampy používaný v klinických protokolech min. 80 - 130 kV | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 59. | Rozsah proudu min. 25 – 200 mA | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 60. | Snížení dávky pomocí iterativní metody, např. SAFIRE, ASiR nebo ekvivalentní iterativní metody | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 61. | Nejmenší dosažitelná šířka řezu max. 0,625 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 62. | Maximální dostupné zorné pole (FOV) min. 500 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 63. | Maximální zvětšené rekonstruované zorné pole (FOV) min. 70 cm (použité pro korekci absorpce) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 64. | Nejkratší doba rotace rtg lampy-detektoru max. 1s/360° | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 65. | Délka kontinuálního CT skenu pro SPECT/CT vyšetření min. 150 cm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 66. | Rozsah variace pitch, min. 0,625 - 1,675 | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 67. | Vysokokontrastní (prostorové) rozlišení, měřeno v maximálním akvizičním poli, při 2% MTF min.13 lp / cm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 68. | Maximální rozlišení s nízkým kontrastem, měřeno pro fantom CATHPAN o průměru 16 cm, s 10 mm vrstvou, pro rozdíl kontrastu 3 HU, rozsah napětí 130-140 kV, měřeno v akvizičním poli 50 cm, ≤ 3 mm | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Akviziční stanice |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Akviziční systém se softwarem, který podporuje gamakameru a CT skener, umožňující provádět scintigrafické planární vyšetření (statické a dynamické), SPECT, hradlovaný SPECT (Gated-SPECT), scintigrafii celého těla a CT vyšetření, SPECT/CT vyšetření | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 70. | Akviziční stanice s podporou plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopností odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 2 DICOM destinace (typicky archiv a vyhodnocovací stanice) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 71. | Barevný LCD monitor s úhlopříčkou min. 24“ | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 72. | Kompletní EKG triggering pro kardio vyšetření integrovaný v pohyblivé části pacientského stolu | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 73. | Rekonstrukční algoritmus, vylepšení obrazu SPECT typu Flash 3D, Evolution nebo ekvivalentní | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| SW pro zpracování pacientských studií |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Stanovení glomerulární filtrace ledvin (GFR) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 75. | Kardiologická analýza EF levé a pravé komory; lokální EF analýza | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 76. | Průtok plazmou ledvinami (ERPF) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 77. | Vyšetření transplantované ledviny | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 78. | Analýza plicní ventilace a studie perfúze | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 79. | Analýza testů štítné žlázy | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 80. | Test prvního průchodu, analýza úniku L-R | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 81. | Kvantifikace vyprazdňování žaludku | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 82. | Analýza vyšetření příštítných tělísek | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 83. | Software pro volumetrickou analýzu studií SPECT / CT (vytváření oblastí 3D zájmu a výpočet počtu počítání pro jednotky SPECT a Hounsfield pro CT), Paralelní prezentace dvou studií SPECT / CT. | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 84. | Absolutní kvantifikace absorpce (SUV) min pro následující izotopy: Tc99, 111In, I123, I131, 67Ga, 153Sm, Lu177 zkoušky | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 85. | Oboustranný přenos dat DICOM – kompatibilita a propojení vyhodnocovací a akviziční stanice do stávající sítě | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Diagnostické stanice |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Vyhodnocovací systém řešen formou client-server tak aby bylo umožněno hodnocení studií ze vzdáleného přístupu. Minimálně 3 licencí uvedeného SW pro zpracování pacientských studií (3 současně pracující uživatelé) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 87. | 3 ks kancelářských monitorů uhlopříčka min. 24" v rozlišení min. fullHD | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 88. | 3 ks pracovních stanic s grafickou kartou pro medicínské použití | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 89. | 3 ks barevné diagnostické LCD monitory (požadavky na diagnostické monitory viz požadavek 89a. - 89c.) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
|  | - úhlopříčka min. 24" | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
|  | - rozlišení min. 1,5 Mpix | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
|  | - svítivost min. 250cd/m2 | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| Příslušenství v rámci dodávky |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Fantomy pro CT pro provádění ZPS dle aktuálního doporučení SÚJB | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |
| 91. | Plošný zdroj Co-57 k provádění ZPS (CTRF 10002) | požadováno | absolutní | ano - ne | ……… | …………… |

- POKYNY K VYPLNĚNÍ TABULKY

Úpravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny – volně upravovány mohou být pouze vybrané části dokumentu (sloupce č. VI. a č. VII):

- do sloupce č. VI. uvedou účastníci reálné údaje k nabízenému plnění (u některých paramentrů jsou údaje zadavatelem předdefinovány);

- do sloupce č. VII. uvedou účastníci informace, kde v nabídce jsou údaje, uvedené v sloupci č. VI, prokazovány např. strana/oddíl nabídky nebo strana/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky);

Zadavatel sděluje, že v případě neprokázání splnění zadavatelem stanoveného jakéhokoliv absolutního technického požadavku shora uvedeným způsobem bude takový požadavek považován za neprokázaný tj. nesplněný.

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 5 pracovních dnů.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktové listy s technickou specifikací

- návod k obsluze/uživatelská příručku v českém jazyce

- kopii prohlášení o shodě k nabízenému plnění v českém jazyce,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv

- osvědčení prokazující způsobilost dodavatele event. způsobilost jiné osoby provádět komplexní záruční i pozáruční zabezpečení na předmětu veřejné zakázky (autorizace od výrobce)

- požadavky na stavební připravenost

Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 11 zadávací dokumentace.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

___________________________________________________________________________

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Vyplní dodavatel ve vhodných případech

Strana/oddíl nabídky; u požadavků je nutné uvést odkaz na stranu/oddíl v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návod k obsluze/uživatelská příručka, informační letáky, fotografie atd.)

Zadavatel nepřipouští úpravu elektroinstalace nad uvedenou hodnou jištění.