TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 – Myčka laboratorního skla

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:			413 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mycí a dezinfekční automat na laboratorní sklo | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1. | Jednodvéřový mycí a dezinfekční automat s horkovzdušným sušením pro přípravu analyticky čistého laboratorního skla |  |
| 2. | Volně stojící přístroj (nezabudovaný pod pracovní desku) |  |
| 3. | Maximální vnější rozměry přístroje (v x š x h): 850 x 650 x 650 mm |  |
| 4. | Celonerezové provedení přístroje – konstrukce, opláštění a mycí komora z nerezu |  |
| 5. | Mycí prostor s hladkými švy a bez svárový |  |
| 6. | Připojení na studenou, teplou i DEMI vodu |  |
| 7. | Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu |  |
| 8. | Integrovaný zásobník leštidla a soli ve dveřích přístroje |  |
| 9. | Dávkovací čerpadlo pro tekutý čistící prostředek nebo neutralizační prostředek, s možností použít kyselá média |  |
| 10. | Zakryté topné těleso (těleso vně mycího prostoru) |  |
| 11. | Více komponentový filtrační systém mycí lázně |  |
| 12. | Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem pro ochlazování odpadního vzduchu |  |
| 13. | Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu minimálně 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem |  |
| 14. | Mycí prostor vybavený dvěma mycími rameny |  |
| 15. | Kontrola mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen |  |
| 16. | Kontrola dávkovaného množství |  |
| 17. | Elektronické blokování dveří během mycího procesu |  |
| 18. | Dotykový ovládací panel v ČJ, s možností nastavení rychlé volby pro často používané programy |  |
| 19. | Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky – min. 12 (vč. programu na mytí laboratorního skla, plastových nádob atd.) |  |
| 20. | Program s termickou dezinfekcí |  |
| 21. | Indikace zbývajícího času programu |  |
| 22. | Indikace průběhu programu |  |
| 23. | Součástí dodávky měřič vodivosti |  |
| 24. | Kapacita mycího prostoru – pro uložení minimálně 95 pipet |  |
| Příslušenství |  |  |
| 25. | Spodní koš pro mytí stojánků, trychtýřů, kádinek, zkumavek atd. |  |
| 26. | Horní koš se zabudovaným mycím ramenem |  |
| 27. | Nástavec pro mytí pipet – kapacita minimálně 95 pipet |  |
| 28. | Nástavec pro mytí úzkohrdlého laboratorního skla – vybaven minimálně 18 tryskami |  |
| 29. | Základní balení originálních předepsaných mycích prostředků a solí – od každého 1 balení |  |