**TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

**Část 3 – Myčka obuvi**

**Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění: 399 000 Kč bez DPH**

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

**Specifikace předmětu plnění:**

| **Požadované přístroje** | **Počet ks v dodávce** | **Typové označení přístroje** | **Výrobce přístroje** | **Autorizovaný servis** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mycí a dezinfekční automat na obuv** | **1** |  |  |  |

**Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.**

| **P. č.** | **Požadavek** | **ANO/NE**  **Konkrétní hodnota nabízeného zařízení** |
| --- | --- | --- |
| **Obecné parametry přístroje** | | |
| **1** | Jednodvéřový mycí a dezinfekční automat s horkovzdušným sušením |  |
| **2** | Volně stojící přístroj (nezabudovaný pod pracovní desku) |  |
| **3** | Celonerezové provedení přístroje – konstrukce, opláštění a mycí komora z nerezu |  |
| **4** | Mycí prostor s hladkými švy a bez svárový |  |
| **5** | Mycí prostor o kapacitě minimálně 14 párů obuvi, a to až do velikosti 48 |  |
| **6** | Integrovaný zásobník leštidla a soli ve dveřích přístroje |  |
| **7** | Dávkovací čerpadlo pro tekutý čistící prostředek |  |
| **8** | Dávkovací čerpadlo pro neutralizační prostředek |  |
| **9** | Zakryté topné těleso (těleso vně mycího prostoru) |  |
| **10** | Více komponentový filtrační systém |  |
| **11** | Vestavěný kondenzátor par s rozstřikovačem pro ochlazování odpadního vzduchu |  |
| **12** | Vestavěný horkovzdušný sušící agregát o ventilačním výkonu minimálně 60 m3/hod s aktivním HEPA filtrem |  |
| **13** | Mycí prostor vybavený dvěma mycími rameny |  |
| **14** | Kontroly mycího tlaku a rotace ostřikovacích ramen |  |
| **15** | Kontrola dávkovaného množství |  |
| **16** | Ovládání v českém jazyce |  |
| **17** | Ovládací panel s možností nastavení rychlé volby pro často používané programy |  |
| **18** | Přednastavené mycí a dezinfekční programy pro zdravotnické pomůcky – min. 12 (vč. programu pro operační obuv) |  |
| **19** | Indikace zbývajícího času programu |  |
| **20** | Indikace průběhu programu |  |
| **21** | Elektricky blokované dveře během mycího cyklu |  |
| **Příslušenství** | | |
| **22** | Vnitřní výškově nastavitelné koše pro uložení minimálně 14 párů obuvi, a to až do velikosti 48 (držák délky min. 260 mm) |  |
| **23** | Základní balení originálních předepsaných mycích prostředků a solí – od každého 1 balení |  |